##### Załącznik Nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot przetargu:  	Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów  biochemicznych w okresie 36 miesięcy.

Producent / Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		Urządzenie typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rok produkcji:  . . . . . . . . . . . . . . .

| L.p. | Parametr / warunek graniczny | Odpowiedź oferenta/ parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwa analizatory (podstawowy i backup) posiadające takie same opcje parametrów badanych, w których wykorzystywane są identyczne odczynniki, materiały kalibracyjne, materiały kontrolne oraz materiały i części zużywalne. |  |
| 2 | Analizator podstawowy musi być nowy (data produkcji nie wcześniejsza niż II kwartał 2017 r.). Analizator zapasowy może być używany (nie starszy niż 5-cio letni); musi być sprawny. |  |
| 3 | Analizatory nie mogą być podłączone do zewnętrznej stacji uzdatniania wody. |  |
| 4 | Analizatory muszą posiadać zewnętrzny UPS. |  |
| 5 | System odczynnikowy zamknięty. |  |
| 6 | Wszystkie odczynniki reakcyjne gotowe do użycia, bez wstępnego przygotowania przez użytkownika. |  |
| 7 | Odczynniki, kalibratory i kontrole , wymagające z powodu deklarowanej trwałości i wymagań aplikacyjnych przechowywania w określonej temperaturze , muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki na pokładzie analizatorów. |  |
| 8 | Okres ważności odczynników po umieszczeniu na pokładzie analizatora nie może być krótszy niż 4 tygodnie. |  |
| 9 | Analiza parametrów biochemicznych musi odbywać się w fazie ciekłej. |  |
| 10 | Minimalna wydajność każdego z analizatorów 400 oznaczeń/godzinę. |  |
| 11 | Analizatory automatyczne pracujące w trybie „dowolnego dostępu” , pacjent po pacjencie. |  |
| 12 | Maksymalna objętość badanej próbki 25 (l. |  |
| 13 | Wykorzystywane techniki pomiarowe: potencjometria jonoselektywna, spektofotometria, turbidymetria |  |
| 14 | Analizatory muszą wykorzystywać jednorazowe kuwety pomiarowe |  |
| 15 | Analizatory muszą posiadać opcję automatycznej detekcji mikroskrzepów w badanej próbce. |  |
| 16 | Analizatory muszą posiadać modem serwisowy. Korzystanie z którego jest zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych |  |
| 17 | Analizatory muszą posiadać opcję badań priorytetowych „CITO” |  |
| 18 | Oprogramowanie użytkownika musi być w języku polskim. |  |
| 19 | Musi istnieć możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej. |  |
| 20 | Możliwość identyfikacji próbek badanych przy użyciu kodów kreskowych |  |
| 21 | Musi istnieć opcja monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek. |  |
| 22 | Analizatory muszą pracować przez 24 godziny , siedem dni w tygodniu |  |
| 23 | Codzienne czynności obsługowe polegające na przygotowaniu analizatora do pracy muszą być zautomatyzowane i nie mogą trwać łącznie dłużej niż 60 min/dobę. |  |
| 24 | Zużycie wody do 2 litrów na godzinę ciągłej pracy. |  |
| 25 | Możliwość jednoczesnego wykonywania co najmniej 35 parametrów |  |
| 26 | Analizator musi posiadać możliwość wpisania: Imię i nazwisko pacjenta Jednostkę kierującą Data urodzenia |  |
| 27 | Musi istnieć możliwość wydruku sprawozdania z badania laboratoryjnego zawierającego powyższe dane |  |
| 28 | Możliwość dostawienia lub wymiany odczynników bez przerywania pracy analizatora |  |
| 29 | Musi istnieć opcja dwukierunkowej transmisji danych. |  |
| 30 | Czynsz dzierżawny będzie płacony jeden za obydwa analizatory |  |
| 31 | Bezpłatny przegląd obydwu analizatorów (potwierdzony wpisem do paszportu technicznego) jeden raz w roku |  |
| 32 | Analizator musi współpracować z lab 3000 firmy Info Publishing. Koszty podłączenia analizatora do sieci pokrywa wykonawca |  |
| 33 | Analizatory muszą być dostarczone do pomieszczeń Centralnego Laboratorium na IV piętro. |  |
| 34 | Muszą być dostarczone stoły pod analizatory tego wymagające |  |

UWAGA:

Nie spełnienie warunków oferty w stosunku do któregokolwiek punktu warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty w całości.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wykonawca winien przewidzieć, że użytkownik będzie stosował typowe, znormalizowane materiały eksploatacyjne.

Spełnienie wszystkich technicznych warunków granicznych musi być potwierdzone odpowiednimi przepisami z oficjalnej instrukcji obsługi, którą należy dostarczyć na oddzielne życzenie zamawiającego.

.........................................................

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy