Institute of Mother and Child

L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 22 maja 2018 roku

### A/ZP/SZP.251-13/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-13/18 na dostawę:

„Urządzeń medycznych i wyposażenia bloku operacyjnego”

Pytanie nr 1 - dot. części nr 4 -Lampy operacyjne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której obie kopuły w kształcie uwypuklonego wycinka koła są odpowiednio wyprofilowane do pełnej współpracy z nawiewem laminarnym – obudowa w górnej części posiada wyraźne przetłoczenia, które eliminują turbulencje nad polem operacyjnym, a obieg powietrza pozostaje niezaburzony? Lampa została poddana niezależnym testom zgodności z normom DIN 1946 część 4 (12-2008) i z łatwością uzyskała wyniki powyżej normy. Ponadto oferowany zestaw składa się z kopuł o małych średnicach, co wraz              z odpowiednim profilem czasz sprawia, że jest to rozwiązanie optymalnie dostosowane do pracy         z każdym rodzajem nawiewu.

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania powyższą lampę.

Pytanie nr 2 - dot. części nr 4 -Lampy operacyjne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwia regulację temperatury barwowej w szerszym zakresie od wymaganego tj. od 3100 do 5000˚K? Pragniemy zauważyć, że skoro Zamawiający wymaga lampy z możliwością zmiany temperatury barwowej (lp. 17) to nie ma technicznej możliwości aby lampa wykorzystywała w takim przypadku tylko i wyłącznie diody pracujące w jednym zakresie widmowym.

Odpowiedź nr 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3 - dot. części nr 4 -Lampy operacyjne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji średnicy pola operacyjnego d10 czaszy głównej w zakresie 20 – 42cm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź nr 3

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji średnicy pola operacyjnego d10 czaszy głównej w zakresie 20 – 42cm.

Pytanie nr 4 - dot. części nr 4 -Lampy operacyjne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji średnicy pola operacyjnego d10 czaszy satelitarnej w zakresie 15 – 32cm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji średnicy pola operacyjnego d10 czaszy satelitarnej w zakresie 15 – 32cm.

Pytanie nr 5 - dot. części nr 4 -Lampy operacyjne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji średnicy pola operacyjnego d10 czaszy satelitarnej w zakresie 20 – 42cm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź nr 5

Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji średnicy pola operacyjnego d10 czaszy satelitarnej w zakresie 20 – 42cm.

Pytanie nr 6 - dot. części nr 4 -Lampy operacyjne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z panelem sterowania, który wyposażony jest w przyciski membranowe, co stanowi rozwiązanie równoważne, gdyż umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami lampy bez ryzyka przesunięcia czy zmiany pozycji kopuły podczas regulacji? Pragniemy zauważyć, że oferowane rozwiązanie jest bardziej intuicyjne i łatwiejsze w obsłudze, gdyż użytkownik ma zawsze pewność, że dokonał danej regulacji po naciśnięciu przycisku. W przypadku paneli dotykowych może dojść do sytuacji, że panel nie zareaguje odpowiednio lub po prostu użytkownik nieświadomie zmieni inną funkcją niż zamierzał.

Odpowiedź nr 6

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania lampy operacyjnej, której panel sterowania wyposażony jest w przyciski membranowe.

Pytanie nr 7 - dot. części nr 4 -Lampy operacyjne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z dodatkowym panelem sterującym montowanym poza obszarem lampy, który wyposażony jest w przyciski membranowe?

Odpowiedź nr 7

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania lampy operacyjnej z dodatkowym panelem sterującym montowanym poza obszarem lampy, który wyposażony jest w przyciski membranowe.

Pytanie nr 8 - dot. części nr 4 -Lampy operacyjne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której wyłącznie czasza główna wyposażona będzie w kamerę medyczną Full HD? Będzie to rozwiązanie w zupełności wystarczające, gdyż Zamawiający oczekuje zaoferowania jednego monitora do każdego zestawu.

Odpowiedź nr 8

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 - dot. części nr 4 -Lampy operacyjne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z kamerą medyczną przewodową?

Odpowiedź nr 9

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 - dot. części nr 5 - I Dane techniczne pkt. 8

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne jako zestaw do elektrochirurgii:

- diatermia elekrochirurgiczna

- przystawka argonowa

- odsysacz dymu,

reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź nr 10

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 - dot. części nr 5 - I Dane techniczne pkt. 12

Czy zamawiający dopuści aparat elektrochirurgiczny z ekranem jakości HD(kąt widzenia 75st.), który nie wymaga przestawiania kąta nachylenia ekranu aby uzyskać optymalną widoczność panelu sterowania bez względu na warunki oświetlenia panujące podczas zabiegu chirurgicznego.

Odpowiedź nr 11

Tak, Zamawiający dopuszcza aparat elektrochirurgiczny o powyższych parametrach technicznych.

Pytanie nr 12 - dot. części nr 5 - I Dane techniczne pkt. 16

Czy zamawiający wymaga, aby po wyborze elektrody dla noworodków aparat automatycznie ustawiał parametry pracy (koagulacji monopolarnej i bipolarnej) przeznaczone do procedur chirurgicznych dla pacjentów do  5 kg wagi.

Odpowiedź nr 12

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 - dot. części nr 5 - I Dane techniczne pkt. 18

Czy zamawiający wymaga dodatkowo aparat zliczał ilość użyć instrumentu bez blokady użyć.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 14 - dot. części nr 5 - I Dane techniczne pkt. 19

Czy zamawiający rozumie:  urządzenie wyposażone w  4 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi –jako urządzenie wyposażone w gniazda monopolarne uniwersalne standard BOWA, ERBE, ValleyLab i bipolarne standard  BOWA, ERBE, ValleyLab.

Odpowiedź nr 14

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15 - dot. części nr 5 - I Dane techniczne pkt. 20

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne regulacji głośności płynne , bezstopniowe lub min. 4 poziomy głośności reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź nr 15

Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

Pytanie nr 16 - dot. części nr 5 - I Dane techniczne pkt. 24

Czy zamawiający dopuści aparat, w którym jest możliwość regulacji  aktywacji pracy bipolarnej  odbywa się w sposób w pełni automatyczny.

Odpowiedź nr 16

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 - dot. części nr 5 - I Dane techniczne pkt. 26, 27

Czy zamawiający wymaga aby możliwość zamiany programu/ustawień aparatu odbywała się również za pomocą uchwytu monopolarnego.

Odpowiedź nr 17

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18 - dot. części nr 5 - I Dane techniczne pkt. 28

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym nie ma możliwości zakłócenia/aktywacji pracy aparatu poprzez nadajniki radiowe, w którym wszystkie akcesoria są na stałe przewodem podłączone             o aparatu elektrochirurgicznego.

Odpowiedź nr 18

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19 - dot. części nr 5 - I Dane techniczne pkt. 29

Czy zamawiający dopuści aparat elektrochirurgiczny zainstalowany na platformie jezdnej z uchwytami na butle argonową z widocznym zaworem butli argonowej i reduktorem argonowym w celu bezpośredniego nadzoru nad aktualnym ciśnieniu w butli i szybkiej reakcji na nieszczelność układu. (system stosowany powszechnie w wieżach laparoskopowych ).

Odpowiedź nr 19

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 20 - dot. części nr 5 - I Dane techniczne pkt. 29

Czy zamawiający dopuści pojemność butli argonowej 5 l. – przy rozpoczęciu eksploatacji pełna butlą, pozwala to na co najmniej 2-3 letni okres pracy diatermii elektrochirurgicznej.

Odpowiedź nr 20

Tak, Zamawiający dopuszcza pojemność butli argonowej 5 l.

Pytanie nr 21 - dot. części nr 5 - II Parametry pracy urządzenia pkt. 1

Czy zamawiający dopuści aparat o mocy cięcia monopolarnego min. 350 W.

Odpowiedź nr 21

Tak, Zamawiający dopuszcza aparat o mocy cięcia monopolarnego min. 350 W.

Pytanie nr 22 - dot. części nr 5 - II Parametry pracy urządzenia pkt. 3

Czy zamawiający dopuści aparat elektrochirurgiczny w którym nastawy mocy cięcia specjalistycznego artroskopowego są ustawiane automatycznie z możliwością ustawienia efektu pracy.

- Artroskopia /histeroskopia

- TURT

- TURP

Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź nr 22

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 - dot. części nr -5  II Parametry pracy urządzenia pkt. 6

Czy zamawiający dopuści min 3 tryby koagulacji – reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24 - dot. części nr 5 - II Parametry pracy urządzenia pkt. 13

Czy zamawiający dopuści w pełni automatyczny dobór efektu pracy bipolarnej dla każdego trybu koagulacji bipolarnej

Odpowiedź nr 24

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 - dot. części nr 5 - II Parametry pracy urządzenia pkt. 16

Czy zamawiający dopuści min. 3 efekty dostępnych z każdym z trybów cięcia bipolarnego.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 - dot. części nr 5 - III Wyposażenie pkt. 1

Czy zamawiający dopuści włącznik nozny przewodowy , reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź nr 26

Nie, Zamawiający nie dopuszcza włącznika nożnego przewodowego.

Pytanie nr 27 - dot. części nr 5 - III Wyposażenie pkt. 2

Czy zamawiający dopuści kabel 4,5 m – reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź nr 27

Tak, Zamawiający dopuszcza kabel o długości 4,5 m.

Pytanie nr 28 - dot. części nr 5 - III Wyposażenie pkt. 6

Czy zamawiający dopuści kabel 4,5 m – reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź nr 28

Tak, Zamawiający dopuszcza kabel o długości 4,5 m.

Pytanie nr 29 - dot. części nr 5 - III Wyposażenie pkt. 12

Czy zamawiający rozumie Filtr wstępny, jednorazowy 100szt jako Filtr wstępny, jednorazowy 100szt do argonu?

Odpowiedź nr 29

Zamawiający rozumie filtr wstępny, jako filtr jednorazowy do odsysacza dymu.

Pytanie nr 30 - dot. części nr 4 - pkt. 7 i 25 tabeli technicznej

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną wiodącego niemieckiego producenta przystosowaną do nawiewu laminarnego w kształcie koła z trzema oddzielnymi, zintegrowanymi uchwytami w postaci rączek do dodatkowego pozycjonowania czaszy lampy? Pragniemy zauważyć, że oferowany kształt lampy tj. pełne koło wywołuje znacznie mniej turbulencji/zakłóceń w przepływie powietrza z nawiewu laminarnego niż czasze lamp np. w kształcie płatów, wielokątów foremnych czy czasze z pozostawionymi otwartymi przestrzeniami ponieważ owe turbulencje wywoływane są jedynie na obrzeżach/krawędziach czaszy. W związku z tym im mniejsza łączna długość krawędzi w czaszy lampy operacyjnej (tak jak to jest w pełnym kole) tym mniejsza jest ilość turbulencji powietrza nad polem operacyjnym, przez co oferowane rozwiązanie jest lepsze                    i korzystniejsze dla Zamawiającego. Poniżej przedstawiamy zdjęcie czaszy lampy z uchwytami które udowadnia, że uchwyty w oferowanej lampie w żaden sposób nie utrudniają czyszczenia i dezynfekcji a dodatkowo są zaprojektowane w taki sposób, żeby ułatwiać pozycjonowanie kopuły także poza obszarem sterylnym co jest niemożliwe w przypadku rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 - dot. części nr 4 - pkt. 17 tabeli technicznej

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną wiodącego niemieckiego producenta z zakresem regulacji temperatury barwowej 3800K - 4800K realizowanym stopniowo: 3800K/4300K/4800K ? Pragniemy zwrócić uwagę, że oferowany zakres różni się od wymaganego jedynie w górnej granicy o 200K co jest zupełnie niezauważalne dla ludzkiego oka, przez co oferowane rozwiązanie jest równorzędne do wymaganego.

Odpowiedź nr 31

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32 - dot. części nr 4 - pkt. 23 tabeli technicznej

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z każdą czaszą wyposażoną w dotykowy panel sterowania w zakresie co najmniej włączenia i wyłączenia lampy, elektroniczną regulacją natężenia światła, przełączanie w tryb endoskopowy z panelem sterującym umieszczonym przy przegubie ramienia czaszy? Poniżej prezentujemy zdjęcie prezentujące dotykowy panel sterowania umieszczony przy przegubie ramienia czaszy.

Odpowiedź nr 32

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33 - dot. części nr 4 - pkt. 30 tabeli technicznej

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza do udziału w postępowaniu lampę operacyjną przystosowaną do zasilania głównego 230V i awaryjnego 230V w postaci np. UPS    a także dodatkowo przystosowaną do dodatkowego zasilania zapasowego prądem stałym w zakresie 24-28V (o ile Zamawiający takowe posiada)? Pragniemy zwrócić uwagę, że oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego ponieważ zapewnia możliwość zasilania przy każdym z możliwych rodzajów zasilania posiadanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 33

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 34 - dot. części nr 4 - pkt. 32 i 33 tabeli technicznej

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną wiodącego niemieckiego producenta z przewodową kamerą medyczną FullHD z możliwością montażu w jednej z czasz? Pragniemy zwrócić uwagę, że wymóg możliwości montażu kamery w obu czaszach przy jednoczesnym wymogu dostawy jednej kamery do zestawu lampy jest wymogiem z oczywistych względów zbędnym. Dodatkowo praktyka kliniczna pokazuje, że nie stosuje się dwóch kamer jednocześnie w jednej lampie operacyjnej. Pragniemy także nadmienić, że oferowana lampa posiada okablowanie w ramionach lampy pomiędzy kamerą, monitorem i wyjściem do innych odbiorników sygnału, co w przeciwieństwie do kamery bezprzewodowej jest gwarantem najwyższej jakości nieprzerwanego sygnału w każdych okolicznościach.

Odpowiedź nr 34

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35 - dot. części nr 4 - pkt. 35 tabeli technicznej

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że oczekuje przedstawienia schematu połączeń i projektu instalacji lamp operacyjnych zgodnym z DTR w projekcie montażu na etapie dostawy i montażu lamp?

Odpowiedź nr 35

Nie, Zamawiający oczekuje powyższego na etapie złożenia oferty.

Pytanie nr 36 - dot. części nr 4 - warunków technicznych

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielnie informacji którego producenta i jaki model lamp operacyjnych znajduje się w salach w których mają być dostarczone i zainstalowane nowe lampy operacyjne?

Odpowiedź nr 36

Dr. Mach M500/380 – 3 szt., Famed Łódź BLC-600/600 – 1 szt.

Pytanie nr 37 - dot. części nr 4 - warunków technicznych

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielnie informacji czy w salach w których mają zostać zamontowane nowe lampy operacyjne znajduje się nawiew laminarny - jeśli tak, prosimy o informacje jaki jest to model nawiewu laminarnego?

Odpowiedź nr 37

Tak, znajduje się nawiew laminarny. Niestety nie jesteśmy w stanie podać jaki jest to model.

Pytanie nr 38 - dot. części nr 4 - warunków technicznych

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie wysokości w salach operacyjnych w których mają zostać zamontowane nowe lampy operacyjne od podłogi do sufitu/stropu właściwego oraz dystansu od sufitu/stropu właściwego do sufitu podwieszanego?

Odpowiedź nr 38

|  | strop -strop | strop - sufit podwieszony | strop - sufit podwieszony (obniżenie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] | [m] |
| Sala 1 | 3,35 | 3,33 | 2,97 |
| Sala 2 | 3,35 | 3,10 | 2,79 |
| Sala 3 | 3,35 | 2,96 | 2,81 |
| Sala 4 | 3,35 | 2,90 | 2,79 |
| Legenda: |  |  |  |
|  | Brak możliwości potwierdzenia wysokości z natury; brak informacji w dokumentacji projektowej. Wysokość ustalona na podstawie wysokości odsłoniętych stropów w sąsiadujących pomieszczeniach. |  |  |

Pytanie nr 39 - dot. części nr 4 - warunków technicznych

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie informacji jakiego rodzaju strop i jakiej grubości znajduje się nad salami operacyjnymi w których mają zostać zamontowane lampy operacyjne?

Odpowiedź nr 39

Zamawiający informuje, że wg posiadanej ekspertyzy techniczno-budowlanej stropy w części pierwotnej w obszarze bloku operacyjnego wykonane są w technologii Kleina o grubości 3o cm, z cegieł ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej na belkach stalowych dwuteowych I300 w rozstawach od 1,96 m do 2,04 m.

Pytanie nr 40 - dot. części nr 4 – warunków gwarancji i serwisu

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części z 2 do 5 dni roboczych.

Odpowiedź nr 40

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41 - dot. części nr 1

# Czy Zamawiający dopuści kolumnę z głowicą zajmująca mało miejsca o przekroju poprzecznym równym 298 mm x 280 mm (szerokość x głębokość) posiadającą 3 panele instalacyjne (dwa boczne i jeden z tyłu) wykonane w jednym kawałku z aluminium malowanego proszkowo?

Odpowiedź nr 41

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie przyzna maksymalnej ilości punktów.

Pytanie nr 42 - dot. części nr 1

# Czy Zamawiający dopuści kolumnę z szufladą z opływowym uchwytem?

Odpowiedź nr 42

Tak, Zamawiający dopuszcza kolumnę z szufladą z opływowym uchwytem.

Pytanie nr 43 - dot. części nr 1

# Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną organizery na nadmiar kabli montowane do szyn sprzętowych w dowolnym miejscu w zamian za schowki na nadmiar kabli które zajmują dużo miejsca, są nieporęczne i trudne w utrzymaniu czystości?

Odpowiedź nr 43

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 - dot. części nr 4

# Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę wyposażoną w opływowe uchwyty zintegrowane z obudową pozwalające na zmianę położenia lampy poprzez „personel niesterylny”?

Odpowiedź nr 44

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45 - dot. części nr 4

# Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną której sumaryczny pobór mocy jest równy 236 W?

Odpowiedź nr 45

Tak, Zamawiający dopuszcza do postępowania lampę o sumarycznym poborze mocy 236W.

Pytanie nr 46 - dot. części nr 4

# Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której każda lampa będzie przygotowana do instalacji w przyszłości przewodowej kamery wideo HD przeznaczonej do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego dzięki czemu obraz nie będzie zakłócany przez inne urządzenia na sali operacyjnej?

Odpowiedź nr 46

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania nr 47 – dotyczy:

Dostawa i montaż kolumn anestezjologicznych - Załącznik nr 3 do SIWZ

Dostawa i montaż lamp operacyjnych – 4 zestawy - Załącznik nr 3 do SIWZ

Prosimy o informacje, jakiego rodzaju i jakiej grubości jest strop, do którego będą mocowane w/w urządzenia?

Prosimy o potwierdzenie, czy w wypadku potrzeby wzmocnienia stropu lub wykonania dodatkowej konstrukcji stalowej do powieszenia urządzeń, które są przedmiotem dostawy w/w dodatkowe prace nie będą w zakresie dostawcy urządzeń?

Prosimy o potwierdzenie, czy strop w miejscu mocowania kolumn jest w stanie przenieść następujące obciążenia:

- ciężar:	3 890 N

- moment:   4 260 Nm?

Prosimy o informację czy do miejsc mocowania w/w urządzeń doprowadzone są wymagane do zasilania wyspecyfikowanych w SiWZ punktów poboru gazów medycznych, gniazd elektrycznych, gniazd sieci komputerowej, oraz zasilanie czasz lamp operacyjnych?

Prosimy o informację, jakie kolumny są obecnie zawieszone w salach operacyjnych (zasięg ramion oraz udźwig kolumn)?

Odpowiedź nr 47

Rodzaj i grubość stropu podana jest w odpowiedzi nr 39.

W przypadku wzmocnienia stropu lub wykonania dodatkowej konstrukcji stalowej do powieszenia urządzeń, które są przedmiotem dostawy dodatkowe prace będą w zakresie dostawcy urządzeń.

W przypadku lamp operacyjnych – wszystkie lampy będą instalowane na miejscach starych lamp, gdzie doprowadzone jest zasilanie.

Natomiast w przypadku kolumn anestezjologicznych, kolumna w Sali nr I będzie montowana w innym miejscu niż obecnie się znajduje, w to miejsce obecnie niedoprowadzone jest zasilanie elektryczne, gniazda sieci komputerowej ani punkty poboru gazów medycznych.

Na Sali nr III, kolumna będzie montowana w tym samym miejscu co znajduje się obecna, punkty poboru gazów oraz zasilanie elektryczne jest doprowadzone, natomiast gniazda sieci komputerowej nie.

Modele kolumn:

- Sala nr 1 – bez ramienna tylko z gniazdami elektrycznymi i gazowymi;

- Sala nr 3 – kolumna ERBE trangkraft 750, rok produkcji 2009.

Zamawiający informuje że po stronie Wykonawcy jest wykonanie wyliczenia obciążenia na podstawie przesłanych danych dotyczących rodzaju i grubości stropu.

Pytanie nr 48 – dotyczy:

Dostawa i montaż kolumn anestezjologicznych - Załącznik nr 3 do SIWZ – pkt 18.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga 1 półki z 2 bocznymi szynami czy 2 półek z bocznymi szynami?

Odpowiedź nr 48

Zamawiający wymaga dwóch półek z bocznymi szynami.

Pytanie nr 49 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych – 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ– pkt 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści zawieszenie sufitowe zamontowane na jednej wspólnej płycie stropowej bez możliwości rozbudowy o kolejne wysięgniki?

Odpowiedź nr 49

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych – 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ– pkt 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w kwadratową maskownicę stropową?

Odpowiedź nr 50

Tak, Zamawiający dopuszcza lampę wyposażoną w kwadratową maskownicę stropową.

Pytanie nr 51 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych – 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ– pkt 7

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampy w kształcie zamkniętego pełnego, koła które są przystosowane do pracy pod nawiewem laminarnym i zapewniają utrzymanie dobrego przepływu powietrza, co jest potwierdzone w instrukcji obsługi lampy?

Odpowiedź nr 51

Tak, Zamawiający dopuszcza lampę w kształcie zamkniętego pełnego.

Pytanie nr 52 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych– 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ–pkt 11

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przyzna również 5 pkt w przypadku lampy posiadającej diody o dwóch różnych temperaturach barwowych?

Takie rozwiązanie umożliwia regulacje temperatury barwowej w wielu stopniach (w oferowanej lampie aż 4). Zastosowanie diod o jednej temperaturze barwowej ogranicza ilość stopni regulacji, jakie ma do dyspozycji użytkownik lampy.

Odpowiedź nr 52

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych– 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ–pkt 14

Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie nr 14 w kolumnie „Wymagania” doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i pkt 14 nie jest bezwzględnie wymagany tylko jest parametrem punktowanym

Odpowiedź nr 53

Tak, Zamawiający potwierdza, że jest to oczywista omyłka pisarska.

Pytanie nr 54 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych– 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ–pkt 14

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przyzna również 5 pkt w przypadku lampy posiadającej stałe natężenie światła endoskopowego bądź wykreśli ten parametr ze specyfikacji?

Pragniemy zauważyć, że regulacja w tak małym zakresie natężenia światła (do 5 %) jest praktycznie niezauważalna dla oka użytkownika lampy, a jej brak nie ma żadnego znaczenia w użytkowaniu lampy.

Odpowiedź nr 54

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych– 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ–pkt 22

Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie nr 22 w kolumnie „Wymagania” doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i pkt 22 nie jest bezwzględnie wymagany tylko jest parametrem punktowanym

Odpowiedź nr 55

Tak, Zamawiający potwierdza, że jest to oczywista omyłka pisarska.

Pytanie nr 56 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych– 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ–pkt 23

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampy z panelem sterującym, który nie jest zintegrowany z uchwytem brudnym?

Odpowiedź nr 56

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych– 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ–pkt 24

Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie nr 24 w kolumnie „Wymagania” doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i pkt 24 nie jest bezwzględnie wymagany tylko jest parametrem punktowanym.

Odpowiedź nr 57

Tak, Zamawiający potwierdza, że jest to oczywista omyłka pisarska.

Pytanie nr 58 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych– 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ–pkt 25

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści, aby czasza lampy w kształcie zamkniętego koła posiadała 2 uchwyty niesterylne umieszczone na obwodzie czaszy jak na poniższym zdjęciu?

Odpowiedź nr 58

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych– 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ–pkt 27

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w przypadku Opcji nr 1 dopuści panel z przyciskami membranowymi montowany poza systemem lampy?

Odpowiedź nr 59

Tak, Zamawiający dopuszcza dopuści panel z przyciskami membranowymi montowany poza systemem lampy.

Pytanie nr 60 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych– 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ–pkt 28

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z żywotnością źródła światła 50 000 godzin?

Zakładając, że bardzo intensywnie eksploatowana lampa operacyjna świeci przez 8 godzin dziennie, 5 dni roboczych w tygodniu, 50 tygodni w ciągu roku, otrzymujemy przeciętny czas pracy lampy 2000 godzin rocznie. Oznacza to, że żywotność źródła światła 50 000 godzin przekłada się na 25 lat eksploatacji lampy operacyjnej, a więc znacznie przekracza typowy czas użytkowania urządzeń medycznych na sali operacyjnej. Biorąc powyższe pod uwagę, wymóg min. 60 000 h jest nieproporcjonalny do realnych potrzeb. Ponadto w sposób istotny i nieuzasadniony ogranicza on konkurencję.

Odpowiedź nr 60

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych– 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ–pkt 29

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z maksymalnym sumarycznym poborem mocy 230W obu czasz przy 100% natężeniu światła?

Odpowiedź nr 61

Tak, Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne z maksymalnym sumarycznym poborem mocy 230W obu czasz przy 100% natężeniu światła.

Pytanie nr 62 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych– 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ–pkt 33

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w przypadku Opcji nr 1 dopuści kamerę medyczną bezprzewodową z nadajnikiem instalowanym w obu czaszach (odbiornik będzie znajdował się np. przy monitorze odbierającym sygnał video)?

Odpowiedź nr 62

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych– 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ–pkt 33

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w przypadku Opcji nr 1 dopuści kamerę medyczną bezprzewodową (nadajnik) z możliwością instalacji w obu czaszach niecentralnie, za szybką ochronną?

Taki sposób instalacji gwarantuje brak ewentualnych kolizji kamery z głową chirurga oraz wykluczenie sytuacji, w której operator lampy zasłania pole operacyjne nagrywane przez kamerę.

Odpowiedź nr 63

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych– 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ–pkt 34

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści monitor medyczny o przekątnej 26’’?

Odpowiedź nr 64

Tak, Zamawiający dopuszcza monitor medyczny o przekątnej 26”.

Pytanie nr 65 – dotyczy:

Dostawa i montaż lamp operacyjnych– 4 zestawy- Załącznik nr 3 do SIWZ–pkt 34

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści monitor medyczny – fabrycznie nowy, nie powystawowy – nieużywany, rok produkcji - 2017?

Odpowiedź nr 65

Nie, Zamawiający nie dopuszcza monitora wyprodukowanego w 2017 roku.

Pytanie nr 66 - dot. części nr 1 - zał. nr 3 pkt. 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści i przyzna maksymalną ilość punktów za zaoferowanie kolumny anestezjologicznej o całkowitym zasięgu ramion 1600mm gdzie stosunek długości ramion wynosi 3:5 ?

Odpowiedź nr 66

Tak, Zamawiający dopuszcza kolumnę o powyższych parametrach.

Pytanie nr 67 - dot. części nr 1 – zał. nr 3 pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści i przyzna maksymalną ilość punktów za zaoferowanie kolumny anestezjologicznej w której głowica ma wymiary 378mm x 243mm, posiada 4 ściany do instalacji gniazd z czego dwie ściany ustawione są skośnie względem tylnej ściany półki, gdzie konstyrukcja głowicy wykonana jest z aluminium malowanego proszkowo ?

Odpowiedź nr 67

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie przyzna maksymalnej ilości punktów.

Pytanie nr 68 - dot. części nr 1 – zał. nr 3 pkt. 14, 15, 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną w której gniazda elektryczne teletechniczne i niskoprądowe zainstalowane są na prawej ścianie głowicy zasilającej a gniazda gazowe zainstalowane są na lewej ścianie konsoli?

Odpowiedź nr 68

Tak, Zamawiający dopuszcza kolumnę o powyższych parametrach.

Pytanie nr 69 - dot. części nr 1 – zał. nr 3 pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną której konsola wyposażona jest w dwie poziome szyny montażowe zainstalowane na tylnej ścianie głowicy bez szyn na bocznych ścianiach głowicy?

Odpowiedź nr 69

Tak, Zamawiający dopuszcza kolumnę o powyższych parametrach.

Pytanie nr 70 - dot. części nr 1 – zał. nr 3 pkt. 18

Czy Zamawiajacy dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną wyposażoną w półki                 o wymiarach 485mm x 450mm?

Odpowiedź nr 70

Tak, Zamawiający dopuszcza kolumnę o powyższych parametrach.

Pytanie nr 71 - dot. części nr 1 – zał. nr 3 pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną wyposażoną w schowki na nadmiar kabli w postaci okrągłych nawijaczy z sylikonowym płaszczem zakrywającym nawinięte przewody, gdzie nawijacze instalowane są do pionowych szyn konsoli za pomocą szybkozłączy umożliwiających montaż i demontaż nawijaczy bez użycia narzędzi?

Odpowiedź nr 71

Tak, Zamawiający dopuszcza kolumnę o powyższych parametrach.

Pytanie nr 72 - dot. części nr 1 – zał. nr 3 pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną wyposażoną w dwa pojedyncze pionowe uchwyty z których jeden wyposażony jest w czujnik pojemnościowy do zwalniania blokady obrotu ramion oraz przyciski do regulacji wysokości kolumny?

Odpowiedź nr 72

Tak, Zamawiający dopuszcza kolumnę o powyższych parametrach.

Pytanie nr 73 - dot. części nr 1 – zał. nr 3 pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną w której dodatkowe sterowanie blokadą hamulcy oraz wysokością głowicy umieszczone jest w poziomym dwuręcznym uchwycie wyposażonym w czujnik pojemnościowy, gdzie uchwyt zainstalowany jest na froncie jednej z półek?

Odpowiedź nr 73

Tak, Zamawiający dopuszcza kolumnę o powyższych parametrach.

Pytanie nr 74 - dot. części nr 1 – zał. nr 3 pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę w której nie ma oznaczenia kolorami przycisków    i przegubów ramion?

Odpowiedź nr 74

Tak, Zamawiający dopuszcza kolumnę w której nie ma oznaczenia kolorami przycisków i przegubów ramion.

Pytanie nr 75 - dot. części nr 1 – zał. nr 3

Czy Zamawiający w punkcie 14 dopuści opisane – wymagane gniazda zainstalowane na bocznych ściankach głowicy?

Odpowiedź nr 75

Tak, Zamawiający dopuszcza gniazda elektryczne na bocznych ściankach głowicy.

Pytanie nr 76 - dot. części nr 1 – zał. nr 3

Czy Zamawiający w punkcie 14 miał na myśli i dopuści ze względów higienicznych gniazda elektryczne – bryzgoszczelne (z klapką)? W ten sposób spełnią one wymaganie Zamawiającego i nie będą zlicowane z powierzchnią głowicy.

Odpowiedź nr 76

Tak, Zamawiający dopuszcza gniazda elektryczne – bryzgoszczelne (z klapką).

Pytanie nr 77 - dot. części nr 1 – zał. nr 3

Czy Zamawiający w punkcie 16 dopuści gniazda elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane wyłącznie na bocznych ściankach głowicy?

Odpowiedź nr 77

Tak, Zamawiający dopuszcza gniazda elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane wyłącznie na bocznych ściankach głowicy.

Pytanie nr 78 - dot. części nr 1 – zał. nr 3

Czy Zamawiający w punkcie 17 dopuści poziomą szynę zainstalowaną dookólnie na dole głowicy?

Odpowiedź nr 78

Nie, Zamawiający nie dopuszcza poziomej szyny zainstalowanej dookólnie na dole głowicy.

Pytanie nr 79 - dot. części nr 1 – zał. nr 3

Czy Zamawiający w punkcie 18 dopuści półkę z szynami bocznymi o wymiarach 405x355 mm?

Odpowiedź nr 79

Tak, Zamawiający dopuszcza półkę z szynami bocznymi o wymiarach 405x355 mm.

Pytanie nr 80 - dot. części nr 1 – zał. nr 3

Czy Zamawiający w punkcie 18 dopuści półkę z szynami bocznymi o wymiarach 605x455 mm?

Odpowiedź nr 80

Nie, Zamawiający nie dopuszcza półkę z szynami bocznymi o wymiarach 605x455 mm.

Pytanie nr 81 - dot. części nr 1 – zał. nr 3

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 24 w miejsce schowków na nadmiar kabli rozwiązanie w postaci uchwytów na kable mocowanych do szyny medycznej, wykonane z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź nr 81

Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82 - dot. części nr 1 – zał. nr 3

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 25 i 26 przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion i regulacji wysokości umieszczone wraz z uchwytami w krawędzi górnej półki głowicy? Oferowane rozwiązanie nie wymaga dodatkowych przycisków umieszczanych w innym miejscu. Wymaganie opisane przez Zamawiającego wskazuje na jednego producenta kolumn i wyklucza uczciwą konkurencję.

Odpowiedź nr 82

Tak, Zamawiający dopuszcza przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion i regulacji wysokości umieszczone wraz z uchwytami w krawędzi górnej półki głowicy.

Pytanie nr 83 - dot. części nr 1 – zał. nr 3 pkt. nr 5

Czy Zamawiający zmieni punktację i max. ilość punktów (5 pkt.) przyzna Oferentowi oferującemu lampę z dwoma czaszami o tej samej wielkości?

Oczywistym jest, że lampa, w której obie czasze są duże jest znacznie lepsza (w razie potrzeby ma możliwość emitowania światła o większym natężeniu), a co za tym idzie jest także dużo droższa.

Prosimy zauważyć, iż obecna punktacja jest całkowicie bezsensu - Zamawiający przyznaje max. liczbę punktów lampie, w której czasze są różnej wielkość, a więc lampie słabszej i dużo tańszej.

Odpowiedź nr 83

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84 - dot. części nr 1 – zał. nr 3 pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści lampę, w której obie czasze wyposażone są w 18 diod świetlnych?

Prosimy zauważyć, iż jest to parametr w pełni wystarczający.

Odpowiedź nr 84

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85 - dot. części nr 1 – zał. nr 1 pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści lampę z diodami oświetlenia endoskopowego emitującymi światło koloru zielonego?

Prosimy zauważyć, iż jest to parametr w pełni wystarczający.

Odpowiedź nr 85

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 86 - dot. części nr 1 – zał. nr 1 pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 50-100%?

Prosimy zauważyć, iż jest to parametr w pełni wystarczający.

Odpowiedź nr 86

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 87 - dot. części nr 1 – zał. nr 1 pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści lampę ze stałą temperaturą barwową mieszczącą się w wymaganym zakresie 4000 – 5000 K?

Prosimy zauważyć, iż jest to parametr w pełni wystarczający.

Odpowiedź nr 87

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 88 - dot. części nr 1 – zał. nr 1 pkt. 22

Czy Zamawiający przyzna max. liczbę punktów (5 pkt.) nowoczesnej lampie o homogenicznym snopie światła, tzn. nie potrzebującej dodatkowych systemów „dostosowujących”?

Prosimy zauważyć, iż obecna punktacja jest całkowicie bezsensu - Zamawiający przyznaje max. liczbę punktów lampie, w której źródło światła wymaga stosowania dodatkowych systemów, a przyznaje 0 punktów lampie, która od razu doskonale oświetla pole operacyjne.

Odpowiedź nr 88

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 89 - dot. części nr 1 – zał. nr 1 pkt. 24

Czy Zamawiający przyzna max. liczbę punktów (5 pkt.) lampie z unikatową konstrukcją układu świetlnego zapewniającą stałą wartość świecenia diod tzn. nie potrzebującej dodatkowych systemów mikroprocesorowych podtrzymujących pracę diod?

Prosimy zauważyć, iż obecna punktacja jest całkowicie bezsensu - Zamawiający przyznaje max. liczbę punktów lampie, w której źródło światła wymaga stosowania specjalnych układów mikroprocesorowych, a przyznaje 0 punktów lampie, która konstrukcyjnie zapewnia stałą wartość świecenia diod.

Odpowiedź nr 89

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 90 - dot. części nr 1 – zał. nr 1 pkt. 32

Czy w przypadku zaoferowania lampy z dwoma identycznymi dużymi czaszami o natężeniu max. 160k luxów Zamawiający dopuści lampę z możliwością instalacji kamery w jednej z nich?

Prosimy zauważyć, iż Zamawiający wymaga dostawy lampy z jedną kamerą, więc nie ma potrzeby, aby obie czaszy były przystosowane do montażu kamery, tym bardziej że czasze są identycznej wielkości

Odpowiedź nr 90

Zgodnie z SIWZ.

UWAGA:

Jednocześnie Zamawiający dokonuje sprostowania w Zał. nr 3 do SIWZ cz. 4 pkt. 33.

W zestawie z każdą lampą operacyjną:

Opcja nr 1 – kamera medyczna bezprzewodowa z odbiornikiem instalowanym w obu czaszach (satelitarnej i głównej) za pomocą szybkozłącza – Zamawiający miał na myśli kamerę medyczną bezprzewodową z możliwością zainstalowania w obu czaszach (satelitarnej i głównej)

Opcja nr 2 – kamera medyczna przewodowa z odbiornikiem instalowanym w obu czaszach (satelitarnej i głównej) okablowanie poprowadzone w obu czaszach – Zamawiający miał na myśli kamerę medyczną przewodową z możliwością zainstalowania w obu czaszach (satelitarnej i głównej)

### Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Joanna Stankiewicz

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania załączonej informacji.

Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie

Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 22 maja 2018 r.