Część nr 5                                                         	                                        Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: Dostawa sprzętu do elektrokoagulacji – zestaw z wyposażeniem

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Typ/Model:	                        ____________________________________________________

Ilość:                                      1 szt.

Rok produkcji :                     sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| LP. | Opis parametrów | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy - oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | DANE TECHNICZNE |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
| 2 | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu | TAK |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK |  |
| 4 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz+/-10% | TAK |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
| 6 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | TAK |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |
| 8 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK |  |
| 9 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
| 10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |
| 11 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | TAK |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | TAK |  |
| 13 | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) | TAK |  |
| 15 | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 16 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków. | TAK |  |
| 17 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim. | TAK |  |
| 18 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia. | TAK |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w 4 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi | TAK |  |
| 20 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK |  |
| 21 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą. | TAK |  |
| 22 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy | TAK |  |
| 23 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
| 24 | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | TAK |  |
| 25 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | TAK |  |
| 26 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
| 27 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
| 28 | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | TAK |  |
| 29 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 10 l | TAK |  |
| II | PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |
| 1 | Cięcie monopolarne z mocą 350W | TAK |  |
| 2 | Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK, podać |  |
| 3 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | TAK, podać |  |
| 4 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W | TAK |  |
| 5 | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray), | TAK, podać |  |
| 6 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK, podać |  |
| 7 | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą 80W | TAK |  |
| 8 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu | TAK |  |
| 9 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia | TAK |  |
| 10 | Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l | TAK |  |
| 11 | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem pracy | TAK |  |
| 12 | Koagulacja bipolarna z mocą 120W. Minimum 3 rodzaje koagulacji bipolarnej. | TAK |  |
| 13 | Minimum 8 efektów dostępnych dla każdego trybu koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 14 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów. | TAK |  |
| 15 | Minimum 2 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryb cięcia specjalistycznego do artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK, podać |  |
| 16 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | TAK, podać |  |
| III | WYPOSAŻENIE |
| 1 | Włącznik nożny bezprzewodowy, 2-przyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 10szt. | TAK |  |
|  | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji. Kompatybilne z uchwytem 4mm: - igła prosta 0,7mm – 5szt. - nóż prosty 25x3,5mm-5szt | TAK |  |
| 4 | Wielorazowy uchwyt elektrody argonowej z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Wielorazowa elektroda argonowa: - do cięcia i koagulacji z wysuwanym nożem, dł. ok. 40mm-1szt. | TAK |  |
| 6 | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, kątowy, dł. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 5szt. | TAK |  |
| 7 | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, proste, długość 220mm (+/-1cm), końcówka 2mm - 3szt. | TAK |  |
| 8 | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, proste, długość 110mm (+/-1cm), końcówka 0,5mm - 1szt. | TAK |  |
| 9 | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, kątowe, długość 110mm (+/-1cm), końcówka 0,5mm - 1szt. | TAK |  |
| 10 | Odsysacz dymu -z trybem automatycznym-aktywacja zasysania odbywa się jednocześnie z aktywacją instrumentu elektrochirurgicznego podłączonego do aparatu -1szt | TAK |  |
| 11 | Filtr główny wymienny, ok.34- 35h ciągłej pracy -2szt | TAK |  |
| 12 | Filtr wstępny, jednorazowy 100szt | TAK |  |
| 13 | Uchwyt jednorazowy do odsysania dymu z elektrodą nieklejącą, kabel dł. 3m - 100szt | TAK |  |
| 14 | Butla argonowa 5l – 2 szt. | TAK |  |
| 15 | Reduktor argonowy - 2 szt. | TAK |  |
| 16 | Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką na butle argonowe 10-litrowe. Wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria i możliwością instalacji odsysacza dymu. | TAK |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy