##### Część nr  6	                                                            	                                             Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: Stół operacyjny z wyposażeniem

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Typ/Model:		            ____________________________________________________

Ilość: 			            3

Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne, wspólne dla 3 stołów operacyjnych |
|  | Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym. Pozioma podstawa stołu pokryta obudową: - z kompozytu włókna szklanego (wersja nr 1) lub -ze stali nierdzewnej (wersja nr2) | Tak | -wersja nr 1- 0 pkt -wersja nr 2- 10 pkt |
|  | Konstrukcja stołu wykonana z materiałów nierdzewnych. | Tak |  |
|  | Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami wykonanymi ze stali nierdzewnej, dopuszcza się aby górna obudowa kolumny wykonana była z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Stół bez gumowej osłony w postaci harmonijki zasłaniającej łączenie kolumny z blatem. | Tak / Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w cztery podwójne koła – wszystkie koła skrętne umożliwiające jazdę w dowolnym kierunku. Koła zabudowane w podstawie jezdnej nie wystające poza podstawę zarówno podczas transportu jak i podczas zabiegu . | Tak |  |
|  | System blokowania kół obsługiwany za pomocą pilota i panelu awaryjnego sterowania. Stół na czas zabiegu posadowiony na: - wysuwanych stopkach z systemem autokompensacji nierówności podłoża min. 10 mm (wersja 1) lub - stół posadowiony na podłodze poprzez schowanie kół w podstawę stołu (wersja 2) | Tak | wersja 1 – 0 pkt. wersja 2 – 10 pkt. |
|  | Stół z funkcją jazdy stołu realizowaną za pomocą piątego (wysuwanego z podstawy) koła z napędem elektrycznym, jazda stołu do przodu i do tyłu. | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania funkcją jazdy stołu do przodu i w tył za pomocą min. pilota kablowego i manetki z regulacją prędkości, manetka mocowana do szyny bocznej stołu. Manetka lub drążek manetki winny posiadać przyciski umożliwiające sterowanie stołem w zakresie blokowania i odblokowywania kół, regulacji pochyleń wzdłużnych blatu, regulacji wysokości blatu. | Tak |  |
|  | Manetka lub drążek manetki winny posiadać przyciski umożliwiające sterowanie stołem w zakresie blokowania i odblokowywania kół, regulacji pochyleń wzdłużnych blatu, regulacji wysokości blatu. | Tak / Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Szeroka podstawa jezdna stołu gwarantująca stabilność .Podstawa zwężona w środku zawierająca wycięcia na stopy, dzięki czemu operator może znajdować się w wygodnej pozycji bardzo blisko pola operacyjnego. | Tak |  |
|  | Blat stołu złożony z następujących segmentów: Podgłówek standardowy Górna płyta plecowa dł. min 250 mm Płyta plecowa Segment siedziska Podnóżek podwójny, dzielony wzdłużnie. | Tak |  |
|  | Płyta plecowa górna podgłówek oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą gniazda wpustowego („bolec - okrągły otwór”), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach i zabezpieczeń śrubowych. Wyjątkiem może być mocowanie podgłówka. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów lub Płyta plecowa górna, podgłówek oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą systemu hakowego | Tak | Tak – segmenty łączone za pomocą gniazda wpustowego – 10 pkt. Tak – segmenty łączone za pomocą systemu hakowego – 0 pkt. |
|  | Możliwość zastosowania w przyszłości podgłówka specjalistycznego typu podkowa mocowanego za pomocą adaptera zamiast podgłówka standardowego. Adapter z zaczepem hakowym lub mocowaniem pinowym instalowanym w gniazdach służących do instalacji podgłówka standardowego. Nie dopuszcza się adapterów podgłówka specjalistycznego mocowanych do szyn bocznych blatu. | Tak |  |
|  | Płyta plecowa, segment siedziska oraz podnóżek podwójny wyposażone w szyny boczne do montażu ewentualnych akcesoriów. | Tak |  |
|  | Całkowita długość blatu: min 1900 mm | Tak |  |
|  | Szerokość blatu z szynami bocznymi: min 590mm | Tak |  |
|  | Segmenty blatu z materiału przeziernego dla RTG Blat stołu przezierny w projekcji AP bez poprzecznych elementów stalowych na szerokości min. 400 mm. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy blatu o płytę przedłużającą wykonaną z włókna węglowego – płyta o długości min. 1100mm przezierna w zakresie 360° na długości min. 1000mm (+/- 50mm) | Tak |  |
|  | Długość blatu i konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C): - w zakresie min 850mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg (bez funkcji przesuwu wzdłużnego) - w zakresie min 840mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy (bez funkcji przesuwu wzdłużnego) | Tak/podać |  |
|  | Elektrohydrauliczne sterowanie za pomocą przewodowego lub bezprzewodowego pilota sterującego co najmniej takich funkcji stołu jak: Wysokość blatu w zakresie: min. (600mm-1000mm) (wysokość mierzona do górnej blatu bez materacy – blat w pozycji horyzontalnej) Regulacja pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga w zakresie : 30˚ (+/- 5˚) Regulacja przechyłów bocznych w zakresie: min. 20˚ Regulacja dolnej płyty plecowej w zakresie min. (+70°/-40°) Regulacja podnóżków w zakresie min. (-90°/+80°) Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. Pozycja flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 220˚) za pomocą jednego przycisku. Pozycja reflex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 140˚) za pomocą jednego przycisku Wybór orientacji ułożenia pacjenta: pozycja normalna/odwrócona Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 300mm Blokowanie i odblokowywanie stołu na czas zabiegu | Tak |  |
|  | Mechaniczne (ręczne) sterowanie takich segmentów blatu jak: Podgłówek w zakresie min. +45°/-90° Odwodzenie podnóżków na boki | Tak/podać |  |
|  | Pilot sterujący: przewodowy lub bezprzewodowy, z podświetlanymi piktogramami widocznymi w ciemności, z widocznym indykatorem naładowania baterii i piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy, konfiguracji normalnej lub odwróconej a także piktogramami realizowanych ułożeń. Pilot aktywny non – stop. Pilot posiadający możliwość zapamiętania min. 10 pozycji blatu oraz ich wywołania w dowolnym momencie przez operatora. | Tak |  |
|  | Panel sterowania awaryjnego. Nie dopuszcza się sterowania awaryjnego w postaci dodatkowego pilota chowanego lub przyklejanego do kolumny lub panelu umieszczonego w podstawie stołu | Tak |  |
|  | Panel sterowania awaryjnego wyposażony w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności użycia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji. | Tak |  |
|  | Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynną ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania. | Tak |  |
|  | Akumulatory zapewniające prace stołu przez ok. tydzień wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu) | Tak |  |
|  | Całkowite naładowanie baterii w czasie ok. 10 godzin, naładowanie do poziomu 90% - ok. 5 godzin. W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V | Tak |  |
|  | Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 80 mm, zbudowane z pianki o dwóch różnych gęstościach, wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace powinny posiadać tzw. „pamięć kształtu” co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała pacjenta w trakcie zabiegu. W części segmentu siedziska i segmentu pleców materac jednoczęściowy, całościowo wspólnie pokrywający oba segmenty stołu | Tak |  |
|  | Udźwig stołu: powyżej 400 kg | Tak/podać | -powyżej 450 kg -10 punktów -400- 450 kg - 0 punktów |
|  | Ciężar własny stołu: mniej niż 300 kg | Tak/podać |  |
|  | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących | Tak |  |
| II | Akcesoria - wyposażenie wspólne dla 3 stołów: |
|  | Podpora pod rękę ze zintegrowanym przegubem kulowym umożliwiającym dowolne pozycjonowanie podpory oraz zaciskiem do montażu podpory na szynie akcesoryjnej blatu – 3 szt. | Tak |  |
|  | Ekran anestezjologiczny wraz z zaciskiem – 3 szt. | Tak |  |
|  | Pas do ciała pacjenta – 3 szt. | Tak |  |
|  | Wieszak na kroplówkę – 3 szt. | Tak |  |
|  | Zapora boczna z regulacją długości i wysokości mocowana do szyny z zaciskiem mocującym - 3 szt. | Tak |  |
|  | poduszka zapory bocznej o wymiarach 140mmx150mm +/- 20mm. – 1 szt. | Tak/podać |  |
|  | poduszka zapory bocznej o wymiarach 100mmx100mm +/- 20mm – 1 szt. | Tak/podać |  |
|  | poduszka zapory bocznej wałek średnica 80mm wysokość 220mm +/- 20mm – 1 szt. | Tak/podać |  |
|  | Uchwyt do mocowania akcesoriów na szynach bocznych blatu – 8 szt. | Tak |  |
|  | krążek żelowy pod głowę pacjenta o średnicy 220mm +/- 20mm – 3 szt. | Tak/podać |  |
|  | krążek żelowy pod głowę pacjenta o średnicy 150mm +/- 10mm – 3 szt | Tak/podać |  |
|  | Poduszka typu tunel do ułożenia kończyn dolnych w pozycji bocznej – 1 szt. | Tak/podać |  |
|  | wózek na akcesoria z czterema koszami i min. dwiema szynami akcesoryjnymi – 2 szt. | Tak |  |
|  | Podpory pod barki do pionizacji pacjenta – 1 komplet | Tak |  |
|  | Podpory pod stopy pacjenta do pionizacji pacjenta, podpory wyposażone w uchwyt – 1 komplet | Tak |  |
|  | adapter do mocowania podgłówka w miejsce górnej płyty plecowej umożliwiający skrócenie blatu – 3 kompletów | Tak Tak |  |
|  | rączka do prowadzenia stołu mocowana do szyny bocznej stołu – 6 szt. | Tak |  |
|  | Pilot kablowy ręczny – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pilot na podczerwień z ładowarką – 3 szt. | Tak |  |
|  | Podpora do ułożenia ręki pacjenta w pozycji bocznej – podpora wyposażona w drążek z trzema przegubami kulowymi blokowanymi jednym pokrętłem – 2 szt. | Tak |  |
|  | Elektryczny agregat do artroskopii kolana mocowany do szyny bocznej stołu operacyjnego - agregat wyposażony w pilota nożnego. Agregat umożliwiający uniesienie i opuszczenie kończyny pacjenta. – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Płyta do operacji ramienia wraz z uchwytem – wymiary płyty 200mm x 250mm +/- 10mm – 1 szt. | Tak/podać |  |
|  | Stolik do operacji ręki przezierny – 400mm x 850mm +/- 20mm – 1 szt. | Tak/podać |  |
|  | Podgłówek podkowiasty dzielony, z możliwością ustawienia rozstawu segmentów, podgłówek wyposażony w pas do mocowania głowy pacjenta. W zestawie z podgłówkiem adapter do mocowania podgłówka wyposażony w trzy płaskie przeguby – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Podkładka żelowa pod twarz pacjenta do ułożenia pacjenta w pozycji na brzuchu - 1 szt. | Tak |  |
|  | Podkładka żelowa pod twarz pacjenta rozmiar dla dzieci do ułożenia pacjenta w pozycji na brzuchu - 1 szt. | Tak |  |
|  | Pozycjoner żelowy w kształcie woreczka , wymiary 110mm x 60mm x 300mm +/-10mm – 2 szt. | Tak/podać |  |
|  | Pozycjoner żelowy w kształcie woreczka , wymiary 120mm x 80mm x 350mm +/-10mm – 2 szt. | Tak/podać |  |
|  | Podkładka żelowa do ułożenia pacjenta w pozycji bocznej, poduszka z wycięciem na ramie pacjenta – 1 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka do operacji kręgosłupa , dwusegmentowa – 1 szt. - Poduszka półwałek – 6 szt. | Tak |  |
|  | Podpory kończyn dolnych dla dzieci – para. Każda podpora z możliwością opuszczenia segmentu podpierającego podudzie – 1 para | Tak |  |
|  | Materac żelowy na stół operacyjny dł. 1150mm +/-50mm – 3 szt. | Tak/podać |  |
|  | Materac żelowy na stół operacyjny dł. min. 1800mm +/-50mm – 3 szt. | Tak/podać |  |
|  | Podkładka żelowa pod rękę wymiary 110mm x 10mm x 400mm +/- 10mm – 6 szt. | Tak/podać |  |
|  | Podkładka żelowa pod rękę wymiary 200mm x 10mm x 600mm +/- 10mm – 6 szt. | Tak/podać |  |
|  | podkładka żelowa o wymiarach 220mm x 10mm x 330mm +/- 10mm – 4 szt. | Tak/podać |  |
|  | podkładka żelowa o wymiarach 250mm x 10mm x 400mm +/- 10mm – 4 szt. | Tak/podać |  |
|  | uchwyt na rury intubacyjne – 3 szt. | Tak |  |
|  | Stolik na narzędzia montowany do szyny bocznej stołu – 1 szt. | Tak |  |
| III | Rama do operacji kręgosłupa - zestaw pasujący do 3 stołów: |
|  | Zestaw do operacji kręgosłupa wykonany z włókien węglowych, przezierny, do każdego rodzaju zabiegu wykonywanego na kręgosłupie, dołączany do stołu operacyjnego w sposób pozwalający na monitorowanie ramieniem C na całej długości kręgosłupa. | Tak |  |
|  | rama z włókna węglowego mocowaną do stołu operacyjnego za pomocą dwóch uchwytów instalowanych w miejsce podnóżków i/lub górnej płyty plecowej | Tak |  |
|  | adaptery ramy montowane do stołu operacyjnego za pomocą okrągłych gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy, nie dopuszcza się elementów śrubowych. Rama umożliwiająca regulację wysokości wraz ze stołem operacyjnym oraz przechyły boczne. | Tak |  |
|  | 4 podpory: 2 podpory barkowe i 2 podpory miednicy z regulacją wzdłużną, poprzeczną i regulacją wysokości każdej podpory niezależnie. Podpory wyposażone w profilowane materace mocowane za pomocą rzepów z możliwością ich odpięcia. Możliwość założenia materaca pod pas barkowy obejmującego dwie podpory barkowe. Podpory powinny posiadać możliwość całkowitego zdjęcia z ramy razem z uchwytami mocującymi. | Tak |  |
|  | płyta pod głowę z otworem na rury intubacyjne, możliwość regulacji wzdłużnej płyty. | Tak |  |
|  | Dwie podpory pod ręce z możliwością regulacji, możliwość regulacji wysokości odwodzenia na boki. | Tak |  |
|  | blat/płyta przezierna dla promieni RTG nakładana na ramę umożliwiająca ułożenie pacjenta na plecach | Tak |  |
|  | blat/płyta przezierna dla promieni RTG krótka nakładana na ramę umożliwiająca ułożenie pacjenta w pozycji PARK BENCH | Tak |  |
|  | ramie z trzema przegubami kulowymi umożliwiające zamocowanie podpory ręki w pozycji PARK BENCH | Tak |  |
|  | 2 uchwyty mocowane do ramy wyposażone w szynę akcesoryjną do mocowania dodatkowych akcesoriów | Tak |  |
|  | Zestaw dołączony do stołu w sposób pozwalający na precyzyjne regulowanie pilotem stołu operacyjnego stopnia wygięcia kręgosłupa w celu precyzyjnej zmiany rozwarcia przestrzeni międzykręgowych. | Tak |  |
|  | Możliwość wypiętrzenia kręgosłupa bez konieczności stosowania poduszki wypiętrzającej lub ramy typu „WILSON” | Tak |  |
|  | Możliwość zainstalowania uchwytu czaszkowego typu MAYFIELD/DORO oraz podgłówka typu podkowa. | TAK |  |
|  | Zestaw wyposażony w wózek transportowy z koszem do przechowywania akcesoriów. | Tak |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy