##### Część nr  2                                                   				    Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: Aparat RTG z ramieniem C

Nazwa producenta/Kraj___________________________________________________

Typ/Model:  ____________________________________________________

Ilość: 1

Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generator |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz | Tak |  |  |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10% | Tak |  |  |
|  | Maksymalna moc generatora ≤ 2,4 kW | Tak |  |  |
|  | Typ generatora, wysokiej częstotliwości ≥ 40 kHz | Tak |  |  |
|  | Prąd skopii impulsowej ≥ 20mA | Tak |  |  |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak |  |  |
|  | Prąd radiografii cyfrowej ≥ 23 mA | Tak |  |  |
|  | Układ minimalizujący dawkę przy skopii ≥ 60% | Tak |  |  |
|  | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV | Tak |  |  |
|  | Automatyka doboru parametrów skopii | Tak |  |  |
|  | Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 23 pulsów/s | Tak |  | 1 – 23 pulsów/s – 0 pkt > 23 pulsów -10 pkt. |
|  | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie min. 10-37ms | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt Tak -10 pkt |
| Lampa X - RAY |
|  | Lampa ze stacjonarną anodą -jednoogniskowa | Tak |  |  |
|  | Totalna filtracja ≥ 4,1 mm Al. | Tak |  |  |
|  | Ognisko jedno ≤ 0,6 mm | Tak |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 80 kHU | Tak |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥1 100 kHU | Tak |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥50 kHU/min | Tak |  |  |
|  | Kolimator typu IRIS | Tak |  |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  |  |
|  | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | Tak |  |  |
| Wózek z ramieniem C |
|  | Głębokość ramienia C ≥ 67 cm | Tak |  |  |
|  | Odległość kołpak – powierzchnia detektora ≥ 85 cm | Tak |  |  |
|  | Odległość SID ≥ 105cm | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C ≥ 20 cm | Tak |  | 20 cm – 0 pkt >20 -10 pkt |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 42 cm | Tak |  |  |
|  | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) ≥ 20° | Tak |  |  |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy | Tak |  |  |
|  | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej > ±220o | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego > 150° | Tak |  | 150o do 160o – 0 pkt >160o -10 pkt |
|  | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | Tak |  |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |  |
|  | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. Każdy hamulec aparatu oznaczony innym kolorem | Tak |  |  |
|  | Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 6 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C, podać opisać rozwiązania zaoferowane. | Tak, podać |  |  |
|  | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu | Tak |  |  |
| CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |
|  | Średnica nominalna >20 cm x 20 cm | Tak |  |  |
|  | Ilość pól detektora obrazu ≥3 | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora CMOS > 1600 x 1600 | Tak |  | 1600x1600 do 1900x1900 – 0 pkt >1900x1900 -10 pkt |
| Monitor i tor wizyjny na jednym wózku |
|  | Monitor LCD TFT o przekątnej min 19” każdy, luminacja min. 900cd/m2, kontrast min. 1000:1 – 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Kąt widzenia ( obrazu min. 176°) | Tak |  |  |
|  | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji. | Tak |  |  |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze ≥ 16 obrazów | Tak |  |  |
|  | Matryca obrazu zapamiętanego ≥1024 x 1024 pikseli x 24 bit | Tak |  | 24 bit– 0 pkt >24 do 30 bit – 5 pkt >30 bit - 10 pkt |
|  | Pojemność pamięci na dysku twardym ≥ 10 000 obrazów | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowy system archiwizacji. | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF | Tak |  |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | Tak |  |  |
|  | Automatyka parametrów fluoroskopii | Tak |  |  |
|  | ZOOM ≥ x 4 |  |  |  |
|  | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze | Tak |  |  |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  |  |
|  | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak |  |  |
|  | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | Tak |  |  |
|  | Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C kolorowy do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live Możliwość wyposażenia w bezprzewodowy przycisk nożny do skopii i zapisu , monitor umieszczony na stacji monitorowej i wózku z ramieniem C | Tak |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
|  | 2 kompletów ochrony radiologicznej ( fartuch i tarczyca) o ekwiwalencie 0,25mmPb | Tak |  |  |
|  | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów specjalistycznych i akceptacyjnych aparatu | Tak |  |  |
|  | Dodatkowy system archiwizacji | Tak |  |  |