##### Część nr 2   							                    Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

- Przedmiot postępowania:  Myjnia-dezynfektor do stelaży basenów jednorazowych

Nazwa producenta/Kraj  _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Ilość: 			            1 szt.

Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1.1 | Pojemność: jeden stelaż do basenów jednorazowych | TAK |  |
| 1.2 | Długość procesu od 6 do 8 minut | TAK |  |
| 1.3 | Elementy funkcjonalne i komora wykonane ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 1.4 | Drzwi otwierane i zamykane automatycznie | TAK |  |
| 1.5 | Uszczelka drzwi zabezpieczająca przed wydostawaniem się pary wodnej i aerozoli | TAK |  |
| 1.6 | Min. 4 programy mycia z możliwością ich modyfikacji | TAK |  |
| 1.7 | Dezynfekcja termiczna do 93 stopni Celsjusza | TAK |  |
| 1.8 | Miejsce na kanister 5-litrowy wewnątrz urządzenia | TAK |  |
| 1.9 | Uszczelka drzwi wykonana z trwałej gumy odpornej na wysoką temperaturę oraz środki myjące i dezynfekcyjne. Niedopuszczalna uszczelka labiryntowa, która nie zabezpiecza przed wydostawaniem się aerozoli z komory. | TAK |  |
| 1.10 | Drzwi komory oraz komora myjąca izolowane akustycznie i termicznie | TAK |  |
| 1.11 | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu | TAK |  |
| 1.12 | Automatyczne dozowanie środka płucząco-zmiękczającego poprzez pompę dozującą | TAK |  |
| 1.13 | Komunikaty na ekranie sterownika w języku polskim | TAK |  |
| 1.14 | W czasie cyklu na ekranie wyświetlane informacje o aktualnym programie, fazie cyklu, aktualnej temperaturze w komorze, czasie do końca | TAK |  |
| 1.15 | Wizualna sygnalizacja błędów na ekranie sterownika oraz migającą diodą. | TAK |  |
| 1.16 | Podłączenie do wody zimnej i ciepłej w celu redukcji zużycia prądu przez urządzenie | TAK |  |
| 1.17 | Natężenie hałasu pochodzącego z urządzenia nie większe niż 63 dB(A) | TAK, Podać |  |
| 1.18 | Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wody w instalacji wodociągowej wg PN-EN 1717 | TAK |  |
| 1.19 | Urządzenie zgodne z normą PN-EN 15883-3 | TAK |  |
| 1.20 | Urządzenie zgodne z dyrektywą 93/42/EWG, deklaracja zgodności będzie dostarczona razem z urządzeniem | TAK |  |
| 2. | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 2.1 | Instalacja do przyłącza odpływu o średnicy 50 mm | TAK |  |
| 3. | Montaż, instalacja |  |  |
| 3.1 | Transport do miejsca instalacji, opakowanie i ubezpieczenie sprzętu na czas transportu | TAK |  |
| 3.2 | Opłaty Celne (wg stanu na dzień sporządzenia Umowy, jeśli obowiązek uiszczenia takich opłat wynika z obowiązujących przepisów prawa) | TAK |  |
| 3.3 | Montaż urządzenia, uruchomienie, kalibracja, testy instalacyjne | TAK |  |
| 3.4 | Szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |
| 3.5 | Szkolenie personelu technicznego w zakresie drobnych napraw i konserwacji | TAK |  |
| 3.6 | Przeglądy okresowe i części zużywalne w czasie trwania gwarancji | TAK |  |
| 4. | Gwarancja |  |  |
| 4.1 | 36 miesięcy gwarancji od uruchomienia urządzenia | TAK |  |
| 4.2 | Gwarancja każdorazowo przedłużana o czas niesprawności urządzenia | TAK |  |
| 4.3 | Serwis autoryzowany na terenie Polski | TAK |  |
| 4.4 | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – nie więcej niż 48h | TAK |  |
| 4.5 | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego podzespołu | TAK |  |
| 4.6 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat | TAK |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia 
i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczątka i podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy