##### Część nr 1  							                    Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

- Przedmiot postępowania:  Kriostat wolnostojący

Nazwa producenta/Kraj  _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Ilość: 			            1 szt.

Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki, dodatkowo pola oznaczone jako „kryteria oceny ofert”, Wykonawca wskazuje oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. |  |
| 5. | Kriostat wolnostojący z wbudowanym mikrotomem. | TAK |  |
| 6. | Urządzenie przeznaczone do przygotowywania zamrożonych skrawków do zastosowań biologicznych i medycznych. | TAK |  |
| 7. | Komora kriostatu wykonana ze spawanej bezszwowo stali, nieposiadająca trudno dostępnych rogów, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji, posiadająca własne oświetlenie. | TAK |  |
| 8. | Komora kriostatu zamykana podgrzewanym, rozsuwanym oknem, umieszczonym w górnej części obudowy. | TAK |  |
| 9. | Urządzenie musi posiadać pojemnik na skropliny umieszczony z przodu. | TAK |  |
| 10. | Powierzchnie zewnętrzne i panel sterowania muszą być pokryte antybakteryjną warstwą nano-srebra. | TAK |  |
| 11. | Urządzenie posiadające koło napędowe służące do cięcia ręcznego z możliwością jego blokady w dwóch pozycjach. | TAK |  |
| 12. | Zakres temperatury komory kriostatu: min. 0°C do -35°C, regulowany w skokach co 1°C (dla temperatury otoczenia 20°C) | TAK |  |
| 13. | Czas schładzania komory kriostatu do -35°C max. 6 godzin. | TAK - podać |  |
| 14. | Półka szybkiego zamrażania -40°C, przy temp. komory -35 °C przeznaczona na min. 8 podstawków z preparatami. | TAK |  |
| 15. | Dodatkowy system Peltier pozwalający na zmrożenie dwóch podstawków do minimum - 50°C. | TAK- podać | Kryterium oceny ofert: - Dodatkowy system Peltier pozwalający na zmrożenie dwóch podstawków do minimum - 50°C – 0 pkt - Dodatkowy system Peltier pozwalający na zmrożenie trzech-siedmiu podstawków do minimum - 50°C – 5 pkt - Dodatkowy system Peltier pozwalający na zmrożenie ośmiu i więcej podstawków do minimum - 50°C – 10 pkt |
| 16. | Automatyczne odszranianie gorącym gazem. Co najmniej 1 automatyczny cykl odszraniania w ciągu doby. | TAK |  |
| 17. | Funkcja ręcznego rozmrażania komory i półki szybkiego zamrażania. Urządzenie musi posiadać czujnik ostrzegający użytkownika o trwającym procesie rozmrażania. | TAK |  |
| 18. | Automatyczna funkcja rozmrażania programowana całodobowo. | TAK |  |
| 19. | Mikrotom posiadający system zaciskowy składający się z jednej dźwigni służącej do mocowania podstawka z preparatem. | TAK |  |
| 20. | Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie od 1 μm do 100 μm w skokach: Od 1,0 μm – 5,0 μm co 0,5 μm Od 5,0 μm – 20 μm co 1,0 μm Od 20,0 μm – 60μm co 5,0μm Od 60,0μm–100μm co10,0μm | TAK |  |
| 21. | Zakres ruchu pionowego głowicy: 59 mm ±0,5 mm. | TAK |  |
| 22. | Zakres ruchu poziomego głowicy: 25 mm ± 1 mm. | TAK |  |
| 23. | Urządzenie musi posiadać funkcję retrakcji minimum 20 μm z możliwością wyłączenia. | TAK |  |
| 24. | Prędkość wstępnego dosuwu preparatu: wolna i szybka (600 μm/s i 900 μm/s). | TAK |  |
| 25. | Możliwość krokowego podprowadzania preparatu z krokiem co 20µm. | TAK |  |
| 26. | Wzrokowy wskaźnik osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy. | TAK |  |
| 27. | Zmiana przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osi X i Y o co najmniej 8º z możliwością obrotu o 360° | TAK |  |
| 28. | System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy ze wskazaniami zmian położenia co 2º oraz wskaźnikiem położenia 0/0º. | TAK |  |
| 29. | Panel sterowania wyposażony w przyciski pokryte folią, chroniące przed zanieczyszczeniami. Opis funkcji przycisków w postaci piktogramów. | TAK |  |
| 30. | Możliwość zablokowania wszystkich funkcji kriostatu za pomocą jednego przycisku (zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów programu). | TAK |  |
| 31. | Aktualne parametry programów (temperatura wewnątrz komory, temperatura głowicy, aktualny czas, czas rozmrażania,) czytelne, pokazane na wyświetlaczach diodowych. | TAK |  |
| 32. | Waga urządzenia maximum 135 kg (waga liczona z wyposażeniem fabrycznym niezbędnym do prawidłowej pracy urządzenia) | TAK |  |
| 33. | Wymiary urządzenia nie większe niż: Szerokość: max. 730 mm Głębokość: max. 730 mm | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 34. | Okres gwarancji 24 miesiące | TAK (podać) |  |
| 35. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie RP | TAK (wskazać adres) |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| 36. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia 
i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy