##### Załącznik nr 5 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

- Przedmiot postępowania:

- Zestaw diagnostyczny do badań przesiewowych noworodków w kierunku deficytu biotynidazy

Nazwa producenta/Kraj  _________________________________

Ilość: 			           250 zestawów

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE | TAK |  |
| 1.1 | ZESTAWY DO BADAŃ PRZESIEWOWYCH NOWORODKÓW W KIERUNKU DEFICYTU BIOTYNIDAZY METODĄ FLUORYMETRYCZNĄ NA MIKROPŁYTKACH W LICZBIE 240 000 OZNACZEŃ (250 ZESTAWÓW PO 960 OZNACZEŃ) NA MIKROPŁYTKACH ZAWIERAJĄCYCH PO 96 DOŁKÓW. | TAK |  |
| 1.2 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczenia zestawów pakowanych po 960 oznaczeń lub mniej. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | parametry graniczne | TAK |  |
| 2.1 | Pobieranie krwi na bibułę (Standard 903) | TAK |  |
| 2.2 | Czułość testu: min. 16 U | TAK |  |
| 2.3 | Zakres pracy testu: 16-300 U | TAK |  |
| 2.4 | Precyzja metody: wewnątrztekstową do 9,0%, międzytestowa do 12% | TAK |  |
| 2.5 | Standardy i kontrole na bazie krwi o hematokrycie 50-55 na bibule standard 903 | TAK |  |
| 2.6 | Wielkość próbki krwi do testu (średnica krążka) 3-3,5 mm (aktualnie posiadane wycinarki) | TAK |  |
| 2.7 | Procedura testu umożliwia stosowanie systemu kodów paskowych na płytkach (standard „CODE 39”) do kontroli wszystkich jego etapów, używanego rutynowo we wszystkich laboratoriach przesiewowych w Polsce oraz kolorymetru (czytnik płytek) | TAK |  |
| 2.8 | Bibuły do pobierania krwi standard 903 | TAK |  |
| 2.9 | Czas wykonania testu – do 5 godzin | TAK |  |
| 3. | OPIS MATERIAŁÓW ORAZ ETAPÓW STOSOWANIA KODÓW PASKOWYCH W SYSTEMIE BADAŃ PRZESIEWOWYCH | TAK |  |
| 3.1 | Materiały oznaczane kodami paskowymi wg standardu „code 39” : | TAK |  |
| 3.1.1 | Kodowana informacja o dostarczanej partii testów: (do odczytu w postaci kodu paskowego): - Nr serii odczynników (Lot. No), - Nr płytki. | TAK |  |
| 3.1.2 | Płytki testowe oznaczone kodem paskowym – odczyt kodu przed wycinaniem prób krwi z bibuły. Numer kodu jedynie określa protokół testu | TAK |  |
| 4. | TERMIN WAŻNOŚCI |  |  |
| 4.1. | Minimalny termin ważności na asortyment towarów objęty przedmiotem zamówienia wynosi 9 miesięcy od daty dostawy do bezpośredniego odbiorcy | TAK, PODAĆ Oceniane kryterium: 9-10 m-cy – 0 pkt 11-12 m-cy – 10 pkt Powyżej 12 m-cy -20 pkt |  |
| 5. | Zestaw otrzymał CERTYFIKAT FDA | TAK, NIE Oceniane kryterium: Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia 
i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy