##### Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie wraz ze szkoleniem czytnika mikropłytek – 1 szt.

Producent / Firma sprzęt: …………………………………...…… Urządzenie typ: …………………………

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2018 | Tak, podać |  |
| 2 | Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. | Tak |  |
| 3 | Wielofunkcyjny czytnik mikropłytek pracujący w trybach: fluorescencji (pomiar dół/góra), absorbancji UV/Vis, luminescencji (pomiar góra/dół) typu flash, glow oraz obu typów luminescencji | Tak, podać |  |
| 4 | Urządzenie posiadające funkcję odczytu od dołu i od góry mikropłytki. Wybór technologii (metody) pomiaru z poziomu oprogramowania. | Tak |  |
| 5 | Urządzenie przystosowane do pracy z płytkami min.: 1, 6, 12, 24, 48, 96, 384 i 1536-dołkowymi oraz szalki Petriego. | Tak, podać |  |
| 6 | Źródło światła: pulsująca lampa xenonowa min. 220-1000 nm. | Tak |  |
| 7 | Układ elektronów składających się z fotopowielacza dla pomiarów fluorescencyjnych i luminescencyjnych i macierzy fotodiodowej dla pomiarów absorpcyjnych. | Tak |  |
| 8 | Zintegrowany, 32 pozycyjny, podwójny, kołowy zmieniacz filtrów wzbudzeniowych i emisyjnych z możliwością automatycznej wymiany filtrów pomiędzy poszczególnymi kołami oraz możliwością blokady wymiany filtrów dla zdefiniowanych pozycji. | Tak |  |
| 9 | Automatyczne przełączanie pomiaru fluorescencji i luminescencji góra/dół (top/bottom) | Tak |  |
| 10 | Zintegrowany system dozowania reagentów: dwa niezależne dyspensery strzykawkowe, czujnik obecności płytki. | Tak |  |
| 11 | Pomiar kinetyki w czasie rzeczywistym np. jon Ca2+. | Tak |  |
| 12 | Zintegrowany system mieszania próbek w mikropłytkach umożliwiający mieszanie w trybie liniowym, orbitalnym i ósemkowym | Tak |  |
| 13 | Wbudowany układ termostatowania komory pomiarowej pozwalający na utrzymanie temperatury od nie więcej niż +3oC powyżej temperatury otoczenia do co najmniej +60oC. | Tak |  |
| 14 | Kontrola pracy czytnika z wykorzystaniem interface’u komunikacyjnego Wi-Fi. Oprogramowanie sterujące pracą czytnika pracujące na platformie systemu operacyjnego min. Windows 7, iOS oraz Android. | Tak, podać |  |
| 15 | Urządzenie umożliwiajace komunikację wykorzystującą LAN oraz interface USB. |  |  |
| 16 | Pomiar dwóch znakowań tzw. dual label. | Tak |  |
| 17 | Urządzenie musi posiadać czułość czytnika dla pomiarów fluorescencyjnych nie gorszą niż: zakres pomiarowy 230-850 nm limit detekcji < 0.5 fmol/studzienkę @ 96 zakres dynamiczny lepszy niż 105 crosstalk <0,01%. | Tak, podać |  |
| 18 | Urządzenie musi posiadać czułość czytnika dla pomiarów luminescencyjnych nie gorszą niż: limit detekcji 50 amol ATP dla pomiaru z góry zakres liniowości co najmniej sześć rzędów | Tak, podać |  |
| 19 | Pomiar absorbancji (min.): zakres pomiarowy 230-1000 nm zakres pomiaru absorbancji @ 405 nm, zakres 0-4 A dokładność absorbancji przy 405 nm < 2% lub +/- 0,01 A. | Tak, podać |  |
| 20 | Komputerowa mobilna stacja do zarządzania pracą czytnika oraz prezentacji wyników. Stacja robocza sterująca: min. procesor typu Intel Pentium Core 2 Duo 2.5 GHz lub równoważny pamięć RAM nie mniej niż 4 GB, dysk twardy co najmniej 500 GB, zintegrowana karta sieciowa min. 10/100/1000 MB, zintegrowana karta graficzna, napęd DVD+/- RW, klawiatura typu QWERTY, mysz, wyświetlacz LCD min. 15” lub większy czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 5ms. | Tak, podać |  |
| 21 | Urządzenie przygotowane do podłączenia dedykowanego systemu dostarczania i kontroli stężenia gazów dla badań z wykorzystaniem żywych komórek. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 22 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy, (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | Tak, podać (kryterium oceny ofert) |  |
| 23 | Gwarancja na części zamienne – min. 12 m-cy lub zgodna z okresem gwarancyjnym | Tak, podać |  |
| 24 | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych minimum 10 lat od daty instalacji. | Tak |  |
| 25 | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa z uwzględnieniem zdalnej diagnozy po zgłoszeniu awarii wynosi maksimum 2 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. | Tak, podać |  |
| 26 | Termin skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 3 dni robocze od momentu zgłoszenia. Termin naprawy urządzenia nie może przekroczyć 5 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
| 27 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni kalendarzowych wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć urządzenie zastępcze lub Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania zastępczego badań wykonywanych na sprzęcie na koszt i ryzyko Wykonawcy. | Tak |  |
| 28 | Dostępność autoryzowanego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać adres) | Tak, podać |  |
| 29 | W ramach ceny: przeglądy wraz z materiałami w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | Tak, podać ilość |  |
| 30 | W przypadku 3 - krotnie powtarzającej się istotnej usterki danego elementu/modułu urządzenia dany element/moduł zostanie wymieniony na nowy, elementy drobne wymieniane są każdorazowo. | Tak |  |
| 31 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego | Tak |  |
| 32 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego urządzenia. | Tak |  |
| 33 | Wykonawca ustali terminy przeglądów i konserwacji z Użytkownikiem, a harmonogram dostarczy do Sekcji Aparatury Medycznej Zamawiającego, w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy | Tak |  |
| 34 | Wykonanie 1 przeglądu bezpłatnego w okresie pogwarancyjnym zakończonego wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia, jednak nie wcześniej niż 11 m-cy od daty ostatniego przeglądu. | Tak |  |
| 35 | Dla dostarczanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest założyć paszporty sprzętu i dostarczyć pełną dokumentację urządzeń. | Tak |  |
| 36 | Po każdej interwencji Wykonawca dokona wpisu do paszportu urządzenia lub teczki dokumentacji oraz dostarczy kartę pracy z opisem wykonanych czynności, wymienionych części itp. | Tak |  |
| 37 | W okresie gwarancji Wykonawca udzieli bezpłatnej, wszechstronnej pomocy użytkownikowi (dodatkowe szkolenia instruktażowe), jeżeli wystąpią jakiekolwiek trudności związane z eksploatacją urządzenia. | Tak |  |
| 38 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca; po przeglądzie Wykonawca wystawi certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 39 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | Tak |  |
| 40 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | Tak |  |
| 41 | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenia na terenie Instytutu w ilości wg potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym (od uruchomienia), poświadczone protokołami; w tym: Pierwsze szkolenia przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego – max. 2 szkolenia jednodniowe, Kolejne w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach – max. 2 szkolenia jednodniowe, Szkolenia przypominające podczas przeglądów okresowych w czasie gwarancji – max. 2 szkolenia jednodniowe | Tak, podać |  |

UWAGA:

Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wykonawca winien przewidzieć, że użytkownik będzie stosował typowe, znormalizowane materiały eksploatacyjne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Pieczęć i podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy)