Załącznik nr 4 do SIWZ

System zabudowy panelowej dla pomieszczeń bloku operacyjnego: sal operacyjnych i pomieszczeń sąsiadujących (pomieszczenia przygotowania personelu) sal pacjentów wraz z elementami systemowymi

Nazwa producenta		.................................................................................

Nazwa i typ		.................................................................................

Kraj pochodzenia		.................................................................................

Rok produkcji (min. 2018)		.................................................................................

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymagana wartość | Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. Wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | W salach operacyjnych, myjniach chirurgicznych, sterylizacji, sali wybudzeń i sali chorych należy zastosować wysokiej jakości panele systemowe. | Tak |  |
| - 1 | Prefabrykowany system ścianek systemowych do zabudowy wewnętrznej bloków operacyjnych składający się z konstrukcji nośnych oraz montowanych do nich paneli ściennych : | Tak |  |
| 2.1 | wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 lakierowanych proszkowo- dot. sal operacyjnych | Tak |  |
| 2.2 | wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 licowanych szkłem- dot. sal operacyjnych | Tak |  |
| 2.3 | wykonanych ze stali galwanizowanej lakierowanych proszkowo - dot. myjni chirurgicznej, sterylizacji, sali wybudzeń i sali chorych |  |  |
| - 4 | Panele stalowe powlekane farbami proszkowymi w dowolnym kolorze z palety RAL, farby powinny być z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych ( jony srebra osadzane są w powłoce – lakierze - na etapie jego produkcji ) – dostarczane wraz z montażem przez firmę wyspecjalizowaną w budowaniu bloków operacyjnych. Powyższe należy potwierdzić stosownym atestem PZH Powyższe należy potwierdzić certyfikatem z badań, wydane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia paneli, dokument dołączyć do oferty | Tak, załączyć |  |
| - 5 | Fugi między panelami ok. 6mm, powinny być wypełniane antybakteryjną, silikonową, odporną na działanie UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji bloków operacyjnych uszczelką hermetyczną dociskową z dodatkiem jonów srebra, które osadzane są w powłoce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005. | Tak |  |
|  | Wyklucza się zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnących obrabianych później mechanicznie - jako połączeń między panelami. | Tak |  |
|  | System zabudowy powinien być opracowany pod wymiar pomieszczeń według indywidualnej dokumentacji technicznej wyrobu. | Tak |  |
|  | Wybrana firma specjalistyczna musi wykonać szczegółowe rysunki zabudowy bloku operacyjnego z rozmieszczeniem wyposażenia wbudowanego w system ścienny. | Tak |  |
|  | Rysunki zabudowy powinny być opracowane na podstawie rysunków branżowych instalacji elektrycznej, wod-kan, gazów medycznych, klimatyzacji itp. | Tak |  |
|  | Wszystkie rysunki z detalami zabudowy panelowej (połączenia, naroża sal) muszą być przesłane do podmiotu nadzorującego budowę. Realizacja może nastąpić po ostatecznej konsultacji i akceptacji rysunków zabudowy poszczególnych sal. | Tak |  |
|  | Kontrola jakości wykonania zabudowy powinna być przeprowadzona w zakresie zgodności rysunków zabudowy sal. | Tak |  |
|  | System zabudowy powinien posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty producenta. | Tak |  |
|  | W przypadku wymogów ochrony radiologicznej, ochrona musi być osiągnięta poprzez wklejenie w spodnią część paneli oraz konstrukcji nośnej, odpowiedniej grubości warstwy ołowiu. Należy zastosować blachę ołowianą gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002, spełniającą wymagania normy PN-EN 12588:2009. | Tak |  |
|  | W przypadku wymogów ochrony radiologicznej, należy zastosować również zabezpieczenia w drzwiach systemowych oraz wszelkiego rodzaju przeszkleniach znajdujących się w obrębie sali operacyjnej. | Tak |  |
|  | System budowy ścianek musi umożliwiać łatwą i szybką modyfikację zabudowy bloku operacyjnego. | Tak |  |
|  | System musi umożliwiać demontaż pojedynczych paneli ściennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia do mediów umieszczonych wewnątrz ściany. | Tak |  |
|  | Wykonanie ścian – wsporniki profilowane: |  |  |
|  | Wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej co najmniej montowane pionowo w odległości max co 600 mm | Tak, podać |  |
|  | Profile główne nośne wykonane z kształtownika stalowego ocynkowanego o grubości ścianki min. 2mm. | Tak, podać |  |
|  | Kształtowniki dystansowe , usztywniające panel ścienny wykonane ze stali ocynkowanej o grubości min. 0,6 mm | Tak, podać |  |
|  | Standardowe grubości ścian dwupowłokowych stalowych 78, 103 oraz 128 mm w zależności od potrzeb związanych z wyposażeniem medycznym oraz instalacji wod-kan, gazów medycznych itp. Grubsze ściany wykonywane są jako jednowarstwowe z odpowiednim rozsunięciem wewnątrz wypełnione materiałem izolacyjnym ( daje to możliwość budowy ścian o niestandardowej grubości ). | Tak |  |
|  | Wsporniki wraz z szyną podłogową i sufitową tworzą konstrukcję nośną przygotowaną do przenoszenia obciążenia min. 500 Nm. W przypadku większych obciążeń montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do przenoszenia obciążeń do 1000 Nm, dostosowana do wielkości obciążenia. | Tak |  |
|  | Wysokość konstrukcji nośnej dostosowana do wysokości stropu. | Tak |  |
|  | Wymagana przestrzeń wewnątrz konstrukcji nośnej dla grubości ścian (ścianka dwupowłokowa): 78 mm – 50 mm 103 mm – 75 mm 128 mm – 100 mm | Tak |  |
|  | Konstrukcja musi umożliwiać przeprowadzenie instalacji wewnątrz ściany w poziomie i pionie na miejscu budowy. | Tak |  |
|  | Wykonanie konstrukcji ścian – szyna podłogowa i sufitowa: |  |  |
|  | Szyny podłogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej grubości min. 1 mm mocowane do podłoża i stropu. | Tak |  |
|  | - Grubość szyn dostosowana do grubości konstrukcji ścianki nośnej. | Tak |  |
|  | - Szyna podłogowa stanowi podstawę dla wykonania cokołu posadzki. | Tak |  |
|  | - Wyrównanie potencjałów ścianek. Wyrównanie potencjałów winno być zgodnie z VDE 0107. Stosować do schematu elektrycznego przewody do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjałów. | Tak |  |
|  | Panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej: |  |  |
|  | Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z góry i z dołu blacha posiada krawędzie zagięte do tyłu pod kątem prostym. Z boku wykonane jest zagięcie krawędzi w kształcie litery Z, które służy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha stalowa chromowo-niklowa materiał EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007 wzmacniana płytą gipsowo-kartonowa o grubości o grubości 12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Wymagania odnośnie zastosowanego materiału stal chromowo-niklowa materiał EN 1.4301 lakierowana proszkowo, grubość blachy min. 1 mm. | Tak |  |
|  | Konstrukcja panelu musi umożliwiać późniejszy, łatwy demontaż pojedynczego panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji wewnątrz ściennej oraz zabudowie. | Tak |  |
|  | Panele ścienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. | Tak |  |
|  | Fugi między panelami ok. 6 mm wykonane z antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej dociskowej z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce uszczelki podczas jej produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. Uwaga! Wyklucza się zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnących obrabianych później mechanicznie jako połączeń między panelami. | Tak |  |
|  | Połączenie poziome pomiędzy panelami z odpowiednio ukształtowanej krawędzi łączone są ze sobą na styk. | Tak |  |
|  | Uszczelka odporna na działanie promieni UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji bloków operacyjnych. | Tak |  |
|  | Powierzchnia paneli musi rozpraszać wiązkę lasera. | Tak |  |
|  | Odporność ogniowa ścinek działowych EI 30 | Tak |  |
|  | Panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej licowane szkłem: |  |  |
|  | Każda sala operacyjna wyposażona w min. dwa panele szklane z grafiką o pow. min. 7,0 m2. | Tak |  |
|  | Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od stron bocznych, górnej i dolnej blacha posiada krawędzie zagięte w kształcie litery Z, które służy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji . Od strony spodniej blacha chromowo-niklowa materiał EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007 wzmacniana płytą gipsowo-kartonowa o grubości min. 12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Wymagania odnośnie zastosowanego materiału - stal grubości 1 mm. | Tak |  |
|  | Wykończenie powierzchni panela ściennego - Tafla szkła bezpiecznego hartowanego termicznie spełniającego wymagania normy PN-EN 12150-1:2002 min grubości 5 mm. Materiał odporny na środki dezynfekcyjne stosowane powszechnie do dezynfekcji bloków operacyjnych. | Tak |  |
|  | Konstrukcja panela musi umożliwiać późniejszy, łatwy, szybki oraz czysty demontaż pojedynczego panela w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie bez konieczności demontażu sufitu. | Tak |  |
|  | Panele ścienne ze stali licowane szkłem bezpiecznym warstwowym montowanym na konstrukcji. | Tak |  |
|  | Fugi między panelami ok. 6 mm wypełnione muszą być antybakteryjną uszczelką dociskową z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce uszczelki podczas jej produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. Uwaga! Wyklucza się zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnących obrabianych później mechanicznie jako połączeń między panelami. | Tak |  |
|  | Uszczelka odporna na działanie promieni UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji bloków operacyjnych. | Tak |  |
|  | Połączenie poziome pomiędzy panelami z odpowiednio ukształtowanej krawędzi łączone są ze sobą na styk. | Tak |  |
|  | Odporność ogniowa ścinek działowych EI 30 | Tak |  |
|  | Panele ścienne wykonane ze stali galwanizowanej |  |  |
|  | Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z góry i z dołu blacha posiada krawędzie zagięte do tyłu pod kątem prostym. Z boku wykonane jest zagięcie krawędzi w kształcie litery Z, które służy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha stalowa galwanizowana, co najmniej gatunku DX51D+Z140 wg normy PN-EN 10346:2011 wzmacniana płytą gipsowo-kartonowa o grubości o grubości 12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Wymagania odnośnie zastosowanego materiału - blacha stalowa galwanizowana, co najmniej gatunku DX51D+Z140 wg normy PN-EN 10346:2011 lakierowana proszkowo, grubość blachy min. 1 mm. | Tak |  |
|  | Konstrukcja panelu musi umożliwiać późniejszy, łatwy demontaż pojedynczego panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji wewnątrz ściennej oraz zabudowie. | Tak |  |
|  | Panele ścienne ze stali galwanizowanej lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. | Tak |  |
|  | Fugi między panelami ok. 6 mm wykonane z antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej dociskowej z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce uszczelki podczas jej produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. Uwaga! Wyklucza się zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnących obrabianych później mechanicznie jako połączeń między panelami. | Tak |  |
|  | Połączenie poziome pomiędzy panelami z odpowiednio ukształtowanej krawędzi łączone są ze sobą na styk. | Tak |  |
|  | Uszczelka odporna na działanie promieni UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji bloków operacyjnych. | Tak |  |
|  | Powierzchnia paneli musi rozpraszać wiązkę lasera. | Tak |  |
|  | Odporność ogniowa ścinek działowych EI 30 | Tak |  |
|  | Uszczelki do fug między panelami dostępne w min. dwóch kolorach. | Tak |  |
|  | Elementy w montowane w ścianę – zegar elektroniczny |  |  |
|  | Wysokiej jakości zegar elektroniczny, zlicowany z zabudową panelową posiadający antyrefleksyjne szkło, regulacja parametrów za pomocą pilota | Tak |  |
|  | Kolor wyświetlanych cyfr - czerwony. | Tak |  |
|  | Wysokość cyfry 100 mm godziny/minuty | Tak |  |
|  | Wyposażenie w wyświetlacz LED | Tak |  |
|  | Wyposażenie wyświetlacza w sekundnik. | Tak |  |
|  | Duża jasność wyświetlanych cyfr | Tak |  |
|  | Regulacja jasności świecenia | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany trybu pracy zegar/stoper | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany formatu wyświetlania HH:MM:SS/DD.MM.RR | Tak |  |
|  | Możliwość ustawiania np. pilotem (brak bezpośredniego dostępu do zegara) | Tak |  |
|  | Praca autonomiczna (bez połączenia z komputerem). | Tak |  |
|  | Synchronizacja zgodna z standardem GPS lub NTP w wersji z Ethernet | Tak |  |
|  | Komunikacja z aplikacją zainstalowaną na komputerze po TCP oraz RS485 | Tak |  |
|  | Możliwość synchronizacji czasu w PC z zegarem. | Tak |  |
|  | Ustawianie zegara z poziomu aplikacji. | Tak |  |
|  | Ustawienie jasności z PC | Tak |  |
|  | Elementy w montowane w ścianę – negatoskop |  |  |
|  | Negatoskop zlicowany z zabudową panelową , tworzy jedną gładką powierzchnię ze ścianą. Obramowanie negatoskopu wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze sali operacyjnej. | Tak |  |
|  | Elementy systemowe montowane w ścianę – szafa systemowa na salę operacyjną |  |  |
|  | Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości min. 1 mm (nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów). | Tak |  |
|  | Korpusy wbudowane w konstrukcję nośną profilowaną, zintegrowane w systemowej zabudowie panelowej, drzwi zlicowane z powierzchnią paneli ściennych. | Tak |  |
|  | Drzwi szaf na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej z regulacją (zapewniające dokładną regulację i łatwy demontaż), szerokokątne - otwierane do min. 120°. | Tak |  |
|  | Drzwi przeszklone. Szkło bezpieczne, przeźroczyste, matowe lub mleczne o grubości min. 6 mm, krawędzie drzwiczek gładkie bez nitów, wkrętów itp. | Tak |  |
|  | Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwi wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek przy pomocy zgrzewu. | Tak |  |
|  | Drzwi wyposażone w zamek co najmniej dwupunktowy. | Tak |  |
|  | Drzwi wyposażone w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej w kolorze stalowym. | Tak |  |
|  | Fronty drzwi lakierowane proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim atestem – certyfikatem, licencją lub umową licencyjną. | Tak |  |
|  | Po lewej stronie 5 półek z regulacją wysokości, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości min. 1 mm od spodu wzmocnione profilem trapezowym. | Tak |  |
|  | Po prawej stronie wysuwane na prowadnicach kuwety(6szt) | Tak |  |
|  | Tylna ściana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegającym uwypuklanie się blachy. | Tak |  |
|  | Szafy na nóżkach zasłoniętych od frontu cokołem o regulowanej wysokości w celu wypoziomowania szafy. Stopki z regulacją wysokości od wnętrza szafy. | Tak |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | Tak |  |
|  | Ilość i wymiary szaf zgodnie z projektem (dotyczy sal operacyjnych) | Tak |  |
|  | Panele sufitowe: |  |  |
|  | System sufitowy panelowy dla bloków operacyjnych jest spójnym i konsekwentnym uzupełnieniem modułowego systemu ściennego. Moduły kasetonów dostosowane do odległości między osiami elementów rastra systemu sufitowego i mogą być zdejmowane pojedynczo. Sufit należy zastosować do wszystkich pomieszczeń wykonanych w technologii zabudowy panelowej. | Tak |  |
|  | Konstrukcja dolna powinna składać się z wiązań połączonych klamrami, wykonanych z profili nośnych i poprzecznych, które tworzą stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomocą prętów mocujących z noniuszem na wysokości zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Pręty z noniuszem są montowane na suficie za pomocą kołków metalowych. Rozmieszczenie punktów zawieszenia odpowiada statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzględnia raster sufitowy i warunki montażu infrastruktury. Wszystkie części konstrukcji podstawy są wykonane z materiału ocynkowanego. Kasetony sufitowe są podtrzymywane za pomocą profilu nośnego w systemie zaciskowym. System budowy sufitów gwarantuje uzyskanie równego poziomu płaszczyzny sufitu, a także łatwy demontaż i ponowny montaż kasetonów. | Tak |  |
|  | Panele sufitowe składają się z wysokiej jakości stali grubości 0,8 mm chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. | Tak |  |
|  | Panele sufitowe składają się z wysokiej jakości stali grubości min. 0,8 mm stal galwanizowa lakierowana proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. | Tak |  |
|  | Kasetony standardowe posiadają wymiary modułów 600 x 600 mm | Tak |  |
|  | Panele sufitowe mogą być demontowane pojedynczo. | Tak |  |
|  | Panele giete: Przygotowane pod montaż opraw oświetleniowych. Wykonane ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 lub galwanizowanej, lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami. Posiadają krawędzie zagięte tworząc wnękę do montażu opraw oświetleniowych tworząc wraz z panelami sufitowymi powierzchnię szczelną, zamkniętą. | Tak |  |
|  | Wykonanie drzwi przesuwnych systemowych: |  |  |
|  | Zintegrowana z zabudową panelową ścienną, licowana z powierzchnią panelu ściennego | Tak |  |
|  | Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 | Tak |  |
|  | Grubość ościeżnicy minimum 1,5 mm | Tak |  |
|  | Montaż ościeżnicy niewidoczny , brak widocznych otworów i wkrętów zaślepionych plastikowymi grzybkami | Tak |  |
|  | Nie dopuszcza się widocznych spawów na zewnętrznej części ościeżnicy | Tak |  |
|  | Na stronie wewnętrznej ościeżnicy powinno być wykonane wgłębienie do którego w czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym w celu zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i szczelności drzwi | Tak |  |
|  | Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjałów na sali. | Tak |  |
|  | Skrzydło drzwiowe: |  |  |
|  | Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej płyty wiórowej licowanej stalą chromowo-niklową materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub plastra miodu. | Tak |  |
|  | Skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi | Tak |  |
|  | Na powierzchni czołowej skrzydła powinien być zamontowany gumowy profil uszczelniający dociskany do wgłębienia ościeżnicy, który jednocześnie amortyzuje zamykane drzwi | Tak |  |
|  | W przypadku wymogów radiologicznych w skrzydło, ramę wklejona odpowiednia ilość blachy ołowianej. | Tak |  |
|  | Mechanizm suwny: |  |  |
|  | Mechanizm składa się ze stabilnych szyn jezdnych i powinien być wykonany z wytłaczanego aluminium, z minimum 4 krążkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie łożyska kulkowego zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze ślizgaczami współpracującymi, w celu szczególnie łatwego i cichobieżnego działania. | Tak |  |
|  | Szyna jezdna wyposażona w dodatkowy odbój amortyzujący. | Tak |  |
|  | Mechanizm suwny powinien posiadać płynną regulację szczeliny pomiędzy skrzydłem drzwiowym a podłożem pomiędzy 0 - 40 mm. | Tak |  |
|  | Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjałów na sali. | Tak |  |
|  | Okucia dla drzwi przesuwnych: |  |  |
|  | Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 | Tak |  |
|  | Automatyka do drzwi przesuwnych: |  |  |
|  | Automatyka powinna spełniać następujące wymogi: - regulowana szybkość ruchu - regulowana szerokość otwarcia - przyciski sterujące (2 szt.) montowane na ścianie, - mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania - redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi - sterownik cyfrowy kontrolujący ruch drzwi - elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody - układ powinien posiadać samodiagnozujący procesor z pamięcią błędów otwarcia - możliwość programowania zamykania drzwi po upływie określonego czasu otwarcia 1-30 s. - możliwość programowania siły docisku drzwi - ciężar skrzydła drzwiowego do 200 kg - parametry prądu 230 V, 50 Hz, 24 V | Tak |  |
|  | Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno następować za pomocą pomocą czujki zbliżeniowej, przycisku łokciowego lub listwy uderzeniowej montowanej na ścianie po dwóch stronach drzwi. Miejsce montażu na ścianie według wskazówek architekta. Dodatkowo na ościeżnicy obustronnie zamontowany podświetlany przycisk stałego otwarcia drzwi. W świetle ościeżnicy zamontowana fotokomórka uniemożliwiająca przypadkowe przytrzaśnięcie przez zamykające się skrzydło drzwi. Lub – Na ościeżnicy oraz pokrywie napędu zamontowane kurtyny zabezpieczające przed przypadkowym uderzeniem skrzydłem podczas pracy otwierania oraz zamykania. Ilość kurtyn zależna od wielości światła przejścia drzwi. | Tak |  |
|  | Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydłem drzwiowym pod klapą rewizyjną wykonaną ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301. lub aluminium lub z materiału malowanego proszkowo. | Tak |  |
|  | Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasów | Tak |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie drzwi: |  |  |
|  | Okno obserwacyjne w drzwiach wymiar min. 250x1800 mm | Tak |  |
|  | Okno szklone szkłem bezpiecznym zlicowane z powierzchnią drzwi (bez zastosowania ramek). | Tak |  |
|  | W przypadku wymogów radiologicznych szkło/ drzwi o odpowiedniej zawartości Pb. | Tak |  |
|  | Rozmieszczenie drzwi zgodnie z projektem. | Tak |  |
|  | Wykonanie drzwi uchylnych systemowych: |  |  |
|  | Zintegrowana z zabudową panelową ścienną, licowana z powierzchnią panelu ściennego | Tak |  |
|  | Montowana bez widocznych mocowań do ściany | Tak |  |
|  | Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 | Tak |  |
|  | Grubość ościeżnicy minimum 1,5 mm | Tak |  |
|  | Montaż ościeżnicy niewidoczny , brak widocznych otworów i wkrętów zaślepionych plastikowymi grzybkami. | Tak |  |
|  | Nie dopuszcza się widocznych spawów na zewnętrznej części ościeżnicy | Tak |  |
|  | Ościeżnica powinna posiadać zagłębienie w które wsunięta jest uszczelka, która uszczelnia | Tak |  |
|  | Połączenie pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą po zamknięciu drzwi. Uszczelka również amortyzuje zamykanie drzwi. | Tak |  |
|  | Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjałów na sali. | Tak |  |
|  | Skrzydło drzwiowe: |  |  |
|  | Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej płyty wiórowej licowanej stalą chromowo-niklową materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub plastra miodu | Tak |  |
|  | Skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi | Tak |  |
|  | Rdzeń drzwi przygotowany do zainstalowania zamka. | Tak |  |
|  | Opcjonalnie skrzydło może być wyposażone w listę opadającą uszczelniająca połączenie pomiędzy skrzydłem a posadzką w pozycji zamkniętej drzwi. | Tak |  |
|  | W przypadku wymogów radiologicznych w skrzydło, ramę wklejona odpowiednia ilość blachy ołowianej. | Tak |  |
|  | Okucia dla drzwi uchylnych: |  |  |
|  | Pochwyt długości min 800 mm (drzwi otwierane automatyczne), klamka ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 ( drzwi otwierane ręcznie) | Tak |  |
|  | Automatyka do drzwi uchylnych: |  |  |
|  | Automatyka powinna spełniać następujące wymogi: - regulowana szybkość ruchu - regulowana szybkość ruchu - płynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydła drzwiowego - max. kąt otwarcia 115˚ - mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania - redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi - parametry prądu 230 V, 50 Hz, 24 V | Tak |  |
|  | Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno następować za pomocą pomocą czujki zbliżeniowej, przycisku łokciowego lub listwy uderzeniowej montowanej na ścianie po dwóch stronach drzwi. Miejsce montażu na ścianie według wskazówek architekta. Dodatkowo na ościeżnicy obustronnie zamontowany podświetlany przycisk stałego otwarcia drzwi. W świetle ościeżnicy zamontowana fotokomórka uniemożliwiająca przypadkowe przytrzaśnięcie przez zamykające się skrzydło drzwi. Lub – Na ościeżnicy oraz pokrywie napędu zamontowane kurtyny zabezpieczające przed przypadkowym uderzeniem skrzydłem podczas pracy otwierania oraz zamykania. Ilość kurtyn zależna od wielości światła przejścia drzwi. | Tak |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie drzwi: |  |  |
|  | Okno obserwacyjne w drzwiach wymiar min. 250x1800 mm | Tak |  |
|  | Okno szklone szkłem bezpiecznym zlicowane z powierzchnią drzwi (bez zastosowania ramek). | Tak |  |
|  | W przypadku wymogów radiologicznych szkło/ drzwi o odpowiedniej zawartości Pb. | Tak |  |
|  | Rozmieszczenie drzwi zgodnie z projektem. | Tak |  |
|  | Wykonanie drzwi uchylnych laminowanych |  |  |
|  | Konstrukcja skrzydła bezprzylgowego oparta na ramiaku wykonanym z kształtownika aluminiowego z zaoblonymi narożami . Poszycie drzwi powinien stanowić materiał o wysokiej odporności na wilgoć oraz różne środki chemiczne zawarte w substancjach myjących i dezynfekujących. Materiał płyciny skrzydła drzwi wykonany jest z laminatu poliestrowego grubości 2mm wzmocniony włóknem szklanym. Rdzeń drzwi stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gęstości 40-60 kg/m3 charakteryzująca się dobrymi właściwościami izolacyjnymi i małym ciężarem własnym. | Tak |  |
|  | W skrzydle drzwiowym musi występować możliwość wykonania przeszklenia w technologii umożliwiającej uzyskanie jednej płaszczyzny przeszklenia z poszyciem drzwiowym po obu stronach skrzydła. Te same warunki musi spełniać połączenie poszycia drzwi z ramiakiem. | Tak |  |
|  | Ościeżnica drzwi wykonana z profili aluminiowych z zaoblonymi narożami. Połączenie elementów pionowych z poziomym wykonane na styk np. skręcana z niewidocznymi elementami złącznymi. Do połączenia skrzydła z ościeżnicą muszą być zastosowane zawiasy nierdzewne umożliwiające bezkolizyjne otwarcie skrzydła na 180 stopni. Skrzydło drzwiowe po zamknięciu od strony zawiasowej musi tworzyć z ościeżnicą jedną płaszczyznę. | Tak |  |
|  | Funkcję uszczelnienia styku skrzydła drzwiowego z ościeżnicą w elementach pionowych i poziomym górnym muszą pełnić uszczelki silikonowe zamontowane w sposób trwały do profili ościeżnicy. | Tak |  |
|  | Konstrukcja drzwi musi umożliwiać zastosowanie szerokiego asortymentu okuć ryglujących w zależności od funkcjonalności drzwi. | Tak |  |
|  | W celu uzyskania dużej trwałości i estetycznego wyglądu użyte profile aluminiowe należy zabezpieczyć poprzez proces anodowania. | Tak |  |
|  | Wykonanie drzwi przesuwnych laminowanych |  |  |
|  | Konstrukcja skrzydła oparta na ramiaku wykonanym z kształtownika aluminiowego z zaoblonymi narożami . Poszycie drzwi powinien stanowić materiał o wysokiej odporności na wilgoć oraz różne środki chemiczne zawarte w substancjach myjących i dezynfekujących. Materiał płyciny skrzydła drzwi wykonany jest z laminatu poliestrowego grubości 2mm wzmocniony włóknem szklanym. Rdzeń drzwi stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gęstości 40-60 kg/m3 charakteryzująca się dobrymi właściwościami izolacyjnymi i małym ciężarem własnym. | Tak |  |
|  | W skrzydle drzwiowym musi występować możliwość wykonania przeszklenia w technologii umożliwiającej uzyskanie jednej płaszczyzny przeszklenia z poszyciem drzwiowym po obu stronach skrzydła. Te same warunki musi spełniać połączenie poszycia drzwi z ramiakiem. | Tak |  |
|  | Ościeżnica drzwi wykonana z profili aluminiowych z zaoblonymi narożami. Połączenie elementów pionowych z poziomym wykonane na styk np. skręcana z niewidocznymi elementami złącznymi. . | Tak |  |
|  | Funkcję uszczelnienia styku pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem drzwiowym jak i skrzydłem drzwiowym i podsadzką stanowią uszczelki silikonowe połączone za pomocą profilu aluminiowego przykręcanego do skrzydła drzwiowego – profil stanowiący adapter do trwałego montażu uszczelki silikonowej, | Tak |  |
|  | Konstrukcja drzwi musi umożliwiać zastosowanie szerokiego asortymentu okuć w zależności od funkcjonalności drzwi. | Tak |  |
|  | W celu uzyskania dużej trwałości i estetycznego wyglądu użyte profile aluminiowe należy zabezpieczyć poprzez proces anodowania. | Tak |  |
|  | Wykonanie paneli z przeszkleniem rozwieranym |  |  |
|  | Przeszklenie rozwierane jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe zintegrowane systemowo z zabudową ścienną. Przeszklenie w ramie wykonanej ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240. | Tak |  |
|  | Ościeżnice i skrzydła przeszkleń rozwieranych wykonane z profilowanej blachy | Tak |  |
|  | Elementy przeszkleń rozwieranych (nieprzezierne) opcjonalnie mogą być malowane na dowolny kolor dopasowany do koloru ścian, | Tak |  |
|  | Grubość materiału skrzydeł i ramy minimum 1 mm, Montaż ramy w zabudowie panelowej wykonany bez widocznych otworów i wkrętów | Tak |  |
|  | Skrzydło zawieszone na co najmniej dwóch zawiasach, połączenie pomiędzy ramą a panelami ściennymi uszczelnione za pomocą uszczelki systemowej, nie dopuszcza się widocznych spawów na zewnętrznej części ramy i skrzydła, | Tak |  |
|  | Przeszklenie wyposażone w szkło bezpieczne, | Tak |  |
|  | Przeszklenie licujące z zabudowa panelową, montaż szkła w ramie bez dodatkowych elementów przytrzymujących szkło, szkło musi licować ze skrzydłem i ramą oraz z zabudową panelową | Tak |  |
|  | Przeszklenie wyposażone w zamki wpuszczane umożliwiające blokowanie skrzydeł okiennych. | Tak |  |
|  | Przeszklenie wyposażone w żaluzję elektryczną uruchamiane za pomocą przycisku lub pilota, | Tak |  |
|  | Wykonanie paneli z przeszkleniem stałym |  |  |
|  | Przeszklenie stałe zintegrowane systemowo z zabudową ścienną. Przeszklenie w ramie wykonanej ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 | Tak |  |
|  | Grubość materiału ramy minimum 1 mm | Tak |  |
|  | Montaż ramy w zabudowie panelowej wykonany bez widocznych otworów i wkrętów zaślepionych plastikowymi grzybkami. | Tak |  |
|  | Nie dopuszcza się widocznych spawów na zewnętrznej części ramy | Tak |  |
|  | Przeszklenie stałe wyposażone w szkło bezpieczne. | Tak |  |
|  | Przeszklenie stałe licujące z zabudowa panelową, montaż szkła w ramie bez dodatkowych elementów przytrzymujących szkło, szkło musi licować z rama oraz z zabudowa panelową. | Tak |  |
|  | Przeszklenie posiada ramę składaną z dwóch części , możliwość regulacji w zależności od grubości muru. | Tak |  |
| Wymogi formalne |  |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące. | Tak, podać |  |
|  | System posiadający izolację akustyczną dla ścianki dwupowłokowej , grubości 128 mm, składającej się z paneli ściennych stalowych grubości 14 mm nie mniej niż Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. | Tak, załączyć |  |
|  | System posiadający izolację termiczną dla ścianki dwupowłokowej z paneli ściennych stalowych grubość 14 mm, na poziomie nie mniejszym niż 1,70 m2*K/W, dla ścianki jedno powłokowej z panela stalowego o grubości 14 mm, na poziomie nie mniejszym niż 1,59 m2*K/W. | Tak, załączyć |  |
|  | System szczelny posiadający badania przepuszczalności powietrza dla ścianki dwupowłokowej grubości 128 mm, z paneli ściennych stalowych grubość 14 mm, przepuszczalność powietrza nie większa niż 0,67m3/hm2 przy nadciśnieniu 250 Pa. | Tak, załączyć |  |
|  | System posiadający odporność ogniową min EI 30 na pełnej wysokości ścianki włącznie z przestrzenią ponad sufitem powieszanym do stropu nośnego. | Tak, załączyć |  |
|  | Zabudowa meblowa dopuszczona do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | Tak, załączyć |  |
|  | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty). | Tak, załączyć |  |
|  | Certyfikat badania aktywności antybakteryjnej wydany przez akredytowane laboratorium potwierdzający redukcję bakterii- kopię dołączyć do oferty (w przypadku mebli malowanych proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra) | Tak, załączyć |  |
|  | Umowa licencyjna na stosowanie i znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydana dla producenta wyrobu (w przypadku zastosowania uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej) | Tak, załączyć |  |

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie (aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania, we wszystkich pozycjach Dostawca winien wpisać "TAK", a tam gdzie jest to wymagane dokładnie opisać oferowane parametry).

.................................................

Podpis Wykonawcy