##### Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: Dostawa aparatu RTG

Nazwa producenta/Kraj: __________________________________

Typ/Model:		          __________________________________

Ilość: 			            1

Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| LP | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | informacje ogólne |  |  |  |
| 1 | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, ścianka diagnostyczna wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK, załączyć odpowiednie dokumenty (tj. materiały producenta) potwierdzające spełnienie wymagania |  |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2017 Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK, podać |  |  |
| II | UNIWERSALNA ŚCIANKA RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Ścianka zdalnie sterowana | TAK |  |  |
| 2 | Elektrycznie podnoszony blat stołu | TAK |  |  |
| 3 | Wymiary blatu stołu | ≥ 230 x 70 cm |  |  |
| 4 | Blat stołu zupełnie płaski bez metalowych szyn wzdłuż krawędzi blatu | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 5 | Bezpośredni dostęp do pacjenta na blacie z czterech stron w pozycji poziomej. Poprzez bezpośredni dostęp rozumie się dostęp nie utrudniony jakimikolwiek elementami konstrukcyjnymi przewyższającymi poziom blatu w jego poziomym ustawieniu | TAK |  |  |
| 6 | Minimalna wysokość blatu stołu w pozycji poziomej | ≤ 50 cm |  | < 50 cm – 5 pkt = 50 cm – 0 pkt |
| 7 | Zakres zmian wysokości blatu stołu w pozycji poziomej | ≥ 60 cm |  |  |
| 8 | Zakres pochyleń stołu | ≥ od + 90°do – 90° |  |  |
| 9 | Automatyczne zatrzymanie stołu w pozycji 0° | TAK |  |  |
| 10 | Maksymalna szybkość pochylania stołu | ≥ 5 [°/s] |  |  |
| 11 | Stosowany przesuw wzdłużny (stół, układ lampa płaski detektor lub kombinacja) | TAK |  |  |
| 12 | Długość obszaru badania w pionowej i poziomej pozycji stołu. Poprzez badanie, rozumie się wykonanie obrazowania na zabudowanym detektorze drf. Pacjent w całości na blacie bez repozycjonowania. | ≥ 200 cm |  | > 200 cm – 5 pkt 200 cm – 0 pkt |
| 13 | Najniższe położenie poziomego promienia centralnego łączącego ognisko lampy i środek detektora w pionowej pozycji blatu | ≤ 60 cm |  |  |
| 14 | Max. prędkość przesuwu wzdłużnego stołu lub układu lampa – płaski detektor | ≥ 10 cm/s |  | > 10 cm/s – 5 pkt 10 cm/s – 0 pkt |
| 15 | Silnikowy przesuw poprzeczny stołu | ≥ 25 cm |  |  |
| 16 | Ekwiwalent Al. płyty dla 100 kV | ≤ 0,8 mm Al. |  |  |
| 17 | Odległość pacjent – detektor (dla pacjenta ułożonego na blacie ścianki) | ≤ 80 mm |  |  |
| 18 | Obciążalność blatu bez ograniczeń ruchów stołu (ruch pionowy, przechył) | ≥ 200 kg |  | > 220 kg – 10 pkt, 211 – 220 – 5 pkt 200 - 210 kg – 0 pkt |
| 19 | Zdalnie sterowany tubus uciskowy, z automatyczną pozycją parkującą poza wiązką promieniowania | TAK |  |  |
| 20 | Odległość SID | min. SID ≤ 115 cm max SID ≥150 cm |  |  |
| 21 | Projekcje skośne, zakres kątów | ≥ +/- 40° |  |  |
| 22 | Automatyczne dostosowywanie obszaru kolimacji do wybranego formatu pola płaskiego panela detekcyjnego | TAK |  |  |
| 23 | Motoryczne wprowadzanie dodatkowych filtrów w kolimatorze | min. 3 podać materiał i grubość |  |  |
| 24 | Manualna kolimacja | TAK |  |  |
| 25 | Kolimacja prostokątna i kołowa | TAK |  |  |
| 26 | Wirtualna kolimacja | TAK |  |  |
| 27 | Kolimacja asymetryczna przy badaniach ortopedycznych i urologicznych | TAK |  |  |
| 28 | Zakres obrotu kolimatora min. od +45° do –45°, z możliwością unieruchomienia w pozycji 0° | TAK |  |  |
| 29 | Kratka przeciwrozproszeniowa | ≥ 50 l/cm |  |  |
| 30 | Możliwość łatwego wyjęcia kratki z aparatu przez obsługę bez użycia narzędzi lub automatyczne usuwanie kratki z pola promieniowania dla wybranych projekcji | TAK, podać |  |  |
| 31 | Automatyka AEC | ≥ 3 komorowa |  | > 3 – 5 pkt, wartości mniejsze – 0 pkt |
| 32 | Zintegrowany miernik lub kalkulator dawki. Wartość DAP automatycznie przypisywana do badania. | TAK |  |  |
| 33 | Format płaskiego panela detekcyjnego dla radiografii i fluoroskopii | ≥ 42 cm x 42 cm |  |  |
| 34 | Ilość pól obrazowych dostępnych dla operatora | ≥ 4 |  | > 4 póla – 5 pkt. 4 pola – 0 pkt |
| 35 | Rozmiary poszczególnych pól | podać |  |  |
| 36 | Matryca panela detekcyjnego | ≥ 2880 x 2880 pixeli |  | ≥ 3000 x 3000 pixeli – 5 pkt. wartości mniejsze – 0 pkt |
| 37 | Wielkość pixela | ≤ 150 μm |  | ≤ 140 μm – 10 pkt, 149 μm – 141 μm – 5 pkt. 150 μm – 0 pkt |
| 38 | Głębia obrazu (wychodzącego z detektora) | ≥ 16 bit |  |  |
| 39 | Wartość DQE | ≥ 65 % |  | ≥ 70 % – 10 pkt, 64 % – 69 % – 5 pkt. 65 % – 0 pkt |
| III | STACJA AKWIZYCYJNA Z CYFROWĄ OBRÓBKĄOBRAZU |  |  |  |
| 1 | Pojemność twardego dysku – liczba obrazów bez kompresji w matrycy min. 1024x1024 | ≥ 10 000 obr. |  |  |
| 2 | Fluoroskopia cyfrowa | TAK |  |  |
| 3 | Max. prędkość akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 15 obr./sek. |  | ≥ 25 obr./sek. – 5 pkt, wartości 15 - 24 obr./sek. – 0 pkt |
| 4 | Ilość dostępnych dla operatora prędkości akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 3 prędkości |  | ≥ 4 – 5 pkt, 3 – 0 pkt |
| 5 | Radiografia cyfrowa | TAK |  |  |
| 6 | Prędkość akwizycji dla zdjęć seryjnych w radiografii cyfrowej w matrycy min. 1024x1024 | ≥ 10 obr./sek. |  |  |
| 7 | Rodzaj obróbki obrazu Wymagane minimum: -wyostrzanie konturów w czasie rzeczywistym -elektroniczna redukcja szumów -regulacja okna kontrastu i jasności -pionowe i poziome odwracanie -powiększanie obrazów min. x 2 - wyświetlanie wieloobrazowe min. 16 obr/ekran | TAK wymienić i opisać poszczególne funkcje |  |  |
| 8 | Funkcje tekstowe. Wymagane minimum: -wprowadzanie bazy danych administracyjnych o pacjencie oraz badającym -badany organ -komentarze do badania | TAK, opisać |  |  |
| 9 | Oprogramowanie pomiarowe. Wymagane minimum: -pomiary długości i kątów | TAK, opisać |  |  |
| 10 | Funkcja obrazowania kości długich w pionie i poziomie Obszar obrazowania min. 140 cm x 40 cm | TAK, podać |  |  |
| 11 | Prędkość akwizycji obrazowania kości długich | ≥ 10 cm/sek |  | ≥ 11 cm/sek – 5 pkt, 10 cm/sek – 0 pkt |
| 12 | Funkcja tomosyntezy co najmniej w pozycji pionowej i poziomej stołu | TAK, podać ilość impulsów, czas skanu i kąty ekspozycji |  |  |
| 13 | Interfejs DICOM 3,0 Min. funkcje: PRINT, STORE, MODALITY WORKLIST | TAK, podać |  |  |
| 14 | Napęd CD/DVD do nagrywania zdjęć w formacie DICOM 3.0 | TAK |  |  |
| 15 | Monitor obrazowy o przekątnej min. 19” LCD w sterowni | ≥ 1 |  | 1 monitor – 0 pkt 2 monitory – 10 pkt |
| 16 | Monitor obrazowy o przekątnej min. 19” LCD w sali badań na wózku | ≥1 |  | 1 monitor – 0 pkt 2 monitory – 10 pkt |
| 17 | Matryca wyświetlania monitorów | ≥ 1280 x 1024 |  |  |
| IV | GENERATOR | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Moc | ≥ 50 kW |  | ≥ 65 kW - 5 pkt wartości mniejsze - 0 pkt |
| 2 | Częstotliwość | ≥ 50 kHz |  |  |
| 3 | Programy anatomiczne | ≥ 800 |  |  |
| 4 | Zakres napięć dla grafii | ≥ od 40 kV do 150 kV |  |  |
| 5 | Zakres napięć dla skopii | ≥ od 50 kV do 125 kV |  |  |
| 6 | Max. prąd dla grafii | ≥ 600 mA |  | ≥ 800 mA - 5 pkt wartości mniejsze - 0 pkt |
| 7 | Max. prąd dla skopii | ≥ 20 mA |  |  |
| 8 | Max. mAs dla grafii | ≥ 800 mAs |  |  |
| 9 | Programy anatomiczne określające pozycję ścianki; aparat ustawia się automatycznie w zaprogramowanej pozycji po aktywacji funkcji z pokoju sterowni, min. 4 pozycje | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 10 | Automatyka zdjęciowa i fluoroskopii | TAK |  |  |
| 11 | Dotykowa konsola generatora typu Touch Screen zintegrowana w jednym pulpicie z konsolą operatora sterującą ruchami ścianki i systemem cyfrowym | TAK |  |  |
| 12 | Zasilanie 3 x 400 V, 50Hz | TAK |  |  |
| 13 | Dopuszczalne wahania napięcia ± 10% | TAK |  |  |
| V | LAMPA RTG DO ŚCIANKI | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Ilość ognisk | ≥ 2 |  |  |
| 2 | Wymiary małego ogniska | ≤ 0,6 mm |  | ≤ 0,5 mm – 5 pkt. Wartości większe – 0 pkt. |
| 3 | Wymiary dużego ogniska | ≤ 1,0 mm |  | ≤ 0,8 mm – 5 pkt. Wartości większe – 0 pkt. |
| 4 | Moc małego ogniska | ≥ 25 kW |  | ≥ 30 kW– 5 pkt, wartości mniejsze – 0 pkt |
| 5 | Moc dużego ogniska | ≥ 55 kW |  | ≥ 65 kW– 5 pkt, wartości mniejsze – 0 pkt |
| 6 | Pojemność cieplna anody | ≥ 700 kHU |  | ≥ 750 kHU– 5 pkt, wartości mniejsze – 0 pkt |
| 7 | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 200 kHU/min |  | ≥ 210 kHU / min – 5 pkt, wartości mniejsze – 0 pkt |
| 8 | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 2000 kHU |  | ≥ 2200 kHU – 5 pkt, wartości mniejsze – 0 pkt |
| 9 | Obroty anody | ≥ 9000 obrotów/min. |  |  |
| 10 | Sterowanie lampy siatką przy fluoroskopii pulsacyjnej | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt |
| 11 | Zakres obrotu lampy z kołpakiem | ≥ +/- 90o |  |  |
| VI | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 1 | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii w sali badań | TAK |  |  |
| 2 | Przycisk nożny do sterowania ruchami stołu we wszystkich kierunkach | TAK |  |  |
| 3 | Interkom dwukierunkowy do komunikacji z pacjentem | TAK |  |  |
| 4 | Uchwyty do rąk dla pacjenta mocowane do stołu ścianki | TAK |  |  |
| 5 | Uchwyt do nóg do badań urologicznych | TAK |  |  |
| 6 | Podnóżek pacjenta z regulacją położenia wzdłuż blatu stołu, który można demontować | TAK |  |  |
| VII | DIAGNOSTYCZNA KONSOLA LEKARSKA |  |  |  |
| 1 | Komputer PC, wyposażony w min. 4 GB RAM, dysk HDD min. 500 GB, napęd CD/DVD, system Windows 7 | TAK, podać |  |  |
| 2 | 2 Monitory diagnostyczne, LCD fabrycznie parowane | TAK, podać producent, nazwa, typ |  |  |
| 3 | Przekątna ekranów monitorów diagnostycznych | ≥ 21”, podać |  |  |
| 4 | Jasność ekranu monitorów diagnostycznych | ≥800 cd/m2, podać |  |  |
| 5 | Kontrast ekranu monitorów diagnostycznych | ≥ 1000 :1, podać |  |  |
| 6 | Parametry monitora diagnostycznego: - szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie min. 170/170º - certyfikat do zastosowań medycznych - rozdzielczość min. 2 MP - tryb pracy w pionie | TAK, podać |  |  |
| 7 | Monitor opisowy LCD | ≥ 19”, podać |  |  |
| 8 | Oprogramowanie spełniające min. wymagania: - import obrazów DICOM - możliwość dokonywania diagnozy i opisów badań radiologicznych - podstawowe narzędzie do przeglądania i obróbki obrazów diagnostycznych RTG, w tym: zmiana kontrastu i jasności, pomiary odległości, powierzchni i kątów, powiększanie obrazu - oznaczanie obszaru zainteresowania ROI z wyświetleniem min. powierzchni zaznaczonego obszaru. - przeszukiwanie listy pacjentów według różnych kryteriów - możliwość analizy obrazów CT | TAK, podać |  |  |
| 9 | Obsługa protokołów DICOM min: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist | TAK, podać |  |  |
| 10 | Zasilacz awaryjny UPS do konsoli diagnostycznej | TAK |  |  |
| VIII | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1. | Wykonanie w cenie oferty projektu adaptacji pomieszczeń pracowni rtg, wykonanie obliczenie projektu osłon stałych. | TAK |  |  |
| 2. | Wykonanie w cenie oferty testów odbiorczych i specjalistycznych |  |  |  |
| 3. | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników i lekarzy w zakresie obsługi i aplikacji zaoferowanego sprzętu | TAK |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK |  |  |
| 5. | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań | TAK |  |  |
| 6. | Gwarancja na min. 36 miesięcy na cały system wraz z lampą RTG | TAK, podać |  |  |
| 7. | Dostarczenie Zamawiającemu pełnej Instrukcji Serwisowej urządzeń oraz wszelkich kluczy, kodów etc. zabezpieczających przed dostępem serwisowym do aparatu. | TAK |  |  |
| 8. | Pełna integracja z funkcjonującym systemem informatycznym szpitala. Integracja na poziomie umożliwiającym przesyłanie badań do i z systemu PACS w standardzie DICOM, pobieranie listy badań pacjentów (worklist) z serwera PACS oraz opisywanie badań w systemie RIS firmy CGM (CliniNET). Po stronie Wykonawcy leży także dostarczenie niezbędnych licencji na podłączenie aparatu do systemu PACS firmy CGM | TAK |  |  |

UWAGA:

Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi: 170 pkt.

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia 
i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy