{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Neuromonitoring"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Neuromonitoring","index":0,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,8],[4,0,4,8],[9,0,9,9],[10,5,10,8],[11,1,11,8],[12,7,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"Załącznik nr 2 do SIWZ"]
[]
["TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["Część nr 1 zestaw jednorazowy do neuromonitoringu"]
[]
["Lp.","Asortyment","J.m.","Ilość ","Cena jedn. netto w PLN","Wartość  netto w PLN ","% VAT","Wartość  brutto w PLN ","Producent/ Typ proponowanego  urządzenia","Nr katalogowy "]
["1.","Zestaw jednorazowy do neuromonitoringu śródoperacyjnego stosowany w trakcie operacji deformacji kręgosłupa:\n- Para elektrod igłowych (dł.15-20mm, dł. przewodu 2.0-3.0m), wtyczka typu touchproof standard DIN, sterylne jednorazowe, różne kolory uchwytów i przewodów – min. 10 par\n- Elektroda igłowa (dł.15-20mm, dł. przewodu 1.0-3.0m), wtyczka typu touchproof standard DIN, sterylna jednorazowa, różne kolory uchwytów i przewodów – min. 4 sztuki\n- Elektroda igłowa spiralna (śr.0.4-0.6mm, dł. przewodu 1.0-3.0m), wtyczka typu touchproof standard DIN, sterylna jednorazowa, różne kolory uchwytów i przewodów – min. 2 sztuki\n- Elektroda igłowa (dł.15-20mm, dł. przewodu 1.0-3.0m), wtyczka typu touchproof standard DIN, sterylna jednorazowa, referencyjna zielona – min. 3 sztuki\n- Próbnik monopolarny bagnetowy (dł.robocza 12-15cm, dł.całkowita 21-26cm, przewód 3.0-4.0m) do stymulacji implantów wraz z elektrodą igłową neutralną dł. igły 15-20mm, dł. przewodu 3.0-4.0m sterylny jednorazowy - min. 1 sztuka\n- Możliwość realizacji pomiarów modalności EMG (na żądanie), MEP (na żądanie), SEP (ciągłe z uśrednianiem). Min. 8 mięśni podłączonych i badanych jednoczasowo.\n- Aparat wyposażony w stymulator stałoprądowy z prądem min. 250mA i napięciem Vpp min. 800V z możliwością regulacji szerokości pulsu stymulacyjnego.\n- Próbkowanie sygnału z szybkością min. 20kHz i rozdzielczością przetwornika min. 16Bit. Szerokość pasma min. 1-5000Hz.\n- Aparat posiadający możliwość wyzwalania MEP przez operatora przełącznikiem nożnym\n- Interfejs obsługujący w języku polskim\n- Aparat dostarczany do zabiegu na wezwanie w ciągu 24h","szt.",200]
[]
["Uwaga!                                                                                                                                                                                                                                               W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.\n"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Pieczęć i podpis  osoby umocowanej                                           do reprezentowania Wykonawcy"]