##### Część nr 2   							           Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: dostawa „Urządzeń medycznych”

Część nr 2 – Kardiomonitory wraz z systemem

I. KARDIOMONITOR DLA STANOWISK INTENSYWNEGO NADZORU   NOWORODKA (I Typ)

Nazwa producenta/Kraj      _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Ilość: 			         4 szt.

Rok produkcji:	    sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1.1 | Czytelny kolorowy ekran kardiomonitora o poniższych parametrach: - typ LCD TFT - przekątna min 15’’ - rozdzielczość min 1280x768 |  |
| 1.2 | Budowa modułowa pozwalająca na skonfigurowanie urządzenia w zakresie mierzonych parametrów w zależności od bieżących potrzeb. Moduły jedno lub wieloparametrowe (opisane szczegółowo w dalszej części) podłączane w trakcie pracy (plug-and-play) z możliwością przenoszenia pomiędzy kardiomonitorami bez udziału serwisu |  |
| 1.3 | Wszystkie elementy kardiomonitora chłodzone pasywnie, bez użycia wentylatorów |  |
| 1.4 | Panel ekranu monitora montowany niezależnie od ramy na moduły pomiarowe |  |
| 1.5 | Obsługa kardiomonitora za pomocą ekranu dotykowego oraz pokrętła nawigacyjnego |  |
| 1.6 | Intuicyjny interfejs w języku polskim z możliwością konfiguracji ilości, rodzaju i układu elementów na ekranie |  |
| 1.7 | Trendy graficzne parametrów życiowych w wysokiej rozdzielczości umożliwiające śledzenie zmian z dokładnością do jednego uderzenia serca (beat-to-beat) |  |
| 1.8 | Krótkie odcinki trendów wyświetlane równolegle z krzywymi dynamicznymi i wartościami liczbowymi |  |
| 1.9 | Pamięć min 10 układów danych na ekranie z możliwością edycji i zapisania zmian |  |
| 1.10 | Pamięć min 10 profili ustawień kardiomonitora z możliwością edycji i zapisania zmian. Profil musi obejmować co najmniej: kategorię wiekową pacjenta, ustawienia limitów alarmowych, wartość ciśnienia pompowania mankietu, układ ekranu. |  |
| 1.11 | Możliwość podłączenia niezależnego zewnętrznego monitora w celu prezentacji dodatkowych parametrów |  |
| 1.12 | Kardiomonitory wyposażone w dedykowane dla noworodków oprogramowanie do punktowej (liczbowej) lub procentowej oceny ryzyka nagłego pogorszenia stanu pacjenta, w tym zagrożenia sepsą na podstawie dostępnych w kardiomonitorze sygnałów fizjologicznych |  |
| 1.13 | Funkcja obliczeń dawek leków oraz parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia |  |
| 1.14 | Możliwość podglądu na ekranie kardiomonitora danych monitorowanych przez inny kardiomonitor pracujący w systemie centralnego monitorowania. Czytelna wizualizacja stanowisk na których wystąpił alarm. |  |
| 1.15 | Wbudowana platforma PC (Windows) działająca niezależnie od systemu operacyjnego kardiomonitora lub inne rozwiązanie, umożliwiające instalowanie własnych aplikacji Użytkownika lub innych producentów bez naruszenia warunków gwarancji i bez wpływu na stabilność algorytmów monitorujących funkcje życiowe |  |
| 2. | ALARMY |  |
| 2.1 | System alarmów dźwiękowych i wizualnych. Co najmniej 3 kategorie ważności alarmów z osobno programowaną głośnością dla każdej kategorii. Możliwość określenia sposobu zachowania kardiomonitora po ustąpieniu przyczyny alarmu: podtrzymanie dźwiękowe i wizualne, podtrzymanie wizualne, brak podtrzymania Limity alarmowe parametrów życiowych programowane ręcznie oraz automatycznie z uwzględnieniem aktualnych odczytów. Funkcja wstrzymywania alarmów na wybrany okres czasu programowany przez użytkownika: 1, 2 , 3 minuty lub na stałe |  |
| 3. | MODUŁ TRANSPORTOWY |  |
| 3.1 | Każdy kardiomonitor wyposażony w odłączany moduł zapewniający monitorowanie funkcji życiowych pacjenta w czasie transportu. Odłączenie modułu od kardiomonitora musi odbywać się bez przerywania monitorowania i konieczności odłączania akcesoriów pomiarowych. Po ponownym podłączeniu moduł musi automatycznie przekazywać dane zrejestrowane w czasie transportu do kardiomonitora i centrali monitorującej |  |
| 3.2 | Moduł transportowy musi zapewniać monitorowanie co najmniej EKG, tętna, oddechu, saturacji, ciśnienia NIBP i IBP, temperatury (parametry minimalne poszczególnych pomiarów podane w dalszej części opisu) |  |
| 3.3 | Moduł transportowy musi być wyposażony we własny ekran do prezentacji funkcji życiowych o przekątnej min 5’’, zasilanie akumulatorowe, system alarmów, pamięć funkcji życiowych i ustawień. Wbudowany uchwyt do przenoszenia. Dodatkowo uchwyt do szybkiego montażu (bez użycia narzędzi) przy inkubatorze i do zawieszenia na ramie łóżka |  |
| 3.4 | Ekran modułu transportowego zawsze aktywny (również podczas pracy z kardiomonitorem), format wyświetlania możliwy do skonfigurowania niezależnie od ekranu kardiomonitora. Możliwość wyboru, edycji, zapamiętania i przywołania min 5 różnych układów ekranu |  |
| 3.5 | Moduł transportowy musi posiadać szczelną obudowę (klasa min IP22) oraz być odporny na wstrząsy i upadki (atest na upadek z wysokości min 75 cm) |  |
| 3.6 | Zasilanie akumulatorowe modułu transportowego musi umożliwiać min 5 godzinne monitorowanie funkcji życiowych. Akumulator łatwo wymienny bez użycia narzędzi |  |
| 3.7 | Masa modułu transportowego poniżej 2 kg |  |
| 3.8 | Możliwość rozbudowy modułu transportowego o komunikację bezprzewodową z systemem centralnego monitorowania |  |
| 4. | PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE POMIARÓW |  |
| 4.1 | Monitorowanie EKG / oddechu Monitorowanie zapisu EKG oraz czynności oddechowej metodą impedancyjną za pośrednictwem jednego przewodu 3 odprowadzeniowego. Zakres pomiarowy HR min 20-350 ud/min Wyjście analogowe sygnału EKG dla urządzeń zewnętrznych. Sygnalizacja zaburzeń rytmu. Prezentacja w czasie rzeczywistym wartości QT, ST, PVC. Zakres pomiarowy częstości oddechu min 0-160 odd/min Możliwość wyboru z poziomu menu odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru czynności oddechowej Ilość modułów – min 1 moduł na każdy kardiomonitor |  |
| 4.2 | Pulsoksymetria SpO2 Monitorowanie saturacji w technologii Masimo Rainbow SET zapewniającej aktywną filtrację artefaktów o klinicznie potwierdzonej skuteczności Prezentacja liczbowej wartości saturacji i pulsu. Zakres pomiaru saturacji min 10-100%. Zakres pomiaru pulsu - min 25-240 bpm. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i liczbowego wskaźnika perfuzji. Co najmniej na dwóch stanowiskach możliwość nieinwazyjnego pomiaru: - wskaźnika monitorującego gospodarkę płynami - całkowitej hemoglobiny - methemoglobiny Moduł sterowany z poziomu kardiomonitora. Ilość modułów – min 1 moduł na każdy kardiomonitor; dodatkowo min 2 moduły przenoszone umożliwiające monitorowanie saturacji w 2 miejscach równocześnie u tego samego pacjenta, z możliwością wykorzystania w każdym z kardiomonitorów |  |
| 4.3 | Monitorowanie nieinwazyjne ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną (NIBP) Zakres pomiaru min 10-250 mmHg Tryby pomiaru: na żądanie, automatyczny, ciągły, staza. Programowany interwał w trybie automatycznym w zakresie min od 2 minut do 6 godzin Prezentacja aktualnie zmierzonych wartości ciśnienia (SYS/DIA/MAP) wraz z wynikami minimum 3 poprzednich pomiarów na stałe na ekranie głównym (bez konieczności otwierania dodatkowego okna) Moduł sterowany z poziomu kardiomonitora. Ilość modułów – min 1 moduł na każdy kardiomonitor |  |
| 4.4 | Monitorowanie inwazyjne ciśnienia tętniczego krwi (IBP) Monitorowanie w min 1 kanale pomiarowym z możliwością rozbudowy do min 3 kanałów Zakres pomiaru min 0-200 mmHg. Prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej Automatyczne obliczanie PPV Moduł sterowany z poziomu kardiomonitora. Ilość modułów – 1 moduł do każdego kardiomonitora |  |
| 4.5 | Monitorowanie aEEG Monitorowanie zapisu EEG co najmniej w 4 kanałach. Prezentowane parametry: SEF, MDF, PPF, TP, BSR, %alfa, %beta, %delta, %theta. Prezentacja widm skompresowanych (CSA) oraz zapisu typu aEEG. Moduł sterowany z poziomu kardiomonitora. Ilość modułów – min 1 moduł na 2 kardiomonitory |  |
| 4.6 | Monitorowanie nieinwazyjne pO2 i pCO2 Monitorowanie przezskórne stężenia O2 i CO2 we krwi włośniczkowej Zakres pomiaru tcpO2 min od 5 do 100 mmHg Zakres pomiaru tcpCO2 min od 5 do 100 mmHg Programowana temperatura ogrzewania przetwornika Prezentacja na czasu pracy przetwornika z programowanym alarmem sygnalizującym konieczność zmiany położenia przetwornika Prezentacja trendu zmian tcpO2 i tcpCO2 na wykresie równocześnie z aktualnie mierzonymi wartościami liczbowymi Automatyczna kalibracja. Moduł sterowany z poziomu kardiomonitora. Ilość modułów – 1 moduł do każdego kardiomonitora |  |
| 4.7 | Monitorowanie temperatury noworodka Zakres pomiaru min 10-45°C, prezentacja wartości T1, T2 i ΔT Możliwość stosowania czujników jedno i wielorazowych, powierzchniowych i głębokich. Ilość modułów umożliwiająca monitorowanie w 2 kanałach w każdym kardiomonitorze. |  |
| 4.8 | Monitorowanie nieinwazyjne komfortu noworodka Automatyczna ocena punktowa oraz prezentacja trendu zmian na podstawie analizy składowej współczulnej lub przywspółczulnej AUN przy wykorzystaniu sygnałów fizjologicznych zbieranych przez kardiomonitor (nie dopuszcza się dodatkowych akcesoriów mających kontakt z pacjentem tj czujników, sond itp.). Prezentacja w.w. danych na ekranie kardiomonitora lub na dodatkowym zewnętrznym monitorze. Ilość modułów – 1 moduł do każdego kardiomonitora |  |
| 4.9 | Wszystkie wyżej opisane moduły pomiarowe muszą być kompatybilne z każdym z oferowanych kardiomonitorów |  |
| 4.10 | Możliwość doposażenia kardiomonitorów w inne moduły i funkcje pomiarowe, w tym: kapnografia, monitorowanie rzutu minutowego serca, monitorowanie głębokości znieczulenia |  |
| 4.11 | Możliwość doposażenia kardiomonitorów w interfejs do podłączenia innych urządzeń medycznych (respiratorów, pomp infuzyjnych, inkubatorów) w celu archiwizowania pochodzących z nich danych w systemie centralnego monitorowania |  |
| 4.12 | Wyżej opisane moduły pomiarowe kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami MP50 (Philips) |  |
| 4.13 | Możliwość wykorzystania w oferowanych kardiomonitorach modułów pomiarowych posiadanych przez Zamawiającego, w tym EEG (M1027A), i modułów wieloparametrowych M3002A |  |
| 5. | WYPOSAŻENIE W AKCESORIA POMIAROWE: |  |
| 5.1 | Przewód EKG 3 elektrodowy (noworodki) - 6 szt |  |
| 5.2 | Czujnik SpO2 jednopacjentowy neonatologiczny – min 40 szt |  |
| 5.3 | Czujnik hemoglobiny jednopacjentowy – min 10 szt |  |
| 5.4 | Przewód do czujników SpO2 jednorazowych typu Masimo – 6 szt |  |
| 5.5 | Mankiety jednorazowe do NIBP w min. 4 rozmiarach (noworodki) – min 100 szt każdego rozmiaru |  |
| 5.6 | Przewód do mankietów jednorazowych – 6 szt |  |
| 5.7 | Czujniki temperatury jednorazowe (rektalne) – max.10 Fr - min 60 szt |  |
| 5.8 | Przewód do czujników temperatury jednorazowych – 6 szt |  |
| 5.9 | Czujnik tcpCO2 typu Radiometer Sensor 84 – 4 szt |  |

II. KARDIOMONITOR DLA STANOWISK INTENSYWNEGO NADZORU NOWORODKA (II Typ)

Nazwa producenta/Kraj      _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Ilość: 			        2 szt.

Rok produkcji:	    sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1.1 | Czytelny kolorowy ekran kardiomonitora o poniższych parametrach: - typ LCD TFT - przekątna min 15’’ - rozdzielczość min 1280x768 |  |
| 1.2 | Budowa modułowa pozwalająca na skonfigurowanie urządzenia w zakresie mierzonych parametrów w zależności od bieżących potrzeb. Moduły jedno lub wieloparametrowe (opisane szczegółowo w dalszej części) podłączane w trakcie pracy (plug-and-play) z możliwością przenoszenia pomiędzy kardiomonitorami bez udziału serwisu |  |
| 1.3 | Wszystkie elementy kardiomonitora chłodzone pasywnie, bez użycia wentylatorów |  |
| 1.4 | Panel ekranu monitora montowany niezależnie od ramy na moduły pomiarowe |  |
| 1.5 | Obsługa kardiomonitora za pomocą ekranu dotykowego oraz pokrętła nawigacyjnego |  |
| 1.6 | Intuicyjny interfejs w języku polskim z możliwością konfiguracji ilości, rodzaju i układu elementów na ekranie |  |
| 1.7 | Trendy graficzne parametrów życiowych w wysokiej rozdzielczości umożliwiające śledzenie zmian z dokładnością do jednego uderzenia serca (beat-to-beat) |  |
| 1.8 | Krótkie odcinki trendów wyświetlane równolegle z krzywymi dynamicznymi i wartościami liczbowymi |  |
| 1.9 | Pamięć min 10 układów danych na ekranie z możliwością edycji i zapisania zmian |  |
| 1.10 | Pamięć min 10 profili ustawień kardiomonitora z możliwością edycji i zapisania zmian. Profil musi obejmować co najmniej: kategorię wiekową pacjenta, ustawienia limitów alarmowych, wartość ciśnienia pompowania mankietu, układ ekranu. |  |
| 1.11 | Możliwość podłączenia niezależnego zewnętrznego monitora w celu prezentacji dodatkowych parametrów |  |
| 1.12 | Możliwość rozbudowy o dedykowane dla noworodków oprogramowanie do punktowej (liczbowej) lub procentowej oceny ryzyka nagłego pogorszenia stanu pacjenta, w tym zagrożenia sepsą na podstawie dostępnych w kardiomonitorze sygnałów fizjologicznych |  |
| 1.13 | Możliwość podglądu na ekranie kardiomonitora danych monitorowanych przez inny kardiomonitor pracujący w systemie centralnego monitorowania. Czytelna wizualizacja stanowisk na których wystąpił alarm. |  |
| 1.14 | Możliwość rozbudowy o rozwiązanie, umożliwiające instalowanie własnych aplikacji Użytkownika lub innych producentów bez naruszenia warunków gwarancji i bez wpływu na stabilność algorytmów monitorujących funkcje życiowe |  |
| 2. | ALARMY |  |
| 2.1 | System alarmów dźwiękowych i wizualnych. Co najmniej 3 kategorie ważności alarmów z osobno programowaną głośnością dla każdej kategorii. Możliwość określenia sposobu zachowania kardiomonitora po ustąpieniu przyczyny alarmu: podtrzymanie dźwiękowe i wizualne, podtrzymanie wizualne, brak podtrzymania Limity alarmowe parametrów życiowych programowane ręcznie oraz automatycznie z uwzględnieniem aktualnych odczytów. Funkcja wstrzymywania alarmów na wybrany okres czasu programowany przez użytkownika: 1, 2 , 3 minuty lub na stałe |  |
| 3. | MODUŁ TRANSPORTOWY |  |
| 3.1 | Każdy kardiomonitor wyposażony w odłączany moduł zapewniający monitorowanie funkcji życiowych pacjenta w czasie transportu. Odłączenie modułu od kardiomonitora musi odbywać się bez przerywania monitorowania i konieczności odłączania akcesoriów pomiarowych. Po ponownym podłączeniu moduł musi automatycznie przekazywać dane zrejestrowane w czasie transportu do kardiomonitora i centrali monitorującej |  |
| 3.2 | Moduł transportowy musi zapewniać monitorowanie co najmniej EKG, tętna, oddechu, saturacji, ciśnienia NIBP i IBP, temperatury (parametry minimalne poszczególnych pomiarów podane w dalszej części opisu) |  |
| 3.3 | Moduł transportowy musi być wyposażony we własny ekran do prezentacji funkcji życiowych o przekątnej min 5’’, zasilanie akumulatorowe, system alarmów, pamięć funkcji życiowych i ustawień. Wbudowany uchwyt do przenoszenia. Dodatkowo uchwyt do szybkiego montażu (bez użycia narzędzi) przy inkubatorze i do zawieszenia na ramie łóżka |  |
| 3.4 | Ekran modułu transportowego zawsze aktywny (również podczas pracy z kardiomonitorem), format wyświetlania możliwy do skonfigurowania niezależnie od ekranu kardiomonitora. Możliwość wyboru, edycji, zapamiętania i przywołania min 5 różnych układów ekranu |  |
| 3.5 | Moduł transportowy musi posiadać szczelną obudowę (klasa min IP22) oraz być odporny na wstrząsy i upadki (atest na upadek z wysokości min 75 cm) |  |
| 3.6 | Zasilanie akumulatorowe modułu transportowego musi umożliwiać min 5 godzinne monitorowanie funkcji życiowych. Akumulator łatwo wymienny bez użycia narzędzi |  |
| 3.7 | Masa modułu transportowego poniżej 2 kg |  |
|  | Możliwość rozbudowy modułu transportowego o komunikację bezprzewodową z systemem centralnego monitorowania |  |
| 4. | PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE POMIARÓW |  |
| 4.1 | Monitorowanie EKG / oddechu Monitorowanie zapisu EKG oraz czynności oddechowej metodą impedancyjną za pośrednictwem jednego przewodu 3 odprowadzeniowego. Zakres pomiarowy HR min 20-350 ud/min Wyjście analogowe sygnału EKG dla urządzeń zewnętrznych. Sygnalizacja zaburzeń rytmu. Prezentacja w czasie rzeczywistym wartości QT, ST, PVC. Zakres pomiarowy częstości oddechu min 0-160 odd/min Możliwość wyboru z poziomu menu odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru czynności oddechowej Ilość modułów – min 1 moduł na każdy kardiomonitor |  |
| 4.2 | Pulsoksymetria SpO2 Monitorowanie saturacji w technologii Masimo Rainbow SET zapewniającej aktywną filtrację artefaktów o klinicznie potwierdzonej skuteczności Prezentacja liczbowej wartości saturacji i pulsu. Zakres pomiaru saturacji min 10-100%. Zakres pomiaru pulsu - min 25-240 bpm. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i liczbowego wskaźnika perfuzji. Możliwość doposażenia w funkcję nieinwazyjnego pomiaru: - wskaźnika monitorującego gospodarkę płynami - całkowitej hemoglobiny - methemoglobiny Moduł sterowany z poziomu kardiomonitora. Ilość modułów – min 1 moduł na każdy kardiomonitor; możliwość doposażenia w dodatkowe moduły przenoszone umożliwiające monitorowanie saturacji w 2 miejscach równocześnie u tego samego pacjenta, z możliwością wykorzystania w każdym z kardiomonitorów |  |
| 4.3 | Monitorowanie nieinwazyjne ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną (NIBP) Zakres pomiaru min 10-250 mmHg Tryby pomiaru: na żądanie, automatyczny, ciągły, staza. Programowany interwał w trybie automatycznym w zakresie min od 2 minut do 6 godzin Prezentacja aktualnie zmierzonych wartości ciśnienia (SYS/DIA/MAP) wraz z wynikami minimum 3 poprzednich pomiarów na stałe na ekranie głównym (bez konieczności otwierania dodatkowego okna) Moduł sterowany z poziomu kardiomonitora. Ilość modułów – min 1 moduł na każdy kardiomonitor |  |
| 4.4 | Monitorowanie inwazyjne ciśnienia tętniczego krwi (IBP) Monitorowanie w min 1 kanale pomiarowym z możliwością rozbudowy do min 3 kanałów Zakres pomiaru min 0-200 mmHg. Prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej Automatyczne obliczanie PPV Moduł sterowany z poziomu kardiomonitora. Ilość modułów – 1 moduł do każdego kardiomonitora |  |
| 4.5 | Monitorowanie temperatury noworodka Zakres pomiaru min 10-45°C, prezentacja wartości T1, T2 i ΔT Możliwość stosowania czujników jedno i wielorazowych, powierzchniowych i głębokich. Ilość modułów umożliwiająca monitorowanie w 2 kanałach w każdym kardiomonitorze. |  |
| 4.6 | Wszystkie wyżej opisane moduły pomiarowe muszą być kompatybilne z każdym z oferowanych kardiomonitorów |  |
| 4.7 | Możliwość doposażenia kardiomonitorów w inne moduły i funkcje pomiarowe, w tym: kapnografia, przezskórne monitorowanie CO2, EEG (aEEG), monitorowanie komfortu noworodka, monitorowanie rzutu minutowego serca, monitorowanie głębokości znieczulenia |  |
| 4.8 | Możliwość doposażenia kardiomonitorów w interfejs do podłączenia innych urządzeń medycznych (respiratorów, pomp infuzyjnych, inkubatorów) w celu archiwizowania pochodzących z nich danych w systemie centralnego monitorowania |  |
| 4.9 | Wyżej opisane moduły pomiarowe kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami MP50 (Philips) |  |
| 4.10 | Możliwość wykorzystania w oferowanych kardiomonitorach modułów pomiarowych posiadanych przez Zamawiającego, w tym EEG (M1027A), i modułów wieloparametrowych M3002A |  |
| 5. | WYPOSAŻENIE W AKCESORIA POMIAROWE |  |
| 5.1 | Przewód EKG 3 elektrodowy (noworodki) - 2 szt. |  |
| 5.2 | Czujnik SpO2 jednopacjentowy neonatologiczny – min 40 szt |  |
| 5.3 | Przewód do czujników SpO2 jednorazowych typu Masimo – 2 szt. |  |
| 5.4 | Mankiety jednorazowe do NIBP w min. 4 rozmiarach (noworodki) – min 100 szt. każdego rozmiaru |  |
| 5.5 | Przewód do mankietów jednorazowych – 6 szt. |  |
| 5.6 | Czujniki temperatury jednorazowe (rektalne) – max.10 Fr - min 60 szt. |  |
| 5.7 | Przewód do czujników temperatury jednorazowych – 6 szt. |  |

III. CENTRALA MONITOROWANIA DLA KLINIKI NEONATOLOGII

Nazwa producenta/Kraj     _________________________________

Typ/Model:                      _________________________________

Ilość: 			      1 kpl.

Rok produkcji:	  sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- |
|  | Centrala monitorowania dedykowana do współpracy z wyżej opisanymi kardiomonitorami (6 szt.) oraz z posiadanymi kardiomonitorami MP50 (Philips) 5 szt. Wykonawca ponosi koszty związane z ewentualnym dostosowaniem sprzętu w celu uzyskania kompatybilności. |  |
|  | Centrala wyposażona w 3 stanowiska robocze połączone ze wspólnym serwerem systemu monitorowania, umożliwiające w zależności od bieżących potrzeb obserwację wszystkich lub tylko wybranych pacjentów, niezależnie na każdym stanowisku |  |
|  | System operacyjny nie starszy niż Windows 7, posiadający aktualne wsparcie producenta |  |
|  | Menu w języku polskim |  |
|  | Prezentacja parametrów życiowych na ekranie LCD TFT o przekątnej min 23’’ (dotyczy każdego stanowiska roboczego) |  |
|  | Obsługa stanowiska poprzez mysz i klawiaturę komputerową |  |
|  | Prezentacja wykresów dynamicznych, parametrów liczbowych oraz trendów w widoku zbiorczym dla wszystkich oraz dla wybranego pacjenta |  |
|  | Możliwość wyboru przez Użytkownika parametrów życiowych wyświetlanych w sektorze pacjenta oraz formatu ich wyświetlania, niezależnie dla każdego pacjenta |  |
|  | Automatyczne ukrywanie niewykorzystywanych sektorów dla wyłączonych kardiomonitorów |  |
|  | Zdalne sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym: - możliwość zmiany ustawień granic alarmowych - uruchamianie i zatrzymywanie pomiarów NIBP - uciszanie alarmów |  |
|  | Dostępna w każdej chwili pamięć podręczna wyników pomiarów, trendów, krzywych dynamicznych (funkcja holterowska) oraz stanów alarmowych z min 7 ostatnich dni pobytu pacjenta |  |
|  | Przegląd danych funkcji życiowych pacjenta z ostatniej doby pobytu dostępny w centrali przez min 6 dni po wypisaniu |  |
|  | Funkcje oprogramowania wspomagające rozpoznawanie sepsy (opisać) |  |
|  | System wyposażony w długoterminowy magazyn danych o pojemności dysków zapewniającej przechowywanie danych wszystkich rejestrowanych funkcji życiowych z okresu co najmniej 2 lat |  |
|  | Dostęp do monitorowanych danych w trybie odczytu za pośrednictwem przeglądarki internetowej możliwy z dowolnego komputera po uzyskaniu autoryzacji administratora systemu |  |
|  | System wyposażony w funkcję komunikacji dwukierunkowej z innymi systemami informatycznymi za pomocą medycznego protokołu HL7 |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy