Załącznik nr 4 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot przetargu:  Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora.

- Analizator koagulologiczny

Producent / Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Urządzenie typ:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rok produkcji:      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| L.p. | Parametr / warunek Graniczny | Odpowiedź Wykonawcy. Podać oferowany parametr. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pełny automat. Rok produkcji nie wcześniej niż pierwsza połowa 2015 r. Producentem odczynników musi być ta sama firma, która jest producentem analizatora. |  |
| 2 | Analizator musi posiadać opcję wykonywania pojedynczych testów, oraz wykonywanie oznaczenia PT, APTT, Fibrynogenu i D-dimerów w jednym biegu. |  |
| 3 | Analizator musi posiadać zintegrowaną jednostkę sterującą i drukarkę umożliwiającą wpisanie i wydruk: - imię i nazwisko - jednostka kierująca na badanie - data wykonania badania |  |
| 4 | Wydajność analizatora min. 50 testów / godzinę. |  |
| 5 | Oznaczanie parametrów krzepnięcia musi odbywać się z wykorzystaniem metody: - chromogennej - optycznej - immunologicznej |  |
| 6 | Standardy i kontrole pochodzenia ludzkiego. |  |
| 7 | Tromboplastyna ludzka rekombinowana o ISI 1,0 +/- 0,1 |  |
| 8 | Trwałość materiałów kontrolnych minimum 10 godzin po rekonstytucji. |  |
| 9 | Odczynnik do APTT gotowy do użycia, ciekły, wyprodukowany w oparciu o syntetyczne fosfolipidy. |  |
| 10 | Odczynnik do D-Dimerów z certyfikatem FDA o wykluczeniu VTE dla wartości prawidłowych. |  |
| 11 | Potwierdzenie posiadania norm dla dzieci. |  |
| 12 | Analizator musi automatycznie pobierać i utylizować kuwety reakcyjne. |  |
| 13 | Analizator musi współpracować z programem Lab 3000 Info – Publishing. Podłączenie do sieci odbywa się na koszt Wykonawcy. |  |
| 14 | Musi istnieć opcja możliwości pracy z wykorzystaniem probówek pierwotnych. |  |
| 15 | Odczynniki muszą być chłodzone na pokładzie analizatora. |  |
| 16 | Analizator musi posiadać opcję monitoringu zużycia odczynników. |  |
| 17 | Analizator musi posiadać opcję automatycznego rozcieńczania próbek. |  |
| 18 | Analizator musi pracować 24 godziny/ dobę przez 7 dni w tygodniu. |  |
| 19 | Analizator musi posiadać opcję podglądu krzywych reakcyjnych. |  |
| 20 | Analizator musi posiadać wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodu kreskowego. |  |
| 21 | Rozpoczęcie naprawy analizatora musi odbywać się w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia. |  |

Deklarowana ilość oznaczeń na okres 48 miesięcy:

- APTT - 22000

- PT - 22000

- Fibrynogen - 22000

- D-Dimery - 1500

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów  i  inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Uwaga:

Parametry stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do w/w ilości badań Wykonawca musi zabezpieczyć taką ilość kalibratorów, kontroli, płynów eksploatacyjnych i  materiałów zużywalnych zabezpieczających prawidłowe wykonanie oznaczeń.

Realizacja umowy wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych w tym danych medycznych.

Wykonawca umowy powinien dysponować środkami organizacyjnymi i technicznymi umożliwiającymi przetwarzanie wymienionych danych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w trakcie trwania umowy.

Realizacja umowy wymaga sporządzenia umowy powierzenia danych – zgodnie z zał. do wzoru umowy.

podpis i pieczątka osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy