Część nr 1	Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach umowy na obsługę serwisową aparatów w okresie jej trwania:

- Wykonanie w ciągu roku min. 2 przeglądów każdego aparatu, zgodnie z zaleceniem producenta, zakończonych wystawieniem certyfikatu i protokołu przeglądu. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z planem terminów przeglądów i certyfikacji przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy planu przeglądów i certyfikacji na okres 24 miesięcy dla poszczególnych aparatów objętych umową z podaniem numerów seryjnych i miejsca użytkowania;

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy wykazu części koniecznych do okresowych przeglądów aparatów wraz z podaniem orientacyjnych cen części;

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy wykazu części zużywalnych do aparatów objętych umową. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do naprawy/przeglądu podać wykaz części potrzebnych do realizacji danej usługi. Zakup części zamiennych przez Zamawiającego będzie realizowany sukcesywnie w zależności od potrzeb, po uprzedniej akceptacji przez Dyrekcję IMiD wewnętrznego zamówienia w formie elektronicznej. Części zamienne będą pobierane z siedziby Zamawiającego a ich wymiana będzie wpisywana w paszporcie technicznym instrumentu oraz w karcie pracy załączanej do comiesięcznych faktur;

- W sytuacjach awaryjnych w przypadku braku części koniecznych do wymiany możliwe będzie dokonanie zakupu przez Wykonawcę a następnie refakturowanie zakupionych części na Zamawiającego. Każdy taki zakup będzie poprzedzony przedstawieniem Zamawiającemu do akceptacji oferty na zakup niezbędnych części;

- Diagnozowanie usterek i wykonanie wszelkich zgłoszonych napraw oraz przeprowadzenie kontroli aparatów po wykonaniu usługi;

- Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego jeżeli będą dostępne;

- Instalację techniczną aparatów oraz instruktaż użytkowników w zakresie obsługi urządzeń;

- Pokrycie wszystkich kosztów związanych z robocizną oraz przyjazdami do planowanych i nieplanowanych wizyt i napraw;

- Wykonywanie usług serwisowych w dni robocze w godzinach 8-16.30 po uzgodnieniu z Zamawiającym;

- Po każdej wizycie u Zamawiającego, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego urządzenia, zarówno w przypadku przeglądu/certyfikacji jak i naprawy;

- Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, zarówno w przypadku przeglądu/certyfikacji jak i naprawy, kartę pracy, w której będą określone: termin wykonania przeglądu lub naprawy, nazwa i numer seryjny aparatu, opis problemu, sposób jego rozwiązania oraz w przypadku wymiany części, wyszczególnienie wymienionych części z podaniem ich nazwy w języku polskim (dodatkowo, opcjonalnie nazwy producenta), numeru katalogowego, ilości i ceny. Kopie kart pracy będą załączane do comiesięcznych faktur wystawionych za wyświadczone usługi serwisowe;

- Obsługa obejmuje aparaturę umieszczoną w 7 ośrodkach na terenie Polski - wykaz ośrodków zamieszczony w załączniku Nr 8;

- Wykaz aparatów objętych umową zamieszczony jest w załączniku Nr 7;

Wykaz czynności do wykonania w ramach przeglądów aparatury zgodnie z instrukcją serwisową i wytycznymi producentów:

Czytnik ORION II (Berthold Detection System):

- wymiana uszkodzonych/zużytych części

- czyszczenie i smarowanie elementów mechanicznych szuflady transportowej

- kalibracja ustawień szuflady transportowej względem fotopowielacza

- kalibracja napięć w układzie zasilania

- ustawienie napięcia pracy (plateau) dla lampy pomiarowej – fotopowielacza

- uszczelnienie i regulacja ustawienia pomp starterów CAVRO

- sprawdzenie i regulacja ustawienia pasków transportowych

- czyszczenie komory pomiarowej

- wykonanie 2 razy w roku pomiarów kontrolnych przy użyciu płytki referencyjnej Luminescence TestPlate (wyznaczenie wartości referencyjnych). Przekazywanie każdorazowo wyników pomiarów do Zamawiającego;

- wykonanie pomiarów kontrolnych przy użyciu odczynnika LIGHT-Check

- sprawdzenie w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego

- weryfikacja działania całego aparatu po wykonaniu przeglądu, wykonanie oznaczeń materiału badanego

Czytnik MULTISKAN RC (Labsystem):

- wymiana uszkodzonych/zużytych części

- czyszczenie i smarowanie elementów mechanicznych szuflady transportowej

- ustawienie szuflady transportowej względem układu optycznego (plate position)

- kalibracja napięć w układzie zasilania

- ustawienie napięcia pracy dla lampy pomiarowej - OSRAM 64607

- czyszczenie układu optycznego (filtry, układ soczewek)

- sprawdzenie i regulacja ustawienia pasków transportowych

- ustawienie prędkości tarczy (chopper speed rpm)

- wykonanie 2 razy w roku pomiarów kontrolnych przy użyciu płytki referencyjnej LabsystemPlate (ustalenie precyzji). Przekazywanie każdorazowo wyników pomiarów do Zamawiającego;

- sprawdzenie w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego

- weryfikacja działania całego aparatu po wykonaniu przeglądu, wykonanie oznaczeń materiału badanego

Wycinarka bibuł:

- wymiana uszkodzonych/zużytych części

- czyszczenie i smarowanie elementów mechanicznych szuflady transportowej

- ustawienie szuflady transportowej względem układu tnącego

- czyszczenie i konserwacja układu tnącego

- sprawdzenie i regulacja ustawienia pasków transportowych

- czyszczenie czujników pozycjonowania

- sprawdzenie w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego

- weryfikacja działania całego aparatu po wykonaniu przeglądu