##### ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot przetargu:  Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych.

- Analizator hematologiczny GŁÓWNY

Producent / Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urządzenie typ: . . . . . . . . . .

Rok produkcji:  . . . . . . . . . . . . . . .

| L.p. |  | ###### Parametr / warunek ###### Graniczny | Odpowiedź Wykonawcy. Podać oferowany parametr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Analizator hematologiczny minimum 24 parametrowy, fabrycznie nowy. Rok produkcji: nie wcześniej niż pierwsza połowa 2019 r. - Analizatory główny i zapasowy musi obsługiwać autoryzowany serwis , potwierdzony aktualnym certyfikatem producenta. |  |  |
| 2 | - Analizator musi pracować w sposób ciągły przez 24godziny/dobę przez siedem dni w tygodniu. Bieżące czynności związane z konserwacją, kalibracją i kontrolą analizatora nie mogą przekraczać 60 minut/dobę. |  |  |
| 3 | Pełna automatyzacja procesu konserwacji, kalibracji i oznaczania parametrów morfologicznych. |  |  |
| 4 | - Wyposażenie w zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres min. 20 min. |  |  |
| 5 | - Możliwość podawania próbki bezpośrednio z probówki trzymanej w dłoni. Nie dopuszcza się stosowania podajników i adapterów. |  |  |
| 6 | - Maksymalna objętość aspirowanej próbki krwi max. 45 l do oznaczeń CBC +5 DIFF. |  |  |
| 7 | - Wydajność analizatora minimum 60 oznaczeń/godzinę w trybie CBC +5 DIFF. |  |  |
| 8 | Analizator musi oznaczać następujące parametry - RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD - - WBC, LYM# i %, NEU # i %, MON #i %, EOS # i %, BAS # i %, niedojrzałe formy leukocytów# i % - -PLT, MPV, PCT, PDW. |  |  |
| 9 | Możliwość zaprogramowania wartości referencyjnych dla ocenianych parametrów w zależności od płci i wieku. |  |  |
| 10 | Odczynniki bezcyjankowe do oznaczania stężeń hemoglobiny. |  |  |
| 11 | Do pomiaru elementów morfotycznych muszą być stosowane następujące metody: - cytometria przepływowa, - optyczna, - impedancyjna. |  |  |
| 12 | Wymagana liniowość pomiaru dla: WBC 0 – 300 x10^3/µl, RBC 0 – 8 x10^6/µl, HGB 0 – 25 g/dl, HCT 0 – 70%, PLT 0 – 2500x10^3/µl. |  |  |
| 13 | - Flagowanie obecności erytroblastów. |  |  |
| 14 | - Musi istnieć opcja oznaczania elementów morfotycznych w płynach z jam ciała. |  |  |
| 15 | - Musi istnieć opcja oznaczania retikulocytów i płytek metodą optyczną. |  |  |
| 16 | - Jeden materiał kontrolny dla wszystkich parametrów krwi łącznie z parametrami retikulocytów, na 3 poziomach. |  |  |
| 17 | - Baza danych zestawu aparaturowego musi zawierać wyniki otrzymane z minimum 10 000 próbek. |  |  |
| 18 | - Analizator musi posiadać system kontroli jakości. |  |  |
| 19 | - Oprogramowanie musi zapewnić wpisanie i wydruk następujących danych: - - imię i nazwisko - - datę urodzenia - - nazwę jednostki kierującej na badanie - - datę i godzinę wykonania badania |  |  |
| 15 | Zestaw aparaturowy musi posiadać drukarkę, wbudowany ekran dotykowy, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych |  |  |
| 16 | Analizator musi współpracować z siecią Lab 3000 Info-Publishing |  |  |
| 17 | Instalacja analizatora do sieci odbywa się na koszt wykonawcy (firmy wygrywającej przetarg). Możliwość zainstalowania modułu technicznego on-line. |  |  |

- Analizator hematologiczny ZAPASOWY

Producent / Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urządzenie typ: . . . . . . . . . .

Rok produkcji:  . . . . . . . . . . . . . . .

| L.p. | ###### Parametr / warunek ###### Graniczny | Odpowiedź Wykonawcy. Podać oferowany parametr. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator może być używany ale musi być sprawny i gotowy do użycia. |  |
| 2 | Do analizatora zapasowego muszą być stosowane te same odczynniki co do analizatora głównego. |  |
| 3 | Pozostałe parametry graniczne takie same jak dla analizatora głównego. |  |

UWAGA:  Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Urządzenie musi być kompletne, po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów  i  inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Spełnienie posiadania przez analizator parametrów granicznych musi być potwierdzone załączonym do specyfikacji  oryginalnym  fragmentem instrukcji obsługi i /lub oryginalnej specyfikacji technicznej analizatora

Przewidywana liczba oznaczeń morfologii krwi w okresie 48 miesięcy wynosi 135 000 (sto trzydzieści pięć tysięcy).

W ofercie proszę uwzględnić materiały kontrolne i materiały zużywalne w ilości zabezpieczającej prawidłowe wykonanie w/w liczby badań.

Przy obliczaniu ilości krwi kontrolnej należy kierować się następującą zasadą:

Ilość materiału kontrolnego musi uwzględniać codzienne wykonanie jednego oznaczenia parametrów krwi obwodowej wyszczególnionych w „parametrach granicznych” wybranego poziomu kontroli, przez okres ważności krwi kontrolnej po otwarciu fiolki.

- W ofercie należy uwzględnić 3 poziomy kontroli (L, N, H) w równych ilościach.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy