 

**Część nr 2 Załącznik nr 3 do SIWZ**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH**

**Przedmiot postępowania: Łóżka niemowlęce 6 szt.**

**Nazwa producenta/Kraj:**

**Typ/model**

**Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznychMinimalne wymagania** | **WymaganiaTak/Nie** | **Odpowiedź wykonawcyTak/NieOferowana wartość parametru, opis** | **Punktacja** |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Kolor lakieru do wyboru przez użytkownika  | Tak |  |  |
|  | Łóżko z możliwością lakierowania w dwóch kolorach wybranych elementów. | Tak |  |  |
|  | Łóżko składające się z leża z poręczami i podstawy łóżka połączonych z boku kolumnami | Tak |  |  |
|  | Szerokość całkowita: 750 mm (± 20 mm ) | Tak, podać |  |  |
|  | Długość całkowita: 1500 mm (± 50 mm ) | Tak, podać |  |  |
|  | Wysokość całkowita: 1320 mm (± 50 mm ) | Tak, podać |  |  |
|  | Wysokość leża: regulowana w zakresie min od 650 do 900 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie min. od 0 do 600  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość manualnej regulacji leża do pozycji Trendelenburga min. 80 oraz anty-Trendelenburga min. 80 | Tak, podać |  |  |
|  | Leże łóżeczka o wymiarach min. 1250 x 600 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Łóżeczko wyposażone w opuszczane barierki boczne. mechanizmem nożnym – po jednym pedale zwalniającym z obu stron łóżeczka – możliwość ustawiania poręczy w sposób płynny lub w min. 3 pozycjach | Tak |  |  |
|  | Poręcze boczne dodatkowo wyposażone we wstawki ozdobne z płyty HPL (możliwość wyboru koloru płyty oraz wzoru frezowanego) o wymiarach wys. 750 mm x szer. 210 mm (+/-20 mm).  | Tak, podać |  |  |
|  | Każda z poręczy bocznej po opuszczeniu zapewniająca dostęp do leżącego pacjenta z trzech stron | Tak |  |  |
|  | Leże dwusegmentowe – wypełnienie panelami z płyty HPL, mocowanymi na stałe  | Tak |  |  |
|  | Oparcie pleców realizowane mechanizmem zapadkowym, nachylenie oparcia pleców od 0 do 60˚(+/- 5o) | Tak |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min. 100 mm z czego 2 mają posiadać blokadę jazdy i obrotu | Tak, podać |  |  |
|  | Podstawa łóżeczka wyposażona w tworzywową osłonę z możliwością wyboru koloru – min. biały i szary. Osłona posiadająca miejsce na rzeczy pacjenta | Tak |  |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe | Tak |  |  |
|  | Możliwość montażu na łóżku wieszaka kroplówki | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie:1. materac na łóżeczko o następujących cechach (po 1 sztuce na łóżko):- wymiar dostosowany do wymiarów leża- Wkład – pianka- Pianka nacinana typu „gofer” o gęstości 25 kg/m3- Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu- Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych- Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2- Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)- Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze- Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C- Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą.- Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych. – Odporny na przenikanie mikroorganizmów – potwierdzone dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze- Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru- Pranie w temp. do 95°C- Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C i prasowanie do 110°C2. wieszak kroplówki  | Tak, podać |  |  |
|  | **Pozostałe wymagania** | Tak |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta łóżka i materaca  | Tak |  |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca  | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  | 24 m-ce – 0 pkt.24 -36 m-cy -5 pkt.Powyżej 36 m-cy 10 pkt. |

**UWAGA:**

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Pieczątka i podpis osoby umocowanej*

 *do reprezentowania Wykonawcy*