Część nr  7	                                    	                  			      	Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU

- KONTENERY DO PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI WRAZ Z OSPRZĘTEM CHIRURGICZNYM

Nazwa producenta/Kraj:……………………………………………

Typ/model: ……………………………………………………………

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE Minimalne wymagania | PARAMETRY OFEROWANE – Tak/Nie opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- |
| KONTENER DO PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI – 1 szt. |
| 1 | Kontener mający na celu ochronę sterylnych narzędzi przed wpływem czynników zewnętrznych i utrzymywanie ich w stanie sterylnym przez okres ich stosowania |  |
| 2 | Spód kontenera tzn. wanna do kontenera o wymiarach 300x274x90 mm +/-2mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera |  |
| 3 | Spód kontenera tzw. wanna posiada zabezpieczenie plombami przed przypadkowym i nieuprawnionym otwarciem |  |
| 4 | Odporny na uszkodzenia i zarysowania |  |
| 5 | Pokrywy dla dostępne w min. 5 kolorach |  |
| 6 | Porywa kontenera wyposażona w filtr gwarantujący min.5000 cykli sterylizacyjnych, zabezpieczony silikonową uszczelką |  |
| 7 | Pokrywa dostosowania do spodu kontenera tzw. wanna o wym. 300x274mm (1/2DIN) |  |
| 8 | Spód kontenera tzw. wanna - aluminiowa o wymiarach 300x274x90 mm +/-2 mm |  |
| 9 | Plomba – etykieta biała do kontenera typu standard, z indykatorem statusu sterylizacji z warstwą klejącą. Plomba zabezpieczająca kontener przed nieautoryzowanym otwarciem (opak.1000 szt.) |  |
| 10 | Tabliczka identyfikacyjna kontenera z opisem w kolorze czerwonym o wym. 56x18 mm (min.2 szt) |  |
| 11 | Tabliczka identyfikacyjna kontenera z opisem w kolorze niebieskim o wym. 56x18 mm (min.2 szt) |  |
| OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OBYDWU KOMPLETÓW |
| 12 | Narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej obrabianej, utwardzanej i hartowanej ze wstępną pasywacją |  |
| 13 | Pasywacja w oparciu o standard ASTM 380-06 |  |
| 14 | Narzędzia zabezpieczone przed potencjalnymi odkręceniami |  |
| 15 | Odporność na korozję zgodnie z normą: ISO 13402 |  |
| 16 | Stal wykorzystywana do produkcji narzędzi zgodna z normą ISO 7153-1 |  |
| 17 | Możliwość mycia przy użyciu ultradźwięków, neutralizacji i środków myjących posiadających dopuszczenie zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE i RP |  |
| 18 | Możliwość dokonania temperaturowej oraz chemicznej dezynfekcji (środkami dopuszczonymi przez UE i RP) |  |
| 19 | Możliwość dokonania sterylizacji: parowej w autoklawach 134˚C, oraz przy pomocy tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych w temperaturze 51˚C |  |
| OSPRZĘT TYP 1 – 1 komplet |
| 20 | Rozwieracz typ Adson-Baby zakrzywiony 3x4 ząbki ostry 140 mm – 3 szt. |  |
|  | Osteotom typ Lambotte szerokość 6 mm dł. 125 mm – 2 szt. |  |
|  | Osteotom typ Lambotte szerokość 8 mm dł. 125 mm – 2 szt. |  |
|  | Osteotom typ Lambotte szerokość 10 mm dł. 125 mm – 2 szt. |  |
|  | Osteotom typ Lambotte dł. 125 mm szerokość 12 mm – 2 szt. |  |
|  | Osteotom typ Lambotte dł. 125 mm szerokość 15 mm – 2 szt. |  |
|  | Imadło chirurgiczne z zapadką długość 125 mm część robocza z twardą wkładką szczęki proste z funkcją nożyczek – 1 szt. |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Olsen z zapadką długość 165 mm część robocza z twardą wkładką szczęki proste ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm szczęki robocze z funkcją nożyczek – 1 szt. |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Olsen modyfikacja z zapadką długość 145 mm część robocza z twardą wkładką szczęki proste ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm szczęki robocze z funkcją nożyczek – 1 szt. |  |
| OSPRZĘTU TYP 2 – 1 komplet |
| 21 | Osteotom d.transpl.kosc.zakrz.szer.1omm – 1 szt. |  |
|  | Osteotom do transplantacji kości z rączką zakrzywiony dł.200mm szer ostrza 15mm. – 1 szt. |  |
|  | Osteotom do transplantacji kości z rączką zakrzywiony dł.200mm szer ostrza 20mm. – 1 szt. |  |
|  | Dłuto rowkowe typ Lexer 220mm dł.7mm – 1 szt. |  |
|  | Osteotom typ Lexer dlug.220mm szerok.7mm – 2 szt. |  |
|  | Osteotom typ Lexer 220mm 10mm szerok. – 2 szt. |  |
|  | Osteotom d.transpl.kość.zakrz.szer.1omm – 2 szt. |  |
|  | Osteotom typ Niederdellmann zakrz.8/250mm – 2 szt. |  |
|  | Osteotom typ Niederdellmann zakrz.10/250mm – 2 szt. |  |
|  | Osteotom typ Lambotte pr.8mm szer 245mm – 2 szt. |  |
|  | Osteotom typ Lambotte pr.10mm szer 245mm – 2 szt. |  |
|  | Osteotomtyp Lambotte pr.13mm szer 245mm – 2 szt. |  |
|  | Osteotom typ Lambotte pr.15mm szer 245mm – 2 szt. |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |
| 22 | Okres gwarancji min. 24 miesiące, (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | 24 m-ce – 0 pkt. 36 m-cy – 5 pkt. > 36 m-cy – 10 pkt. |
| 23 | Dostawca gwarantuje sprawne działanie narzędzi oraz osprzętu przez okres gwarancji, a w przypadku uszkodzenia akcesorium gwarantuje wymianę na nowy lub regeneracje |  |
| 24 | Transport, wnoszenie, instalacja w cenie oferty |  |
| 25 | Serwis gwarancyjny w cenie oferty |  |
| 26 | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności) |  |
| 27 | Dokument potwierdzający wpis do Rejestracji Wyrobów Medycznych |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.