OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot przetargu:

Komora laminarna – 1 szt.

Producent / Firma sprzęt: …………………………………...…………..…

Model, typ, nr fabryczny: ……………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 r.

| L.P | Wymagane parametry techniczne | TAK/NIE |  | Wartość oferowana przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów | Tak |  |  |
|  | Urządzenie II klasy bezpieczeństwa | Tak |  |  |
|  | Wymiary urządzenia max. (szer. x gł. x wys. bez stelaża) 1360x 765 x 1265 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary wewnętrzne komory max. (szer. x gł. x wys.) 1260 x 605 x 585 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI304L. | Tak |  |  |
|  | Obudowa komory wykonana ze stali malowanej proszkowo farbą epoksydową. | Tak |  |  |
|  | Komora zgodna z normą EN12469 | Tak |  |  |
|  | Min. trzy tryby pracy: na czuwaniu (stand by), tryb oszczędny (EKO), tryb dezynfekcji UV i H202. | Tak |  |  |
|  | Tryb oszczędny, pozwalający na pracę komory z połową prędkości wentylatora | Tak |  |  |
|  | Dezynfekcja za pomocą lampy UV | Tak |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji przy pomocy nadtlenku wodoru. | Tak |  |  |
|  | Szeroki, podłokietnik w kształcie litery "V", demontowalny bez stosowania dodatkowych podpórek pod ręce. | Tak |  |  |
|  | Okno przednie nachylone do blatu pod kątem 10° ± 3°, przylegające do uszczelki silikonowej, gwarantując szczelność / hermetyczność. | Tak, podać |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD, zainstalowany pod kątem, z ekranem cyfrowym i panelem dotykowym, wyświetlający minimum komunikaty typu: - o prędkości przepływu powietrza, - stanów alarmowych, - pracy lampy UV, - stopnia zużycia filtra, - o stopniu zatkania filtrów w procentach. | Tak |  |  |
|  | Dostęp do panelu sterowania zabezpieczony czterocyfrowym hasłem. | Tak |  |  |
|  | Stany alarmowe dźwiękowe i wizualne. | Tak |  |  |
|  | Wewnątrz komory powłoka antybakteryjna, wykazująca silne działanie przeciwdrobnoustrojowe nie gorsza niż Zerocoat. | Tak |  |  |
|  | Komora wyposażona w manualny mechanizm otwierania panelu czołowego do góry do pozycji poziomej umożliwiający na pełny dostęp do przestrzeni roboczej o wysokości nie mniejszej niż 500 mm np. w celu wstawienia większego obiektu lub w celu dokładnego wyczyszczenia komory. | Tak, podać |  |  |
|  | Blat roboczy dzielony, wyjmowane segmenty blatu do czyszczenia i autoklawowania, każdy segment o szerokości nie większej niż 310 mm . | Tak, podać |  |  |
|  | Boki komory przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego z powłoką nie przepuszczającą promieniowanie UV. | Tak |  |  |
|  | Wyposażona w minimum 4L tacę ociekową pod zdejmowaną powierzchnią roboczą do zbierania rozlanych płynów, zapobiegając ich rozprzestrzenianiu się i umożliwiającą szybkie czyszczenie. | Tak, podać |  |  |
|  | Prędkość przepływu powietrza automatycznie regulowana do wartości: 0.35 m/s. | Tak |  |  |
|  | Prędkość powietrza wlotowego automatycznie regulowana do wartości minimum 0.55 m/s. | Tak |  |  |
|  | Lampa UV zainstalowana w komorze roboczej w górnej jej części z przodu z programowaniem czasu pracy i z funkcją autostartu. | Tak |  |  |
|  | Wyposażona w oświetlenie typu LED zainstalowane poza komorą roboczą o intensywności min. 1000 luksów. | Tak |  |  |
|  | Komora wyposażona w dwa filtry HEPA 14: filtr główny i filtr wylotowy, zgodne z EN 1822: sprawność nie gorsza niż 99,995% dla MPPS i 99,999% dla DOP, zapewniające czystość powietrza: ISO 4 wg ISO 14644-1: 353 cząst. > lub = 0,5µm/m3; 10000 cząst. > lub = 0,1 µm/m3. | Tak |  |  |
|  | Przednia szyba podnoszona ręcznie na wysokość roboczą max. 210 mm. | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 2 dwa gniazda elektryczne 230V, 50 Hz zainstalowane na tylnej ścianie komory. | Tak |  |  |
|  | W zestawie z urządzeniem: - stelaż pod komorę ze stali malowanej proszkowo farbą epoksydową o wysokości 770 mm. - Zawór do gazu z elektrozaworem sterowanym przez sterownik komory laminarnej | Tak |  |  |
|  | Warunki serwisu i gwarancji |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | Tak, Podać okres gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych minimum 7 lat od daty instalacji. | Tak, Podać okres gwarancji |  |  |
|  | Transport, wnoszenie, instalacja, kalibracja i szkolenie w cenie oferty | Tak |  |  |
|  | W cenie oferty badanie szczelności filtrów HEPA, badanie integralności filtrów HEPA, pomiar cząstek, pomiar przepływu powietrza, pomiar natężenia światła | Tak |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej – 1 szt. i elektronicznej - 2 szt.(na nośniku USB), przekazana wraz z dostawą urządzenia | Tak |  |  |
|  | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE i/lub deklaracja zgodności). | Tak |  |  |
|  | Dla dostarczanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest założyć wraz z dostawą urządzenia paszporty sprzętu i dostarczyć pełną dokumentację urządzenia | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa z uwzględnieniem zdalnej diagnozy po zgłoszeniu awarii wynosi maksimum 2 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. | Tak, podać czas reakcji serwisu |  |  |
|  | Termin skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 4 dni robocze od momentu zgłoszenia. | Tak, podać termin skutecznej naprawy |  |  |
|  | Termin naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 10 dni roboczych. | Tak, podać czas naprawy |  |  |
|  | W przypadku 3 - krotnie powtarzającej się istotnej usterki danego elementu/modułu urządzenia dany element/moduł zostanie wymieniony na nowy, elementy drobne wymieniane są każdorazowo. | Tak |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego urządzenia. | Tak |  |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego | Tak |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji (podać adres). Podać poniższe dane: serwis: ................................................. adres serwisu: ...................................... tel.: ...................................................... faks: ...................................................... e-mail...................................................... | Tak |  |  |
|  | W ramach ceny: przeglądy wraz z materiałami w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | Tak |  |  |
|  | Wszelkie naprawy, serwis, kalibracje urządzenia w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |  |
|  | Wykonanie min. 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w ciągu roku (min. 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem Producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia | Tak, podać ilość |  |  |
|  | Wykonawca ustali terminy przeglądów i konserwacji z Użytkownikiem, a harmonogram dostarczy do Sekcji Aparatury Medycznej Zamawiającego wraz z protokołem odbioru urządzenia. | Tak |  |  |
|  | Po każdej interwencji Wykonawca dokona wpisu do paszportu urządzenia lub teczki dokumentacji oraz dostarczy kartę pracy z opisem wykonanych czynności, wymienionych części itp. | Tak |  |  |
|  | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. | Tak |  |  |
|  | Podać częstotliwość przeglądów w okresie pogwarancyjnym zgodnie z zaleceniami producenta. | Podać |  |  |
|  | W ramach zawartej umowy szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie: prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania. diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. | Tak |  |  |
|  | Wszystkie przeprowadzone szkolenia pracowników Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim zaświadczeniem/protokołem przekazanym wraz z protokołem odbioru. | Tak |  |  |