OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:

Zamrażarka niskotemperaturowa - 1 szt.

Dane zaoferowanego urządzenia:

Producent: ……………………………………………………………………

Model/typ/nr fabryczny: ………………………,,……………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 r.

| Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNKU | PARAMETR/ WARUNEK WYMAGANY | PARAMETRY/ WARUNKI OFEROWANE – TAK/NIE - wskazać w materiach firmowych załączonych do oferty potwierdzenie wymaganego parametru (katalog/instrukcja/strona) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE |  |  |
|  | Urządzenie kompletne do uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: max szerokość 1030 mm x głębokość 890 mm x wysokość 1995 mm. Wymiary wewnętrzne: max szerokość 870 mm x głębokość 600 mm x wysokość 1400 mm. | Tak/podać |  |
|  | Wykonanie zamrażarki – pionowe (szafowe). | Tak |  |
|  | Komora pozbawiona poprzecznych belek i wsporników, pozwalająca na wypełnienie stelażami o zróżnicowanej wysokości. | Tak |  |
|  | Pojemność użytkowa min. 729 litrów. | Tak/podać |  |
|  | Półki ze stali nierdzewnej min. 3 szt. Ładowność na półkę min. 50.kg. Możliwość pomieszczenia co najmniej 570 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133.x.133.x.50 mm przy zastosowaniu dedykowanych, metalowych stelaży. | Tak/podać |  |
|  | Izolacja termiczna próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego. | Tak |  |
|  | Pokrycie obudowy, wnętrza oraz drzwi: stal pokryta farbą. Wnętrze zamrażarki ze stali lakierowanej na biało. | Tak |  |
|  | System zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych, wykorzystujący dwa porty wyrównania ciśnienia. | Tak |  |
|  | Pięciokomorowa uszczelka drzwi zewnętrznych z możliwością wymienienia bez użycia narzędzi. | Tak |  |
|  | Dwie sztuki drzwi wewnętrznych wyposażonych w uszczelki i z możliwością demontażu bez użycia narzędzi. | Tak |  |
|  | Drzwi zewnętrzne z zamknięciem mechanicznym, bez użycia magnesów. | Tak |  |
|  | Uchwyt drzwi zewnętrznych z zamkiem na klucz. | Tak |  |
|  | Urządzenie o konstrukcji bezfiltrowej, przeznaczone przez producenta do pracy bez filtra powietrza. | Tak |  |
|  | Parowniki płytowo-rurkowe. | Tak |  |
|  | Skraplacze bezżebrowe. | Tak |  |
|  | Zakres nastawy temperatury min. - 50˚C do - 90˚C. | Tak/podać |  |
|  | Wydajność chłodzenia minimum - 86˚C w centralnym punkcie komory. (temp. otoczenia ok. 30°C, bez ładunku) | Tak/podać |  |
|  | Dwukompresorowy, podwójny układ chłodzenia. Każdy z kompresorów o mocy min. 1100W. W razie awarii jednego z kompresorów zamrażarka powinna utrzymać temperaturę co najmniej -70°C bez użycia systemu CO2/LN2 backup. | Tak/podać |  |
|  | Czynnik chłodniczy typu HFC. | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz. | Tak |  |
|  | Pobór mocy max 1570 W. | Tak/podać |  |
|  | Uruchamiany na żądanie tryb pracy ekonomicznej obniżający zużycie energii. | Tak |  |
|  | Maksymalne ciśnienie pracy do 3280 kPa. | Tak/podać |  |
|  | Pomiar temperatury realizowany za pomocą czujnika Pt 1000 Ω. | Tak |  |
|  | Mikrokomputerowy sterownik temperatury. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed zmianą nastaw przy pomocy hasła. Możliwość ustawienia hasła głównego i zapasowego. | Tak |  |
|  | Automatyczna diagnostyka usterek oraz komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia. | Tak |  |
|  | Sterownik z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany w panel kontrolny port USB do przesyłania danych na pamięć typu pendrive. | Tak |  |
|  | Umieszczony w centralnej części drzwi dotykowy, kolorowy panel LCD wykonany w technologii oporowej umożliwiający odczyt i regulacje parametrów pracy oraz kontrole stanu urządzenia. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w systemy alarmowe i zabezpieczenia m.in.: - alarm o zbyt wysokiej temperaturze, - alarm o zbyt niskiej temperaturze, - alarm zaniku napięcia, - alarm otwarcia drzwi, - sygnalizacji styków NO/NC. | Tak/podać |  |
|  | Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (regulacja czasu uśpienia od 1 do 60 minut) | Tak/podać |  |
|  | Trzy fabrycznie wykonane porty kablowe o średnicy minimum 15 mm. | Tak/podać |  |
|  | Styki przekaźnikowe NO/NC, obciążalność min. DC 30 V / 2 A. | Tak/podać |  |
|  | Akumulator DC 6 V o pojemności min. 7200 mAh z funkcją automatycznego ładowania. | Tak/podać |  |
|  | Poziom hałasu nieprzekraczający 52 dB. | Tak/podać |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia 350 kg. | Tak/podać |  |
|  | Urządzenie posiada status wyrobu medycznego. Dokumenty potwierdzające ten fakt należy dołączyć do oferty. | Tak |  |
| II. | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do: - dostawy i wniesienia sprzętu; - instalacji sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; - uruchomienia sprzętu; - przeprowadzenia szkolenia w zakresie jego obsługi | Tak |  |
|  | Wymagany okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru, a w przypadku braku wymogu instalacji zgodnie z pkt II.1. powyżej – od daty dostawy potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru | Tak – podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Gwarancja na części zamienne – minimum 12 miesięcy lub dłuższa zgodna z okresem gwarancji | Tak |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych – minimum 10 lat od podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny w cenie oferty | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (na nośniku USB), przekazana wraz z dostawą urządzenia | Tak |  |
|  | Oferowany asortyment posiada oznakowanie CE | Tak |  |
|  | Dla dostarczanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest założyć paszporty techniczne i dostarczyć pełną dokumentację urządzeń | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu - przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa z uwzględnieniem zdalnej diagnozy po zgłoszeniu awarii wynosi maksimum 2 dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną | Tak |  |
|  | Termin skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 5 dni roboczych (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zgłoszenia | Tak |  |
|  | Termin naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy - maksimum 14 dni roboczych (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zgłoszenia | Tak |  |
|  | W przypadku 3 - krotnie powtarzającej się istotnej usterki danego elementu/modułu urządzenia dany element/moduł zostanie wymieniony na nowy, elementy drobne wymieniane są każdorazowo | Tak |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego urządzenia | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji Podać poniższe dane: nazwa serwisu: ...................................................... adres serwisu: ........................................................ tel.: ........................................................................ e-mail: ................................................................... | Tak |  |
|  | W ramach ceny oferty: przeglądy wraz z materiałami w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | Tak |  |
|  | Wszelkie naprawy, serwis, kalibracje urządzenia w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
|  | Wykonanie minimum 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w ciągu roku (min. 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia | Tak, podać ilość |  |
|  | Wykonawca ustali terminy przeglądów i konserwacji z Użytkownikiem z 2-tygodniowym wyprzedzeniem | Tak |  |
|  | Po każdej interwencji (np. przegląd techniczny, naprawa) Wykonawca dokona wpisu do paszportu technicznego urządzenia (teczki dokumentacji) oraz dostarczy kartę pracy/raport/serwisowy/ protokół z opisem wykonanych czynności, wymienionych części itp. | Tak |  |
|  | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji odpowiada Wykonawca - Wykonawca poda terminy przeglądów i konserwacji, a harmonogram dostarczy do Sekcji Aparatury Medycznej Zamawiającego wraz z protokołem odbioru urządzenia lub w innym uzgodnionym terminie | Tak |  |
|  | Częstotliwość przeglądów w okresie pogwarancyjnym zgodnie z zaleceniami producenta | Tak - podać częstotliwość |  |
| III. | SZKOLENIE |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie: prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania, diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania | Tak |  |
|  | Wszystkie przeprowadzone szkolenia pracowników Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim imiennym certyfikatem/zaświadczeniem/ protokołem przekazanym wraz z protokołem odbioru. | Tak |  |

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanego parametru/warunku) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie gotowy 
do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

- Wypełniony dokument należy załączyć do oferty.