Załącznik nr 3 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:

Automatyczna drukarka do szkiełek – 2 szt.

Producent / Firma sprzęt: …………………………………...………..…

Model, typ, nr fabryczny: ……………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: min. 2024 r.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE I WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. | Tak |  |
|  | Automatyczna drukarka do szkiełek mikroskopowych z systemem podawania szkiełek | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w: - 3 sztuki wymiennych zasobników, w tym: - 2 sztuki wymiennego zasobnika na 72 szkiełek każdy na 72 szkiełka - 1 sztuka wymiennego zasobnika na 100 szkiełek. - 1 sztukę pojemnika odbierającego szkiełka o pojemności min.10 szkiełek | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z systemem LIS | Tak |  |
|  | Wykonawca dokona integracji urządzenia z istniejącym systemem informatycznym LISPAT w Zakładzie Patomorfologii. Zadruk następuje bezpośrednio z polecenia z systemu LIS. | Tak |  |
|  | Tryb druku automatycznego z zasobnika | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dotykowy wyświetlacz LCD, min. 6 cali | Tak, podać |  |
|  | Kompaktowe urządzenie do zadruku szkiełek metodą termotransferową | Tak |  |
|  | Wykonywanie wydruków metodą termotransferową – kolor nadruku czarny | Tak |  |
|  | Typ i pojemność nośnika: taśma termotransferowa, 1 rolka wystarczająca na wykonanie min. 11 500 wydruków | Tak, podać |  |
|  | Nadruk odporny na odczynniki chemiczne wykorzystywane w procedurach histopatologicznych (ksylen, aceton, alkohol) | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczania do 170 znaków w kodzie 2D DATAMATRIX o wymiarach 25 x 20 mm | Tak, podać |  |
|  | Prędkość drukowania: 3-5 sekund na szkiełko | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość zadruku: 300 DPI | Tak |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia dostępu hasłem, utworzenia indywidualnych kont użytkowników, tworzenia wzorów zadruku. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w: - 2 porty USB typu A, - 1 port USB typu B, - 1 złącze Ethernet | Tak, podać |  |
|  | Zasobnik na szkiełka umieszczany w widocznym miejscu umożliwiającym wzrokową kontrole stanu załadowania szkiełek | Tak |  |
|  | Zasobniki na szkiełka z możliwością ich szybkiej zmiany w zależności od wymaganego koloru szkiełek w zasobniku. | Tak |  |
|  | W zestawie z urządzeniem – taśma termotransferowa – 1 szt. | Tak |  |
|  | Podać wymagania dotyczące zasilania | Podać |  |
|  | Waga urządzenia max.: 5 kg. | Tak, podać |  |
|  | Wymiary urządzenia: 135 x 225 x 290 +/- 20 mm (szerokość x głębokość x wysokość) | Tak, podać |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWIS |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja na części zamienne – minimum 12 m-cy lub zgodna z okresem gwarancyjnym | Tak |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych minimum 5 lat od daty instalacji | Tak |  |
|  | Transport, wnoszenie, instalacja oraz szkolenie w cenie oferty | Tak |  |
|  | Przekazana wraz z dostawą urządzenia instrukcja obsługi w języku polskim w formie: - drukowanej – 1 szt. - elektronicznej (na nośniku USB) – 1 szt. | Tak |  |
|  | Dla dostarczanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest założyć paszporty sprzętu i dostarczyć pełną dokumentację urządzenia | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego | Tak |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego urządzenia | Tak |  |
|  | W przypadku 3 - krotnie powtarzającej się istotnej usterki danego elementu/modułu urządzenia dany element/ moduł zostanie wymieniony na nowy, elementy drobne wymieniane są każdorazowo | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji (podać adres). Podać poniższe dane: serwis: ...................................................... adres serwisu: ........................................... tel.: .......................................................... e-mail........................................................ | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa z uwzględnieniem zdalnej diagnozy po zgłoszeniu awarii wynosi maksimum 2 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną | Tak |  |
|  | W ramach ceny: przeglądy wraz z materiałami w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) |  |  |
|  | W ramach gwarancji: Wykonanie minimum 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w ciągu roku (minimum 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem Producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Koszty wszelkich napraw, serwisu sprzętu, przeglądów, ewentualnego transportu sprzętu do i z serwisu (lub z i do Wykonawcy) w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
|  | Wykonawca poda terminy przeglądów i konserwacji, a harmonogram dostarczy do Sekcji Aparatury Medycznej Zamawiającego wraz z protokołem odbioru urządzenia | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji za terminową realizację przeglądów i konserwacji odpowiada Wykonawca | Tak |  |
|  | Podać częstotliwość przeglądów w okresie pogwarancyjnym zgodnie z zaleceniami producenta | Tak, podać |  |
|  | W ramach zawartej umowy szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego: - personelu w zakresie: prawidłowej obsługi urządzenia w miejscu, jego użytkowania – min. 5 osób - personelu technicznego w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej w miejscu jego użytkowania – min. 2 osoby | Tak |  |
|  | Wszystkie przeprowadzone szkolenia pracowników Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim zaświadczeniem/ protokołem przekazanym wraz z protokołem odbioru. | Tak |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).