Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Część nr 1

SZAFA CHŁODNICZA NA LEKI– WYMAGANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH 7 SZTUK

| Lp. | Opis pozycji | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres nastawny wewnętrznego sterownika agregatu chłodzącego | od +15°C do +25° stopni Celsjusza. |  |
| 2. | Wymagane utrzymanie temperatury wewnątrz urządzenia, potwierdzone stosownym dokumentem | od +18°C do +23° stopni Celsjusza przy temperaturze otoczenia +30°C i wilgotności względnej 55% |  |
| 3. | Zakres temperatur otoczenia wymagane dla pracy urządzenia | od +16°C do +38° stopni Celsjusza |  |
| 4. | Wbudowane zabezpieczenie termiczne sprężarki, które przy zadanej temperaturze wyłącza agregat i przerywa pracę szafy chłodniczej. | od +38°C do +39° stopni Celsjusza |  |
| 5. | Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem na zewnątrz obudowy | zakres nastawy: od +15°C do +25° stopni Celsjusza |  |
| 6. | Dno komory chłodniczej - przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej polerowane "lustro” a ściany boczne oraz ściana górna komory wykonane z aluminium. | TAK |  |
| 7. | Wszystkie drzwi frontowe przeszklone, zespolone, obustronnie hartowane, niskoemisyjne z elastyczną uszczelką i systemem szczelnego zamknięcia. | TAK |  |
| 8. | We wszystkich drzwiach chłodziarek zamontowany mechaniczny zamek pozwalający na zablokowanie skrzydeł drzwi. | TAK |  |
| 9. | Drzwi wskazanych szaf podwójnych otwierane, a dla szaf pojedynczych otwieranie ze wskazaniem kierunku przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 10. | Drzwi wskazanych szaf podwójnych przesuwne na szynach. | TAK |  |
| 11. | Dla szaf podwójnych 140-160 cm wymagany centralny wspornik do szerokości drzwi rozdzielający komorę główną z systemem mocowania i podparcia półek. | TAK |  |
| 12. | Możliwość montażu w każdej z komór chłodziarki nie mniej niż 10 szt. półek regulowanych, gęstych siatkowych z oczkami co 8-11 mm, wraz ze wspornikami i regulacją wysokości co min. 5 cm | TAK |  |
| 13. | Korpus oraz maskownice nóg malowane na standardowy biały kolor. | TAK |  |
| 14. | Każda komora chłodziarki z wbudowanym minimum 2 punktowym źródłem światła LED | TAK |  |
| 15. | Jeżeli wykonawca w konstrukcji stosuje maskownicę górnego agregatu wymagane niezależne podświetlenie plafonu maskującego. | TAK |  |
| 16. | Agregat chłodniczy umieszczony na zewnątrz szafy, nad komorą chłodniczą o konstrukcji gwarantujący łatwy dostęp serwisowy oraz odprowadzanie ciepła | TAK |  |
| 17. | System wewnętrznego obiegu powietrza z zamontowanym filtrem przeciwpyłowy z chłodzeniem dynamicznym - załączanym przez termostat wentylatorem. | TAK |  |
| 18. | System automatycznego odparowania skroplin | TAK |  |
| 19. | Alarm sygnalizujący niezamknięte drzwi. | TAK |  |
| 20. | Alarm sygnalizujący zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturę | TAK |  |
| 21. | System automatycznego odszraniania. | TAK |  |
| 22. | Ekologiczny czynnik chłodniczy (HC) R-290 | TAK |  |
| 23. | Napięcie znamionowe pracy 230 V / 50 Hz | TAK |  |
| 24. | W ramach gwarancji wzorcowanie termometrów na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 25. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |

.................................................

podpis osoby umocowanej                                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy

Specyfikacja ilościowa i wymiary urządzenia.

1 szt. – szafa szerokość 73 cm – drzwi otwierane

|  | Szafa jednokomorowa – 1 sztuka | Parametry wymagane | Potwierdzenie parametrów przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość zewnętrzna szafy | 73 cm +/- 1 cm |  |
| 2. | Głębokość zewnętrzna szafy | 75 cm +/- 1 cm |  |
| 3. | Wysokość zewnętrzna szafy | 200 cm +/- 2 cm |  |
| 4. | Jedno skrzydło otwieranych przeszkolonych drzwi z zamkiem | Zawias kierunkowy |  |
| 5. | Szerokość wnętrza szafy | 60,0 cm +/- 1 cm |  |
| 6. | Głębokość wnętrza szafy | 63 cm +/- 2 cm |  |
| 7. | Wysokość wnętrza szafy | 155 cm +/- 5 cm |  |
| 8. | Ilość półek z gęstej siatki | 8 sztuk |  |
| 9. | Pojemność użytkowa szafy – nie mniej niż : | 570 litrów |  |

2 szt. – szafa szerokość 140 cm – drzwi rozsuwane

|  | Szafa dwukomorowa – 1 sztuka | Parametry wymagane | Potwierdzenie parametrów przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość zewnętrzna szafy | 140 cm +/- 1 cm |  |
| 2. | Głębokość zewnętrzna szafy | 80 cm +/- 1 cm |  |
| 3. | Wysokość zewnętrzna szafy | 200 cm +/- 2 cm |  |
| 4. | Dwa skrzydła rozsuwanych przeszklonych drzwi z zamkiem | System przesuwny |  |
| 5. | Szerokość wnętrza szafy | 2 x 60,0 cm +/- 1 cm |  |
| 6. | Głębokość wnętrza szafy | 63 cm +/- 2 cm |  |
| 7. | Wysokość wnętrza szafy | 155 cm +/- 5 cm |  |
| 8. | Ilość półek z gęstej siatki | 16 sztuk |  |
| 9. | Pojemność użytkowa szafy – nie mniej niż : | 1150 litrów |  |

1 szt. – szafa szerokość 140 cm – drzwi otwierane

|  | Szafa dwukomorowa – 2 sztuki | Parametry wymagane | Potwierdzenie parametrów przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość zewnętrzna szafy | 140 cm +/- 1 cm |  |
| 2. | Głębokość zewnętrzna szafy | 80 cm +/- 1 cm |  |
| 3. | Wysokość zewnętrzna szafy | 200 cm +/- 2 cm |  |
| 4. | Dwa skrzydła otwieranych przeszklonych drzwi z zamkiem | Zawias dwustronny |  |
| 5. | Szerokość wnętrza szafy | 2 x 60,0 cm +/- 1 cm |  |
| 6. | Głębokość wnętrza szafy | 63 cm +/- 2 cm |  |
| 7. | Wysokość wnętrza szafy | 155 cm +/- 5 cm |  |
| 8. | Ilość półek z gęstej siatki | 16 sztuk |  |
| 9. | Pojemność użytkowa szafy – nie mniej niż : | 1150 litrów |  |

3 szt. – szafa szerokość 160 cm – drzwi otwierane

|  | Szafa dwukomorowa – 3 sztuki | Parametry wymagane | Potwierdzenie parametrów przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość zewnętrzna szafy | 160 cm +/- 1 cm |  |
| 2. | Głębokość zewnętrzna szafy | 80 cm +/- 1 cm |  |
| 3. | Wysokość zewnętrzna szafy | 200 cm +/- 2 cm |  |
| 4. | Dwa skrzydła otwieranych przeszklonych drzwi z zamkiem | Zawias dwustronny |  |
| 5. | Szerokość wnętrza szafy | 2 x 70,0 cm +/- 1 cm |  |
| 6. | Głębokość wnętrza szafy | 63 cm +/- 2 cm |  |
| 7. | Wysokość wnętrza szafy | 155 cm +/- 5 cm |  |
| 8. | Ilość półek z gęstej siatki | 16 sztuk |  |
| 9. | Pojemność użytkowa szafy – nie mniej niż : | 1300 litrów |  |

.................................................

podpis osoby umocowanej                                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy

Część nr 2

CHŁODZIARKA NA LEKI typ I, z zewnętrznymi 
drzwiami przeszklonymi i wymuszonym obiegiem powietrza szt. 1

| Lp. | Opis pozycji | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres nastawny wewnętrznego sterownika agregatu chłodzącego od +0°C do +10° stopni Celsjusza | TAK |  |
|  | Wymagane utrzymanie temperatury minimum od +0°C do +10° stopni Celsjusza wewnątrz urządzenia, potwierdzone stosownym dokumentem. | TAK |  |
|  | W zestawie jednokanałowy bezprzewodowy rejestrator temperatury z zakresem pomiarowym od – 30°C do +70° stopni Celsjusza, o rozdzielczości 0,1°C i dokładności +/- 0,5° stopni Celsjusza, wyposażony w wyświetlacz LCD pokazującym: wartość minimalną, aktualną i wartość maksymalną, przekroczenie wartości granicznej, alarm wizualny i dźwiękowy z możliwością regulacji natężenia, uruchamiający się po przekroczeniu zaprogramowanych wartości granicznych, pamięć wewnętrzna minimum 15000 odczytów, interwał ustawień pomiaru: od 1 min do 24 godz., żywotność baterii nie mniejsza niż 1,5 roku, uchwyt ścienny w standardzie, świadectwo wzorcowania rejestratora, w zestawie interfejs USB do programowania i odczytywania danych z rejestratora, gwarancja min. 24 miesiące; możliwością przeniesienia danych na komputer za pomocą min. złącza USB w standardzie lub sieci LAN | TAK |  |
|  | Wymagane wzorcowanie rejestratora temperatury z wewnętrznym czujnikiem temperatury. Wzorcowanie potwierdzane jest wydaniem "Świadectwa wzorcowania". | TAK |  |
|  | Elektroniczny regulator temperatury co 0,1 stopnia Celsjusza z cyfrowym wyświetlaczem na zewnątrz obudowy. | TAK |  |
|  | Dodatkowy otwór do wyprowadzenia zewnętrznego czujnika | TAK |  |
|  | Wnętrze komory chłodniczej wykonane z aluminium. | TAK |  |
|  | Drzwi frontowe przeszklone, zespolone, obustronnie hartowane, niskoemisyjne z elastyczną uszczelką i systemem szczelnego zamknięcia. Zamykane na klucz, min. 2 klucze w komplecie | TAK |  |
|  | W przeszkolonych otwieranych drzwiach mechaniczny zamek pozwalający na zablokowanie skrzydeł drzwi. | TAK |  |
|  | W oferowanym zestawie musi być min. 7 półek drucianych wykonanych ze stali nierdzewnej z kompletem prowadnic. Gwarantowana wytrzymałość każdej półki 10 kg. | TAK, podać |  |
|  | Obudowa chłodziarki, korpus oraz maskownice nóg malowane na standardowy szary kolor. Panel pokrywy chłodziarki w kolorze ciemnym. | TAK |  |
|  | Pojemność komory chłodniczej nie mniej niż 400 litrów | TAK, podać |  |
|  | Minimalne wymiary wewnętrznej komory chłodzącej (szer. x wys. x gł.) 500 mm x 1650 mm x 400 mm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne szafy (szer. x wys. x gł.) 630 mm x 1880 mm x 650 mm | TAK, podać |  |
|  | Komora chłodziarki z wbudowanym źródłem światła LED | TAK |  |
|  | Agregat chłodniczy umieszczony poza komorą chłodniczą | TAK |  |
|  | System wymuszonego obiegu powietrza z wbudowanym filtrem. | TAK |  |
|  | System automatycznego odparowania skroplin | TAK |  |
|  | System automatycznego odszraniania. | TAK |  |
|  | Ekologiczny czynnik chłodniczy | TAK |  |
|  | Napięcie znamionowe pracy 230 V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | W ramach gwarancji, czyszczenie wymienników ciepła co najmniej raz do roku | TAK |  |
|  | Rejestratory temperatury z ważnym świadectwem wzorcowania ważnym min. 12 m-cy w chwili dostawy | TAK |  |
|  | W ramach gwarancji wzorcowanie termometrów na koszt Wykonawcy | TAK |  |

CHŁODZIARKA NA LEKI, typ II , z zewnętrznymi 
drzwiami przeszklonymi i wymuszonym obiegiem powietrza szt. 1

| Lp. | Opis pozycji | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres nastawny wewnętrznego sterownika agregatu chłodzącego od +0°C do +10° stopni Celsjusza | TAK |  |
|  | Wymagane utrzymanie temperatury minimum od +0°C do +10° stopni Celsjusza wewnątrz urządzenia, potwierdzone stosownym dokumentem. | TAK |  |
|  | Konsola do pomiaru i rejestracji temperatury z modułem GSM, wskazany model jednokanałowy, z czujnikiem temperatury typu PT100 S i uchwytem. Konsola rejestracji danych umożliwiająca pomiar temperatury w komorze termostatycznej, zestaw z jednym czujnikiem typu Pt 100 na przewodzie długości 2,5 m i uchwytem do mocowania na ścianie); alarm wizualny i dźwiękowy z możliwością regulacji natężenia, uruchamiający się po przekroczeniu zaprogramowanych wartości granicznych; pamięć danych pomiarowych (około 1 mln); możliwością przeniesienia danych na komputer za pomocą min. złącza USB w standardzie lub sieci LAN Moduł GSM umożliwiający wysyłanie sms-ów na 5 numerów komórkowych | TAK |  |
|  | Wymagane wzorcowanie rejestratora temperatury z wewnętrznym czujnikiem temperatury. Wzorcowanie potwierdzane jest wydaniem "Świadectwa wzorcowania". |  |  |
|  | Elektroniczny regulator temperatury co 0,1 stopnia Celsjusza z cyfrowym wyświetlaczem na zewnątrz obudowy. | TAK |  |
|  | Dodatkowy otwór do wyprowadzenia zewnętrznego czujnika | TAK |  |
|  | Wnętrze komory chłodniczej wykonane z aluminium. | TAK |  |
|  | Drzwi frontowe przeszklone, zespolone, obustronnie hartowane, niskoemisyjne z elastyczną uszczelką i systemem szczelnego zamknięcia. Zamykane na klucz, min. 2 klucze w komplecie | TAK |  |
|  | W przeszkolonych otwieranych drzwiach mechaniczny zamek pozwalający na zablokowanie skrzydeł drzwi. | TAK |  |
|  | W oferowanym zestawie musi być min. 7 półek drucianych wykonanych ze stali nierdzewnej z kompletem prowadnic. Gwarantowana wytrzymałość każdej półki 10 kg. | TAK, podać |  |
|  | Obudowa chłodziarki, korpus oraz maskownice nóg malowane na standardowy szary kolor. Panel pokrywy chłodziarki w kolorze ciemnym. | TAK |  |
|  | Pojemność komory chłodniczej nie mniej niż 400 litrów. | TAK, podać |  |
|  | Minimalne wymiary wewnętrznej komory chłodzącej (szer. x wys. x gł.) 500 mm x 1650 mm x 400 mm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne szafy (szer. x wys. x gł.) 630 mm x 1880 mm x 650 mm | TAK, podać |  |
|  | Komora chłodziarki z wbudowanym źródłem światła LED | TAK |  |
|  | Agregat chłodniczy umieszczony poza komorą chłodniczą | TAK |  |
|  | System wymuszonego obiegu powietrza z wbudowanym filtrem. | TAK |  |
|  | System automatycznego odparowania skroplin | TAK |  |
|  | System automatycznego odszraniania. | TAK |  |
|  | Ekologiczny czynnik chłodniczy | TAK |  |
|  | Napięcie znamionowe pracy 230 V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | W ramach gwarancji, czyszczenie wymienników ciepła co najmniej raz do roku | TAK |  |
|  | Rejestratory temperatury z ważnym świadectwem wzorcowania ważnym min. 12 m-cy w chwili dostawy | TAK |  |
|  | W ramach gwarancji wzorcowanie termometrów na koszt Wykonawcy | TAK |  |

................................................

podpis osoby umocowanej                                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy