Załącznik nr 3 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:

Laktatory elektryczne przeznaczone do użytku szpitalnego – 8 szt.

Producent / Firma sprzęt: …………………………………...………..…

Model, typ, nr fabryczny: ……………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji : 2023 r.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego. | TAK |  |
|  | Laktator elektryczny przeznaczony dla kobiet w trakcie laktacji i służący do odciągania i pobierania pokarmu z piersi. | Tak |  |
|  | Laktator sterowany kartą z oprogramowaniem, posiadający dwa programy odciągania pokarmu typu: - Inicjowanie laktacji – przeznaczony od stymulacji laktacji - Utrzymanie laktacji - do podtrzymania laktacji na odpowiednim poziomie | Tak |  |
|  | Pojedynczy zestaw składający się z: - odciągacza pokarmu sterowanego kartą z oprogramowaniem - uchwytu na butelkę - osłony karty i przewodu - wózka jezdnego - przewodu zasilającego - zestawy do wielokrotnego odciągania pokarmu o dwóch różnych o średnicach końcówek: - 21 mm – 18 szt. - 24 mm – 18 szt. | TAK |  |
|  | Membrany tłoków zabezpieczone pokrywą dla zapewnienia pełnej higieny i bezpieczeństwa odciągania. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD z komunikatami trybu pracy w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w pokrętło do regulacji podciśnienia, umożliwiające płyną regulację siły ssania. | Tak |  |
|  | Zakresy podciśnienia w zakresie minimum: - od -50 do -250 mmHg - od -7 do -33 kPa - od 35 do 120 zassań/min | Tak |  |
|  | Wózek jezdny z blokadą kół z uchwytem na butelki oraz miejscem na przewód zasilający. | Tak |  |
|  | Możliwość odciągania pojedynczego lub podwójnego pokarmu tj. z jednej lub z obu piersi naraz. | Tak |  |
|  | Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej 24h/dobę | Tak |  |
|  | Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia | Tak |  |
|  | Obudowa zapewniająca utrzymanie urządzenia w czystości. | Tak |  |
|  | Laktator z uchwytem do łatwego przenoszenia urządzenia. | Tak |  |
|  | Konstrukcja urządzenia zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu. | Tak |  |
|  | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji laktatora | Tak |  |
|  | Zasilanie 230-240V, 50/60Hz | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | Tak |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).