Załącznik Nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH (OPZ)

Przedmiot przetargu:

KOMORY LAMINARNE – 4 szt.

Producent / Firma sprzęt: …………………………………...…………..…

Model, typ, nr fabryczny: ……………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2023 r.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. | TAK |  |
| KOMORA LAMINARNA TYP I – 2 SZT. |  |  |  |
| 2 | Komora laminarna przeznaczona do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych przy badaniach mikrobiologicznych, biotechnologicznych i biochemicznych | TAK |  |
| 3 | Laminarny, pionowy przepływ powietrza | TAK |  |
| 4 | Menu w języku polskim |  |  |
| 5 | Filtr wstępny: poliamidowy klasy min. EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779 | TAK |  |
| 6 | Filtr główny: absolutny HEPA wg normy PN- EN 1822, skuteczność filtracji min. 99,995% dla cząstek 0,3 µm (H14) | TAK |  |
| 7 | Panel sterujący z wyświetlaczem dotykową | TAK |  |
| 8 | Obudowa zewnętrzna: stal typu 1203, grubość 1,5 mm, pokryta polistyrenem | TAK |  |
| 9 | Okna boczne szkło bezpieczne, grubość min. 5 mm Przesłona przednia zamykająca przestrzeń roboczą (dzielona, uchylna) odporna na promieniowanie UV, | TAK |  |
| 10 | Poziom głośności < 55 dB | TAK,PODAĆ |  |
| 11 | Dedykowana podstawa pod komorę na blokowanych kółkach C kształtna | TAK |  |
| 12 | Wyposażenie komory: - lampa doświetlająca przestrzeń roboczą LED, - lampa bakteriobójcza UV z programatorem w przestrzeni roboczej, - dwie lampy UV przepływowe w komorze sprężania, - gniazdo elektryczne na obudowie komory, - cyfrowy licznik czasu pracy komory oraz lampy UV, - blat roboczy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej | TAK |  |
| 13 | Podać moc urządzenia | TAK, PODAĆ | ……… W |
| 14 | Podać zasilanie urządzenia | TAK, PODAĆ | ……V, …… Hz. |
| 15 | Podać wagę urządzenia | TAK, PODAĆ | Waga: …………… kg. |
| 16 | Wymiary (szer. x gł. x wys.) max. 1020 x 500 x 800 mm +/- 5% | TAK, PODAĆ | Wys.: ………….. Szer. : ………….. Głęb.: ………….. |
| KOMORA LAMINARNA TYP II - 2 SZT. |  |  |  |
| 17 | Komora laminarna przeznaczona do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych przy badaniach mikrobiologicznych, biotechnologicznych i biochemicznych | TAK |  |
| 18 | Laminarny, pionowy przepływ powietrza | TAK |  |
| 19 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 20 | Filtr wstępny: poliamidowy klasy min. EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779 | TAK |  |
| 21 | Filtr główny: absolutny HEPA wg normy PN- EN 1822, skuteczność filtracji min. 99,995% dla cząstek 0,3 µm (H14) | TAK |  |
| 22 | Panel sterujący z wyświetlaczem dotykową | TAK |  |
| 23 | Obudowa zewnętrzna: stal typu 1203, grubość 1,5 mm, pokryta polistyrenem | TAK |  |
| 24 | Okna boczne szkło bezpieczne, grubość min. 5 mm Przesłona przednia zamykająca przestrzeń roboczą (dzielona, uchylna) odporna na promieniowanie UV, | TAK |  |
| 25 | Poziom głośności < 55 dB | TAK, PODAĆ |  |
| 26 | Dedykowana podstawa pod komorę na blokowanych kółkach C kształtna | TAK |  |
| 27 | Wyposażenie komory: - lampa doświetlająca przestrzeń roboczą LED, - lampa bakteriobójcza UV z programatorem w przestrzeni roboczej, - dwie lampy UV przepływowe w komorze sprężania, - gniazdo elektryczne na obudowie komory, cyfrowy licznik czasu pracy komory oraz lampy UV, - blat roboczy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej | TAK |  |
| 28 | Podać moc urządzenia | TAK, PODAĆ |  |
| 29 | Podać zasilanie urządzenia | TAK, PODAĆ |  |
| 30 | Podać wagę urządzenia | TAK, PODAĆ |  |
| 31 | Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) max. : 720 x 500 x 800 [mm] (szer. x gł. x wys.) +/- 5% | TAK, PODAĆ |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |
| 32 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | TAK, PODAĆ |  |
| 33 | Gwarancja na części zamienne – min. 12 m-cy lub zgodna z okresem gwarancyjnym | TAK |  |
| 34 | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych min. 7 lat od daty instalacji. | TAK |  |
| 35 | Transport, wnoszenie, instalacja, kalibracja i szkolenie w cenie oferty | TAK |  |
| 36 | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. | TAK |  |
| 37 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (na nośniku USB), przekazana wraz z dostawą urządzenia – w dwóch egzemplarzach | TAK |  |
| 38 | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności). | TAK |  |
| 39 | Dla dostarczanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest założyć paszporty sprzętu i dostarczyć pełną dokumentację urządzeń. | TAK |  |
| 40 | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa z uwzględnieniem zdalnej diagnozy po zgłoszeniu awarii wynosi maksimum 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. | TAK |  |
| 41 | Termin skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 5 dni robocze od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
| 42 | Termin naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 10 dni roboczych. | TAK |  |
| 43 | W przypadku 3 - krotnie powtarzającej się istotnej usterki danego elementu/modułu urządzenia dany element/ moduł zostanie wymieniony na nowy, elementy drobne wymieniane są każdorazowo. | TAK |  |
| 44 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego urządzenia. | TAK |  |
| 45 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego | TAK |  |
| 46 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji (podać adres). Podać poniższe dane: - serwis:...................................................... - adres serwisu:........................................... - tel.: .......................................................... faks: ......................................................... - e-mail........................................................ | TAK, PODAĆ |  |
| 47 | W ramach ceny: przeglądy wraz z materiałami w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | TAK |  |
| 48 | Wszelkie naprawy, serwis, kalibracje urządzenia w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 49 | Wykonanie min. 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w ciągu roku (min. 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem Producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia | TAK, PODAĆ ILOŚĆ |  |
| 50 | Wykonawca ustali terminy przeglądów i konserwacji z Użytkownikiem, a harmonogram dostarczy do Sekcji Aparatury Medycznej Zamawiającego wraz z protokołem odbioru urządzenia. | TAK |  |
| 51 | Po każdej interwencji Wykonawca dokona wpisu do paszportu urządzenia lub teczki dokumentacji oraz dostarczy kartę pracy z opisem wykonanych czynności, wymienionych części itp. | TAK |  |
| 52 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. | TAK |  |
| 53 | Częstotliwość przeglądów w okresie pogwarancyjnym zgodnie z zaleceniami producenta. | PODAĆ |  |
| 54 | W ramach zawartej umowy szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie: - prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania. - diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. | TAK |  |
| 55 | Wszystkie przeprowadzone szkolenia pracowników Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim zaświadczeniem/protokołem przekazanym wraz z protokołem odbioru. | TAK |  |
| 56 | Wykonawca poda warunki serwisu pogwarancyjnego | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

1.	Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

2.	Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).