##### Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

##### Część 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

- SZAFA CHŁODNICZA

Producent / Firma sprzęt: …………………………………...………..…

Model, typ, nr fabryczny: ……………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 r.

| Lp. | - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa typu chłodniczego do przechowywania leków | Tak |  |
|  | Szafą z wbudowana funkcją autoryzacji dostępu i systemem monitoringu funkcji urządzenia | Tak |  |
|  | Konstrukcja szafy: - wykonana z blachy stalowej nierdzewnej, lakierowanej wewnętrznie i zewnętrznie epoksydowo-poliestrową farbą proszkową, - dwupłaszczowa z izolacją termiczną - dno z przetłoczeniem powstrzymującym wycieki rozlanych substancji | Tak |  |
|  | Drzwi oszklone odwracalne z uszczelką zapewniającą hermetyczne zamknięcie. | Tak |  |
|  | Szafa posadowiona na zespołach kołowych z zintegrowanymi stopami regulacyjnymi, umożliwiającymi przemieszczanie oraz unieruchomienie szafy w miejscu docelowym i jej wypoziomowanie | Tak |  |
|  | Szafa wyposażona w ażurowe szuflady głębokiego składowania o nośności min. 8 kg z regulacją wysokości ich położenia. | Tak, podać |  |
|  | Szuflady wyposażone w prowadnice pełnego wysuwu i przestawne elementy podziałowe do segregacji przechowywanej zawartości. | Tak |  |
|  | Automatycznie aktywowane po otwarciu drzwi oświetlenie typu LED. | Tak |  |
|  | W górnej części szafy opcjonalnie półka do składowania towarów o większych gabarytach lub sejf otwierany przy użyciu karty RFID | Tak |  |
|  | Agregat chłodniczy zamontowany na górze szafy z wymuszonym obiegiem powietrza przez wentylator zapewniający maksymalną stabilność i jednorodność temperatury wewnątrz komory chłodnicze | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego rozmrażania | Tak |  |
|  | Sterowanie termostatem z regulacją temperatury od + 15 °C do + 25 °C z dokładnością do 0,5 °C | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowania umiejscowiony w górnej części konstrukcji, kontrolowany przez mikroprocesor, z wyświetlaczem o przekątnej min. 4" | Tak, podać |  |
|  | Sterownik dotykowy z wyświetlaczem kolorowym | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Panel sterowania z możliwością wyświetlania informacji o statusie szafy przechowywania oraz ewentualnych nieprawidłowościach i alarmach | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy z automatyczną blokadą bezpieczeństwa, w celu uniknięcia manipulacji przez osoby nieupoważnione | Tak |  |
|  | Możliwość autoryzacji dostępu do urządzenia w standardzie RFID za pomocą personalnych tagów. | Tak |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja alarmu dla min.: - wysokiej i niskiej temperatury - otwartych drzwi i drzwiczek sejfu. - przekroczenia zaprogramowanych parametrów w zależności od standardu wyposażeni | Tak |  |
|  | Możliwość całodobowego zapisu parametrów środowiskowych przechowywania leków wraz z datą i godziną w wewnętrznej pamięci. | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania wykresu temperatury w czasie rzeczywistym z ostatnich 24 godzin z możliwością wydruku | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji zdarzeń dot. otwierania drzwi komory szafy oraz drzwiczek sejfu zapisywane w wewnętrznej pamięci | Tak |  |
|  | możliwość generowania raportu parametrów środowiskowych wraz z datą i godziną w wersji cyfrowej | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesów, min.: - numer identyfikacyjny szafy, - aktualna temperatura, - wilgotność, - nadciśnienie w szafie, - aktualna data i czas, - wbudowany system oczyszczania powietrza - lampą bez ozonową UV wraz z kontrolą jej sprawność. | Tak |  |
|  | Szafa wyposażona w min.: - 30 kart zbliżeniowych RFID do ewentualnego wykorzystania - 12 szuflad głębokiego składowania wraz z kompletem przegród - sejf z autoryzowanym zamknięciem zamiast półki - szkło w drzwiach anty słoneczne - kontrolowaną wilgotność - kontrolowane nadciśnienie wewnątrz szafy - lampę UV - kontrolę natężenia oświetlenia dziennego - kontrolę szkodliwego promieniowania UV w komorze szafy - kontrolę stanu lampy UV | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | Tak, podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (na nośniku USB), przekazana wraz z dostawą urządzenia | Tak |  |
|  | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności). | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa z uwzględnieniem zdalnej diagnozy po zgłoszeniu awarii wynosi maksimum 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. | Tak |  |
|  | Termin skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 7 dni robocze od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Termin naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 21 dni roboczych. | Tak |  |