Załącznik nr 3 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:

Fizjodyspenser – 1 szt.

Producent / Firma sprzęt: …………………………………...………..…

Model, typ, nr fabryczny: ……………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: min. 2025 r.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE I WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie medyczne przeznaczone do zastosowań w implantologii i chirurgii kości | Tak |  |
| 2 | Mikrosilnik o mocy 80W i maksymalnym momencie obrotowym na silniku wynoszącym 6,2 Ncm | Tak, podać |  |
| 3 | Mikrosilnik bezszczotkowy i bezobsługowy z przewodem odłączanym od urządzenia nadający się do sterylizacji łącznie z przewodem | Tak |  |
| 4 | Urządzenie, które w bezpośredni sposób może współpracować z dołączanym (w opcji) modułem OSSTELL do oceny stabilności implantów a wyniki oceny wyświetlać na ekranie urządzenia | Tak |  |
| 5 | Urządzenie wyposażone w dotykowy ekran zabezpieczony szklaną powłoką na całej powierzchni panelu przedniego w celu uzyskania maksymalnej higieny | Tak |  |
| 6 | Urządzenie umożliwiające personalizację ustawień poprzez wprowadzenie do pamięci urządzenia wielu użytkowników i odpowiednio dla każdego z użytkowników programów chirurgicznych/ implantologicznych | Tak |  |
| 7 | Urządzenie umożliwiające modyfikację ilości wyświetlanych ikon dostępnych programów pracy dla każdego z użytkowników | Tak |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w port USB, do którego można podłączyć zewnętrzną pamięć USB w celu zapisu danych z przebiegu zabiegu z kontrolowanym momentem obrotowym w formie graficznej i liczbowej | Tak |  |
| 9 | Urządzenie umożliwiające wyświetlenie w postaci graficznej przebiegu momentu obrotowego w czasie natychmiast po zakończeniu zabiegu z kontrolowanym momentem obrotowym. | Tak |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w możliwość identyfikacji pacjenta poprzez podanie jego nazwy charakterystycznej, daty zabiegu, pozycji w jamie ustnej i indywidualnego zapisu w pamięci USB przebiegu zabiegu z kontrolowanym momentem obrotowym dla tego pacjenta. | Tak |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w zewnętrzną pompę do podawania płynu chłodzącego z łatwym montażem rurek podających chłodzenia i możliwością regulacji intensywności chłodzenia co 10% | Tak |  |
| 12 | Urządzenie wyposażone w możliwość regulacji momentu obrotowego w zakresie od 5 do 80 Ncm co 1 Ncm | Tak |  |
| 13 | Urządzenie wyposażone w specjalny program do gwintowania twardych kości, w którym automatycznie (bez ingerencji operatora) włączane są lewe obroty mikrosilnika po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego | Tak |  |
| 14 | Sygnał dźwiękowy bezpieczeństwa przy włączeniu lewych obrotów silnika słyszalny przed uruchomieniem silnika | Tak |  |
| 15 | Sterownik nożny bezprzewodowy/przewodowy umożliwiający pracę w salach, gdzie stosowane jest znieczulenie ogólne. | Tak, podać |  |
| 16 | Sterownik nożny umożliwiający zmianę programu, zmianę kierunku obrotów mikrosilnika, włączenie/wyłączenie chłodzenia z możliwością łatwego przestawiania sterownika jedną nogą podczas pracy. | Tak |  |
| KĄTNICA CHIRURGICZNA DO APARATU |  |  |  |
| 17 | Kątnica chirurgiczna rozkładana bez użycia dodatkowych narzędzi w celu dokładnego oczyszczenia wewnętrznych elementów po zabiegu | Tak |  |
| 18 | Wyposażona w diodę LED jako źródło światła umieszczoną bezpośrednio przy główce kątnicy | Tak |  |
| 19 | Powierzchnia kątnicy pokryta specjalną powłoką antyrysującą zapobiegająca utrzymywaniu się zanieczyszczeń pozabiegowych | Tak |  |
| 20 | Spray zewnętrzny i wewnętrzy podawany poprzez zewnętrzną rurkę/rurki z możliwością jej demontażu. W zestawie z kątnicą trójnik do rozdzielania sprayu | Tak |  |
| 21 | Przełożenie zwalniające 20:1 | Tak, podać |  |
| 22 | Maksymalne obroty - 40 000 obr/min | Tak, podać |  |
| 23 | Możliwość sterylizacji i termodezynfekcji | Tak |  |
| PROSTNICA CHIRURGICZNA DO APARATU |  |  |  |
| 24 | Prostnica chirurgiczna o giętym profilu rozkładana bez użycia dodatkowych narzędzi w celu dokładnego oczyszczenia jej wewnętrznych elementów po zabiegu | Tak |  |
| 25 | Wyposażona w diodę LED jako źródło światła umieszczoną bezpośrednio na końcu prostnicy | Tak |  |
| 26 | Mocowanie wierteł i frezów za pomocą dźwigni działającej w prawo lub w lewo, obsługiwanej jednym palcem z bezpiecznikiem przypadkowego otwarcia prostnicy | Tak |  |
| 27 | Powierzchnia prostnicy pokryta specjalną powłoką antyrysującą zapobiegająca utrzymywaniu się zanieczyszczeń pozabiegowych | Tak |  |
| 28 | Spray zewnętrzny podawany poprzez zewnętrzną rurkę/rurki z możliwością jej demontażu | Tak |  |
| 29 | Przełożenie 1:1 | Tak, podać |  |
| 30 | Maksymalne obroty - 40 000 obr/min | Tak, podać |  |
| 31 | Możliwość sterylizacji i termodezynfekcji | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWIS |  |  |  |
| 32 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | Tak, podać |  |
| 33 | Gwarancja na części zamienne – minimum 12 m-cy lub zgodna z okresem gwarancyjnym | Tak |  |
| 34 | Przekazana wraz z dostawą urządzenia instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej – 1 szt. | Tak |  |
| 35 | Dla dostarczanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest założyć paszporty sprzętu i dostarczyć pełną dokumentację urządzenia | Tak |  |
| 36 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego | Tak |  |
| 37 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 38 | W przypadku 3 - krotnie powtarzającej się istotnej usterki danego elementu/modułu urządzenia dany element/ moduł zostanie wymieniony na nowy, elementy drobne wymieniane są każdorazowo | Tak |  |
| 39 | Serwis gwarancyjny posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji (podać adres). Podać poniższe dane: serwis: ...................................................... adres serwisu: ........................................... tel.: .......................................................... e-mail........................................................ | Tak, podać |  |
| 40 | W ramach ceny: przeglądy wraz z materiałami w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | Tak |  |
| 41 | W ramach gwarancji: Wykonanie minimum 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w ciągu roku (minimum 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem Producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia | Tak, podać |  |
| 42 | Koszty wszelkich napraw, serwisu sprzętu, przeglądów, ewentualnego transportu sprzętu do i z serwisu (lub z i do Wykonawcy) w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak, podać ilość przeglądów |  |
| 43 | W okresie gwarancji za terminową realizację przeglądów i konserwacji odpowiada Wykonawca | Tak |  |
| 44 | Podać częstotliwość przeglądów w okresie pogwarancyjnym zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).