Załącznik nr 3 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:

Wirówka nastołowa – 1 szt.

Producent / Firma sprzęt: …………………………………...………..…

Model, typ, nr fabryczny: ……………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: min. 2024 r.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE I WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówka wolnostojąca, wentylowana. | Tak |  |
| 2 | Urządzenie zgodne z dyrektywą medyczną 98/79/ECC. | Tak |  |
| 3 | Prędkość maksymalna min. 15.000 rpm +/- 5%. | Tak, podać |  |
| 4 | Przyspieszenie maksymalne min 25.500 x g +/- 5%. | Tak, podać |  |
| 5 | Maksymalna objętość: minimum 4000 ml (4 x 1000 ml). | Ta, podać |  |
| 6 | Hałas poniżej 64 dB(A). | Tak, podać |  |
| 7 | Kontroler wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy. | Tak |  |
| 8 | Regulacja parametrów wirowania: obrotów z dokładnością +/- 1 rpm, RCF, +/- 1 xg. | Tak, podać |  |
| 9 | Co najmniej 95 programów użytkownika. | Tak, podać |  |
| 10 | Minimum 9 stopni rozpędzania i 10 hamowania. | Tak, podać |  |
| 11 | Odliczanie czasu w dół i w górę. | Tak |  |
| 12 | Zakres regulacji czasu wirowania nie gorszy niż do 99 godz. 59 minut lub praca ciągła. | Tak, podać |  |
| 13 | Wyświetlanie czasu w formacie: godz:minuty:sekundy | Tak |  |
| 14 | Funkcja chłodzenia wstępnego. | Tak |  |
| 15 | Możliwość automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania. | Tak |  |
| 16 | Obudowa: tworzywo PC-ABS malowane lakierem na bazie poliuretanu; części metalowe: stal zimnowalcowana malowana proszkowo; misa wirówki: stal nierdzewna; nóżki wirówki: gumowe | Tak |  |
| 17 | Silnik niskoprofilowy, bezszczotkowy. | Tak |  |
| 18 | Wymiary zewnętrzne: - wysokość maksymalna 85,00 cm (z zamkniętą pokrywą) - wysokość maksymalna z otwartą pokrywą 135,00 cm - szerokość maksymalna 57,00 cm - głębokość maksymalna 70,00 cm | Tak, podać |  |
| 19 | Liczba dostępnych rotorów: co najmniej 17 | Tak, podać |  |
| 20 | System automatycznego rozpoznania zainstalowanego rotora i kontrola niewyważenia | Tak |  |
| 21 | System zatrzaskowy rotora nie wymagający użycia narzędzi podczas wymiany rotora | Tak |  |
| 22 | Zabezpieczenie przed otwarciem komory wirowniczej podczas wirowania | Tak |  |
| 23 | Możliwość awaryjnego otwarcia komory wirowniczej w przypadku braku zasilania | Tak |  |
| 24 | Opancerzona komora robocza odporna na korozję | Tak |  |
| 25 | Zestaw rotorów - Rotor wychylny wyposażony w uchwyty na: co najmniej 4 standardowe mikropłytki albo płytkę typu Deep well albo 1 butelkę T-75 (4 szt.), położenie uchwytów krótszą krawędzią w kierunku środka wirówki, maksymalna pojemność: 4 x 750 ml, maksymalna prędkość 4 700 obr./min., maksymalne przyspieszenie: 4 816 xg | Tak, podać |  |
| 26 | Wirówka z rotorem testowana i zalecana do użytkowania z testami do badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonych niedoborów odporności | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWIS |  |  |  |
| 27 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | Tak, podać |  |
| 28 | Gwarancja na części zamienne – minimum 12 m-cy lub zgodna z okresem gwarancyjnym | Tak |  |
| 29 | Przekazana wraz z dostawą urządzenia instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej oraz elektronicznej – 1 szt. | Tak |  |
| 30 | Dla dostarczanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest założyć paszporty sprzętu i dostarczyć pełną dokumentację urządzenia | Tak |  |
| 31 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego | Tak |  |
| 32 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 33 | W przypadku 3 - krotnie powtarzającej się istotnej usterki danego elementu/modułu urządzenia dany element/ moduł zostanie wymieniony na nowy, elementy drobne wymieniane są każdorazowo | Tak |  |
| 34 | Serwis gwarancyjny posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji (podać adres). Podać poniższe dane: serwis: ...................................................... adres serwisu: ........................................... tel.: .......................................................... e-mail........................................................ | Tak, podać |  |
| 35 | W ramach ceny: przeglądy wraz z materiałami w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | Tak |  |
| 36 | W ramach gwarancji: Wykonanie minimum 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w ciągu roku (minimum 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem Producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia | Tak, podać |  |
| 37 | Koszty wszelkich napraw, serwisu sprzętu, przeglądów, ewentualnego transportu sprzętu do i z serwisu (lub z i do Wykonawcy) w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak, podać ilość przeglądów |  |
| 38 | W okresie gwarancji za terminową realizację przeglądów i konserwacji odpowiada Wykonawca | Tak |  |
| 39 | Podać częstotliwość przeglądów w okresie pogwarancyjnym zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |
| 40 | Dostawa i szkolenie w cenie | Tak |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).