##### Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: System do badań neonatalnych przesiewowych - 6 kpl.

Producent / Firma sprzęt laboratoryjny: ……………………………… Urządzenie typ: …………………

Producent / Firma sprzęt laboratoryjny: ……………………………… Urządzenie typ: …………………

Producent / Firma sprzęt informatyczny: …………………….……… Urządzenie typ: …………..…….

Rok produkcji: 2016

Zestaw kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy.

| L.p. | Parametr / Warunek wymagany | Odpowiedź Wykonawcy. Parametry oferowane opisać. |
| --- | --- | --- |
| Fluorymetr |
| 1. | Praca w technikach pomiarowych fluorescencji Bezpośredniej FI oraz fluorescencji opóźnionej w czasie TR-FIA |  |
| 2. | Wgrane gotowe protokoły pomiarowe umożliwiające wykonywanie badań przesiewowych w kierunku wrodzonych wad nadnerczy CAH, mukowiscydozy IRT oraz deficytów biotynidazy |  |
| 3. | Pomiar pełnej płytki 96-dołkowej bądź dowolnej ilości pasków płytki 96-dołkowej |  |
| 4. | Czas pomiaru: ˂ 2 sec dla 1 próbki, ˂ 3 min dla całej płytki |  |
| 5. | Warunki pracy: Zakres temperatur: 15-32°C Zakres wilgotności: 10-80% |  |
| 6. | Źródła światła: Dla fluorescencji bezpośredniej wymagany czas pracy lampy wolframowej min. 300 godz. oraz zakres pomiarowy: 350-700 nm Dla fluorescencji opóźnionej w czasie wymagany zakres pomiarowy lampy błyskowej 280-400 nm |  |
| 7. | Limit detekcji dla fluorescencji bezpośredniej: ˂ 10 fmol Fluoresceiny/dołek Limit detekcji dla fluorescencji opóźnionej w czasie: ˂ 12 amol Eu/dołek |  |
| 8. | Sterujący program komputerowy zapewniający ewaluację danych, bieżące prowadzenie kontroli jakości na kilku poziomach, ich prezentację graficzną wraz z profilami precyzji i histogramami |  |
| 9. | Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego KOMPUTER - Procesor – dwurdzeniowy, liczba wątków min. 2, cache min. 3MB, częstotliwość min. 3,2GHz - Pamięć RAM – 4GB 1600MHz DDR3 - Dysk twardy – 500 GB Serial ATA (7200 Rpm) - Napęd optyczny – 16 DVD-ROM - Grafika – wbudowana karta w procesor - Wbudowana karta dźwiękowa - Klawiatura – US/EU USB - Mysz – USB dwuklawiszowa - Karta siec. – Ethernet LAN 10/100/1000 - Porty I/O-4xUSB 3,0, 6xUSB 2.0, 1 serial, ! VGA, 2 Display Port, 2 x PS - System operacyjny-Windows 7 Profesional 32Bit 2. MONITOR - Typ wyświetlacza – panel płaski - Rozmiar ekranu – 19 cali - Rozdzielczość maksymalna-1280x1024 SXGA przy częstotliwości 60Hz - Porty I/O – 1xDVI-D w/HDCP, 1xVGA, 1xDisplay Port, 4xUSB 2.0 |  |
| 10 | Wymagane dostarczenie wraz z aparatem następujących filtrów wzbudzenia: F390, F485, F355, F544, F340 |  |
| 11. | Wymagane dostarczenie wraz z aparatem następujących filtrów emisji: D615, D642, F590, F486, F535, F460, F405 |  |
| Urządzenie przemywające i usuwające dyski |
| 1. | Myjka w wersji „nastołowej” o małej masie i wymiarach |  |
| 2. | Ramię myjące 12-kanałowe umożliwiające jednoczesne przemywanie pełnych pasków mikropłytki |  |
| 3. | Warunki pracy: Zakres temperatur: 15-30°C Zakres wilgotności: 15-80% |  |
| 4. | Minimum 60 programowalnych protokołów myjących będących kombinacją ilości przemywań dla danej metody wraz z czasem odsysania |  |
| 5. | Minimum 5 metod przemywania w ramach 1 cyklu uwzględniających: mycie, zasysanie, dozowanie, wytrząsanie, przemywanie i zasysanie z dna studzienki |  |
| 6. | Ekran ciekłokrystaliczny |  |
| 7. | Automatyczne odsysanie i usuwanie po procesie elucji wszystkich dysków bibuły filtracyjnej z dołków mikropłytki |  |

UWAGA: Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wykonawca winien przewidzieć, że użytkownik będzie stosował typowe, znormalizowane materiały eksploatacyjne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy