# Institute of Mother and Child

L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 5 stycznia 2017 roku

### A/ZP/SZP.251-47/16

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

### Dot.:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-47/16 na dostawę:

### „Wyposażenia Pracowni Żywienia Pozajelitowego w IMiD”

Pytanie nr 1 – Dot. części nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary chłodziarek (S x G x W)  60 x 65 x 164 cm przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ ?

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający dopuszcza w/w chłodziarki.

Pytanie nr 2 – Dot. części nr 6

Dotyczy części 6- w pomieszczeniu do wydawania proszę o podanie rozmiarów blatu roboczego oraz wysokości

Odpowiedź nr 2

Blat roboczy o wymiarach ok. 1700x700x900 mm (SxGxW). Całość do dokładnego wymierzenia przed wykonaniem.

Pytanie nr 3 – Dot. części nr 6

Dotyczy części 6- czy zamawiający dopuści Zakres regulacji wysokości siedziska taboretu laboratoryjnego :40 cm - 58 cm

Odpowiedź nr 3

Tak, Zamawiający dopuszcza w/w zakres regulacji.

Pytanie nr 4 – Dot. części nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenia (poz. 1, poz. 2) o głębokości 655 mm, przy spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający dopuszcza w/w urządzenia.

Pytanie nr 5 – Dot. części nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza komorę z automatyczną regulacją przepływu dla utworzenia bariery powietrznej? Parametry przepływu są dobrane przez producenta urządzenia dla zoptymalizowania pracy komory, zapewnienia bezpieczeństwa 
i utrzymania bariery powietrznej. Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza, proszę 
o argumentację.

Odpowiedź nr 5

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 – Dot. części nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza komorę o wymiarach zewnętrznych 1685x840x1450 (szer. x głęb x wysokość bez stelaża) czyli jedynie nieznacznie odbiegających od wymaganych przy zachowaniu wymagań dotyczących wymiaru przestrzeni roboczej? Jeżeli nie proszę o argumentację.

Odpowiedź nr 6

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 – Dot. części nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza komorę ze ścianami bocznymi ze szkła a tylną ścianą ze stali nierdzewnej co jest parametrem korzystniejszym? Jeżeli nie proszę 
o argumentację.

Odpowiedź nr 7

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 – Dot. części nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w komorze zaworów do podłączenia podciśnienia i gazu?

Odpowiedź nr 8

Nie.

Pytanie nr 9 – Dot. części nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga by komora posiadała recyrkulację powietrza dla zmniejszenia ilości wymian powietrza w pomieszczeniu ?

Odpowiedź nr 9

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 – Dot. części nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza komorę bez stojaka na płyny infuzyjne lub czy dopuszcza dostarczenie zewnętrznego niezależnego stojaka na butelki z płynami infuzyjnymi ? Jeżeli nie proszę o argumentację.

Odpowiedź nr 10

Nie.

Pytanie nr 11 – Dot. części nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza komorę z panelem sterownia bez możliwości regulacji przepływu przez użytkownika? Parametry przepływu są dobrane przez producenta urządzenia dla zoptymalizowania pracy komory, zapewnienia bezpieczeństwa 
i utrzymania bariery powietrznej. Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza, proszę 
o argumentację.

Odpowiedź nr 11

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 – Dot. części nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga by komora posiadała certyfikat EN12469 wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną np. TUV ?

Odpowiedź nr 12

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 13 – Dot. części nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza komorę z automatyczną regulacją przepływu dla utworzenia bariery powietrznej? Parametry przepływu są dobrane przez producenta urządzenia dla zoptymalizowania pracy komory, zapewnienia bezpieczeństwa 
i utrzymania bariery powietrznej. Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza, proszę 
o argumentację.

Odpowiedź nr 13

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 – Dot. części nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza komorę o wymiarach zewnętrznych 820 x 580 x 790 (szer. x głęb x wysokość) ? Jeżeli nie proszę o argumentację.

Odpowiedź nr 14

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15 – Dot. części nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza komorę o wymiarach wewnętrznych 750 x 430 x 480 (szer. x głęb x wysokość) ? Jeżeli nie proszę o argumentację.

Odpowiedź nr 15

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 – Dot. części nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza komorę ze ścianami bocznymi oraz szybą frontową ze szkła hartowanego? Jeżeli nie proszę o argumentację.

Odpowiedź nr 16

Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w komory.

Pytanie nr 17 – Dot. części nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza komorę z konstrukcją malowaną proszkowo?

Odpowiedź nr 17

Tak, Zamawiający dopuszcza komorę z konstrukcją malowaną proszkowo.

Pytanie nr 18 – Dot. części nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający  dopuszcza komorę z jednym filtrem głównym Hepa H14 oraz filtrem przeciwpyłowym wstępnym lub wylotowym?

Odpowiedź nr 18

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19 – Dot. części nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza komorę z oświetleniem przestrzeni roboczej >800 lux 
w miejsce parametru 21W ?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający wymaga oświetlenia przestrzeni roboczej min. 500 lux.

Pytanie nr 20 – Dot. części nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną o głębokości 660 mm, spełniającą jednocześnie pozostałe wymiary wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 20

Tak, Zamawiający dopuszcza w/w chłodziarkę.

Pytanie nr 21 – Dot. części nr 1 poz. 1

Czy  Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną z zakresem temperatury od +2 do +8oC? Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Charakterystyki Produktów Leczniczych wskazują na konieczność zapewnienia podczas przechowywania i dystrybucji leków stabilnych warunków termicznych w granicach od +2°C do +8°C. Zaproponowana przez nas chłodziarka spełnia powyższe wytyczne. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 21

Tak, Zamawiający dopuszcza w/w chłodziarkę.

Pytanie nr 22 – Dot. części nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną wyposażoną w wbudowany rejestrator danych, służący do zapisu temperatury i alarmów z ostatnich 30 dni oraz w port na kartę SD z możliwością pobrania zarejestrowanych danych za pomocą karty SD (dostarczanej wraz z urządzeniem), zamiast pamięci USB? Jeśli nie, proszę 
o wyjaśnienie jaką różnicę dla Zamawiającego stanowi rodzaj nośnika danych.

Odpowiedź nr 22

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23 – Dot. części nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną o głębokości 660 mm, spełniającą jednocześnie pozostałe wymiary wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 23

Tak, Zamawiający dopuszcza w/w chłodziarkę.

Pytanie nr 24– Dot. części nr 1 poz. 2

Czy  Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną z zakresem temperatury od +2 do +8oC? Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Charakterystyki Produktów Leczniczych wskazują na konieczność zapewnienia podczas przechowywania i dystrybucji leków stabilnych warunków termicznych w granicach od +2°C do +8°C. Zaproponowana przez nas chłodziarka spełnia powyższe wytyczne. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 24

Tak, Zamawiający dopuszcza w/w chłodziarkę.

Pytanie nr 25 – Dot. części nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną wyposażoną w wbudowany rejestrator danych, służący do zapisu temperatury i alarmów z ostatnich 30 dni oraz w port na kartę SD z możliwością pobrania zarejestrowanych danych za pomocą karty SD (dostarczanej wraz z urządzeniem), zamiast pamięci USB? Jeśli nie, proszę 
o wyjaśnienie jaką różnicę dla Zamawiającego stanowi rodzaj nośnika danych.

Odpowiedź nr 25

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26– Dot. części nr 4 poz. 1

1/ Dot. Załącznika nr 3 do SIWZ
a/ Zamawiający określił w pkt. 13 i 14 wymiary zewnętrzne: 1600 x 650/682 x 1263 mm +/-5% (szer. x głęb. x wys. od blatu) i wymiary blatu roboczego: 1550x625x720 mm +/-5%).

1/ Prosimy o doprecyzowanie  czy pod pojęciem „wymiary blatu roboczego”, w którym podana jest  wysokość ,  Zamawiający rozumie wymiary  przestrzeni roboczej komory?

2/ Wymiar wysokości przestrzeni roboczej na poziomie 700 mm jest wymiarem standardowym, podczas gdy w komorach dedykowanych do żywienia pozajelitowego  wysokość przestrzeni roboczej wynosi w granicach 850-900 mm.

Czy Zamawiający dopuści komorę, która w wersji do żywienia pozajelitowego ma wymiary:

- Zewnętrzne: 1600 x 680 x 1440 mm (szer. x głęb. x wys. od blatu)

- Przestrzeni roboczej: 1550 x 625 x 900 mm?

- Blat roboczy, na którym jest ustawiona komora: 1640 x 710 mm (szer. x głęb.)

b/ W pkt. 17 Zamawiający wymaga aby loża  była wyposażona w stojak umożliwiający powieszenie butelek z płynami infuzyjnymi.

Czy Zamawiający dopuści komorę, która zamiast stojaka będzie wyposażona w pręt ze stali nierdzewnej o średnicy 22 mm do wieszania worków/butelek,  umieszczony w górnej tylnej części przestrzeni roboczej komory?

Rozwiązanie z prętem jest wygodniejsze dla Użytkownika, łatwiejsze do dezynfekcji 
i nie zajmuje miejsca na blacie roboczym.

Odpowiedź nr 26

1/ Tak, Zamawiający pod pojęciem „wymiary blatu roboczego” wymaga wymiaru  przestrzeni roboczej komory.

2/ Tak, Zamawiający wymaga komory w wersji do żywienia pozajelitowego 
o wymiarach:

- zewnętrzne: 1600 x 680 x 1440 mm (szer. x głęb. x wys. od blatu),

- przestrzeni roboczej: 1550 x 625 x 900 mm,

- blat roboczy, na którym jest ustawiona komora: 1640 x 710 mm (szer. x głęb).

2b/ Tak, Zamawiający wymaga aby komora wyposażona była w pręt ze stali nierdzewnej o średnicy 22 mm do wieszania worków/butelek i  umieszczony był 
w górnej tylnej części przestrzeni roboczej komory.

Pytanie nr 27 – Dot. wzoru umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź nr 27

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 28 – Dot. wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z terminem wykonania przedmiotu

zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej 
    w   wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części Umowy brutto za każdy
    dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego
    w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej

Umowy bez zgody Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od

Umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej
      części Umowy brutto.

Odpowiedź nr 28

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 29

Prosimy o podanie wymiarów całego stanowiska w pomieszczeniu  administracyjnym  II P- 12

Odpowiedź nr 29

P-12 pomieszczenie admiinistracyjne SxGxW 1150x700x850 plus/minus 100 mm.

Blaty do dokładnego wymierzenia przed wykonaniem.

Pytanie nr 30

Prosimy o podanie wymiarów całego stanowiska w pomieszczeniu  administracyjnym  II P- 19

Odpowiedź nr 30

P-14 pomieszczenie do wydawania SxGxW 1700x700x900 mm.

Blaty do dokładnego wymierzenia przed wykonaniem.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Magdalena Wysocka

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 5 stycznia 2017 r.