Część nr 4     	                                    	                                                      Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: Dostawa i montaż lamp operacyjnych – 4 zestawy

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/Model:

Rok pr	Rok produkcji: sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa sufitowa w konfiguracji: - czasza pierwsza (główna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym - czasza druga (satelitarna) wraz z wysięgnikiem dwuramiennym - wysięgnik na monitor medyczny min. 27” | Tak |  |  |
|  | Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wszystkie wysięgniki czasz i monitorów instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne wysięgniki do montażu monitorów. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej. lub Lampa z zawieszeniem sufitowym, w którym wysięgniki czasz instalowane są współosiowo w centralnym otworze montażowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montażu wysięgników pod monitory medyczne w dwóch sąsiednich otworach satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego. Zawieszenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejny wysięgnik bez konieczności zdejmowania całego zestawu czy ingerencji w zestaw ramion na których wiszą czasze. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej. | Tak |  | Zawieszenie, w którym wszystkie wysięgniki czasz i monitorów instalowane są współosiowo – 0 pkt. Zawieszenie, w którym wysięgniki czasz instalowane są współosiowo w centralnym otworze a dodatkowe wysięgniki w otworach zlokalizowanych po przeciwległych stronach otworu centralnego – 5 pkt. |
|  | Lampa wyposażona w okrągłą bądź owalną maskownicę stropową. | Tak |  |  |
|  | Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach. | Tak |  |  |
|  | Czasze z wyraźnym podziałem na czaszę główną (większą) oraz satelitarną (mniejszą) lub czasze tego samego rozmiaru. | Tak |  | Czasze o różnej wielkości – 5 pkt. Czasze tej samej wielkości – 0 pkt. |
|  | Konstrukcja czasz wykonana z aluminium z pokrywą z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |  |
|  | Kształt czasz przystosowany do nawiewu laminarnego – nie dopuszcza się czasz w kształcie zamkniętego, pełnego koła wywołujących duże turbulencję nad polem operacyjnym. | Tak |  |  |
|  | Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych (nie zabudowanych) śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | Tak |  |  |
|  | Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED w postaci matrycy diodowej. W razie konieczności możliwość wymiany pojedynczej diody lub zestawu diod. | Tak |  |  |
|  | Matryce diodowe zawierająca sumarycznie: - w czaszy głównej: min 20 diod LED - w czaszy satelitarnej: min 12 diod LED | Tak, podać |  |  |
|  | Wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej lub wszystkie diody emitujące światło białe o dwóch różnych temperaturach (w tonach „zimny” biały i „ciepły” biały. Dopuszcza się aby diody światła endoskopowego emitowały światło zielone. | Tak, podać |  | Diody białe o jednakowej temperaturze barwowej – 5 pkt. Diody białe o dwóch różnych temperaturach barwowych – 0 pkt. |
|  | Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m: - dla czaszy głównej: 160 000 lux - dla czaszy satelitarnej: min. 120 000 lux | Tak, podać |  | Tak dla czaszy głównej i satelitarnej po 160 000 lx – 5 pkt. Tak – dla czaszy głównej 160 000 lx oraz dla czaszy satelitarnej poniżej 160 000 lecz nie mniej niż 120 000 lx – 0 pkt. |
|  | Czasza główna z funkcją światła endoskopowego o wartości natężenia światła nie większej niż 5% maksymalnego natężenia światła lampy. | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji natężenia oświetlenia endoskopowego | Tak |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie: min. 30 -100% | Tak |  | Tak – regulacja natężenia światła 30 – 100% - 0 pkt Tak – regulacja natężenia światła <20-100% - 5 pkt. |
|  | Minimalna średnica pola operacyjnego d10: nie mniejsza niż 160 mm (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego) | Tak, podać |  |  |
|  | Zmienna temperatura barwowa w zakresie min. 4000 – 5000K | Tak, podać |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra min.: 95% | Tak, podać |  |  |
|  | Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła | Tak |  |  |
|  | Głębokość oświetlenia (L1+L2): min. 1000 mm | Tak, tak |  |  |
|  | Funkcja zwiększenia średnicy pola operacyjnego poprzez min.: uchwyt centralny w osi geometrycznej lampy lub poprzez uchwyt centralny oraz panel sterujący umieszczony przy czaszy lampy lub panel naścienny | Tak |  | Zwiększenie średnicy pola przez uchwyt centralny – 0 pkt. Zwiększenie średnicy pola przez uchwyt centralny oraz panel umieszczony przy czaszy lub na panelu ściennym – 5 pkt. |
|  | Czasza lampy z możliwością wyposażenia w system automatycznego dostosowania wartości luminacji trafiającej do oczu chirurga w zależności od koloru i jasności oświetlanego pola operacyjnego (tkanek, obłożenia, itp.) Parametr potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta. | Tak |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Każda czasza wyposażona w dotykowy panel sterowania w zakresie co najmniej: włączenie i wyłączanie lampy, elektroniczną regulację natężenia światła, przełączanie w tryb endoskopowy. Panel sterujący zintegrowany z uchwytem „brudnym” pozycjonującym czaszę, umieszony przy przegubie kopuły lub na czaszy. | Tak |  | Panel umieszczony przy przegubie czaszy – 5 pkt. Panel na czaszy lampy – 0 pkt. |
|  | Czasza główna i satelitarna posiadają wbudowany mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED, gwarantujący stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy. Mikroprocesorowy system potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta. | Tak |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Czasze lamp bez jakichkolwiek: relingów, uchwytów w formie wyraźnej rączki przez którą można przełożyć dłoń, jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje | Tak |  |  |
|  | Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy, do pozycjonowania czasz oraz regulacji średnicy pola operacyjnego, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134o C Minimum 5 szt. rękojeści sterylne w komplecie na każdą czaszę | Tak, podać |  |  |
|  | Dodatkowy panel sterujący: Opcja nr I - Dodatkowy panel dotykowy montowany poza systemem lampy (np. na ścianie sali operacyjnej) umożliwiający kontrolę parametrów światła każdej z czasz w min. zmian natężenia światła, włączenia/wyłączenia czasz lub Opcja nr II - brak dodatkowego panelu (w przypadku braku panelu dotykowego montowanego poza systemem lampy) funkcje lampy muszą być sterowane za pośrednictwem sterownika/panela umieszczonego przy przegubie czaszy bądź na czaszy lampy). | Tak |  | Tak – opcja nr 1 - 5 pkt Tak – opcja nr 2 - 0 pkt. |
|  | Żywotność źródła światła: min 60 000 h | Tak |  |  |
|  | Sumaryczny pobór mocy obu czasz: max 160 W | Tak, podać |  |  |
|  | Czasze lamp przystosowane do zasilania głównego i awaryjnego 230V, | Tak |  |  |
|  | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | Tak |  |  |
|  | Obie czasze z możliwością instalacji kamery medycznej Full HD | Tak |  |  |
|  | W zestawie z każdą lampą operacyjną: Opcja nr 1 - kamera medyczna bezprzewodowa z odbiornikiem instalowanym w obu czaszach (satelitarnej i głównej) za pomocą szybkozłącza, lub Opcja nr 2 - kamera medyczna bezprzewodowa z odbiornikiem instalowanym w obu czaszach (satelitarnej i głównej) – okablowanie poprowadzone w obu czaszach | Tak |  | Tak – opcja nr 1 – 5 pkt. Tak – opcja nr 2 – 0 pkt. |
|  | Monitor medyczny min. 27” rozdzielczość min. 1920x1080, kontrast min. 400:1, luminacja min.400cd/m2, możliwość wyświetlania obrazów kolorowych oraz wbudowany tryb pracy zgodny z DICOM, | Tak, podać |  |  |
|  | Wykonawca przedstawi schemat połączeń i projekt wymaganej instalacji zgodny z DTR – w projekcie montażu | Tak |  |  |
|  | Demontaż starej lampy | Tak |  |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy