Institute of Mother and Child

L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 04 września 2018 roku

### A/ZP/SZP.251-32/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-32/18 na dostawę:

„Rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem”

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytań wraz                   z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmiany w załączniku nr 3, które stanowią integralną część SIWZ.

W związku z dostawą rezonansu magnetycznego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z punktem 243 załącznika nr 3 do SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z punktem 243 załącznika nr 3 do SIWZ.

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację rezonansu z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Tak, Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację rezonansu z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ.

Dotyczy: Zał. Nr 3 do SIWZ, NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU MR, pkt. 240

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego, którego praca jest w pełni bezprzewodowa (zasilanie akumulatorowe oraz bezprzewodowa łączność strzykawki z ekranem zdalnym w sterowni) ?

Uzasadnienie:

Strzykawka, której praca jest w pełni bezprzewodowa sprawi, że Zamawiający:

- będzie mógł przemieszczać strzykawki w dowolne miejsce,

- nie będzie musiał przykładać dodatkowej uwagi do tego, żeby nie spowodować awarii poprzez zahaczenie nogami o kabel zasilający strzykawki

- nie będzie mieć utrudnionej pracy z pacjentami wjeżdżającymi na salę na wózkach szpitalnych.

Zamawiający nie oczekuje, lecz dopuszcza ww rozwiązanie.

Dotyczy: Zał. Nr 3 do SIWZ, NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU MR, pkt. 240

Czy Zamawiający przyzna dwa punkty jeśli praca wstrzykiwacza kontrastu będzie w pełni bezprzewodowa (zasilanie akumulatorowe oraz bezprzewodowa łączność strzykawki z ekranem zdalnym w sterowni) ?

Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów. Punktacja zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Zał. Nr 3 do SIWZ, NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU MR, pkt. 240

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dostarczenia automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego, który pracuje na materiałach zużywalnych pozbawionych:

1.  ftalanów dwu-2-etyloheksylowego (DEHP), ftalanów dioktylu (DOP) – brak tych substancji jest szczególnie ważny dla kobiet w ciąży i dzieci,

2.  lateksu – jego obecność jest niebezpieczna dla pacjentów z alergią na lateks,

3.  pirogenów – substancje te oddziaływają na ośrodek termoregulacyjny i przestawiają biologiczny wzorzec temperatury ciała?

Zamawiający nie oczekuje, lecz dopuszcza ww rozwiązanie.

Dotyczy: Zał. Nr 3 do SIWZ, NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU MR, pkt. 240

Czy Zamawiający przyzna dwa punkty jeśli wstrzykiwacz kontrastu będzie pracował na materiałach zużywalnych pozbawionych ftalanów DEHP i DOP, lateksu i pirogenów ?

Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów. Punktacja zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Zał. Nr 3 do SIWZ, NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU MR, pkt. 240

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego  wyposażonego zarówno w:

- kolorowy, dotykowy ekran sterujący LCD wbudowany w urządzenie z możliwością programowania parametrów iniekcyjnych.

- kolorowy, dotykowy zdalny ekran sterujący LCD, który komunikuje się ze strzykawką bezprzewodowo z możliwością programowania parametrów iniekcyjnych?

Uzasadnienie:

Dzięki posiadaniu 2 dotykowych kolorowych ekranów sterujących LCD (jeden wbudowany w strzykawkę, drugi zdalny ekran sterujący LCD przy konsoli MR ) Zamawiający zyskuje:

1.	możliwość programowania wstrzykiwacza zarówno na ekranie zdalnym umieszczonym przy konsoli MR jaki i możliwość programowania wstrzykiwacza na ekranie wbudowanym w wstrzykiwacz przy pacjencie.

2.	ekran wbudowany we wstrzykiwacz powoduje, że procedura napełniania wkładów kontrastem jest szybsza i prostsza.

Zamawiający nie oczekuje, lecz dopuszcza ww rozwiązanie.

Dotyczy: Zał. Nr 3 do SIWZ, NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU MR, pkt. 240

Czy Zamawiający przyzna dwa punkty jeśli wstrzykiwacz kontrastu będzie wyposażony zarówno:

-w kolorowy, dotykowy ekran sterujący LCD wbudowany w urządzenie z możliwością programowania parametrów iniekcyjnych

-jak i w kolorowy, dotykowy zdalny ekran sterujący LCD, który komunikuje się ze strzykawką bezprzewodowo z możliwością programowania parametrów iniekcyjnych?

Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów. Punktacja zgodnie z SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt 240

Aktualny opis: „ Dwugłowicowa strzykawka automatyczna, pracująca w środowisku min. 1,5T MR”

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał hydrauliczny napęd tłoków?

Dzięki wyeliminowaniu zasilania bateryjnego powyższa funkcjonalność zapewnia ciągłą dostępność urządzenia do pracy. W systemie hydraulicznym nie ma potrzeby ładowania i wymiany baterii, które jak powszechnie wiadomo z czasem tracą swoją żywotność. Ponadto nie magnetyczna konstrukcja głowicy iniektora powoduje zniesienie limitów odległości wstrzykiwacza od skanera eliminując tym samym zakłócenia na linii skaner-strzykawka.

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza ww rozwiązanie.

W załączniku nr 3 do SIWZ (Zestawienie parametrów wymaganych, warunków gwarancji i serwisu), w punkcie 239 Zamawiający wymaga w ramach niezbędnego wyposażenia systemu MR, złożenie oferty na: „odrębną klatkę Faraday’a umożliwiającą używanie min. dwóch pomp infuzyjnych posiadanych przez Zamawiającego, Medima model S2 lub dostarczenie min. 2 szt. pomp infuzyjnych pracujących w środowisku min. 1,5 T MR”.

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na jedną dwukanałową pompę infuzyjną pracującą w środowisku min. 1,5 T wyposażoną w drugi kanał podaży oraz pomiar SpO2, HR i PI? Rozwiązanie takie pozwala na równoległą podaż dwóch leków z niezależnym ustawieniami infuzji.

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający poprzez pompy infuzyjne pracujące w środowisku min. 1,5 T MR, rozumie pompy infuzyjne paramagnetyczne, pracujące bezpiecznie w polu magnetycznym min: 5000 Gaussów, bez konieczności stosowania żadnych dodatkowych osłon?

Zamawiający poprzez pompy infuzyjne pracujące w środowisku min. 1,5 T MR, rozumie pompy infuzyjne paramagnetyczne, pracujące bezpiecznie w polu magnetycznym.

Czy Zamawiający wprowadzi wymóg wyposażenia pomp infuzyjnych do MRI w bezprzewodowe urządzenie sterujące? Urządzenie takie umożliwia zarządzanie infuzją ze sterowni, bez konieczności przerywania badania w przypadku konieczności zmiany ustawień infuzji, np. podania bolusa.

Zamawiający nie wprowadzi wymogu.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 14-18

| 14 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 10 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | Wartość najmniejsza - 3 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 20 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | Wartość najmniejsza - 3 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| 16 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 30 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | Wartość najmniejsza - 3 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| 17 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 40 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | Wartość najmniejsza - 3 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| 18 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 50 cm lub objętości cylindrycznej 50x50x45 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | Wartość najmniejsza - 3 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |

Czy Zamawiający zmieni wymogi w punktach 14-18 Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych i w miejsce wartości typowej będzie wymagał podania wartości gwarantowanej?

Wartość gwarantowana, to wartość jaką ma spełnić system dostarczony do Zamawiającego, a wartość typowa, to wartość wyłącznie deklaratywna podawana przez producenta, która nie jest odzwierciedleniem faktycznie oferowanych parametrów. Wymóg podania wartości typowej stwarza możliwość manipulacji przy oferowanych parametrach.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 22

| 22 | Maksymalna szybkość narastania gradientów (Slew Rate) w min. jednej osi możliwa do zastosowania dla maksymalnej wartości amplitudy, możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w FoV ≥ 45 cm; wymagane min. 200 T/m/s. | TAK, Podać wartość [T/m/s] |  | Wartość największa - 5 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający zmieni zapis ww. punktu na następujący:

Maksymalna szybkość narastania gradientów (Slew Rate) w min. każdej osi jednocześnie, możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w FoV ≥ 45 cm; wymagane min. 200 T/m/s.”?

Pragniemy zauważyć, że podobnie jak dla amplitudy również dla szybkości narastania istotna jest możliwość pracy we wszystkich kierunkach

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 29

| 29 | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF min. 160 dB | TAK, podać [dB] |  | Wartość największa - 1 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy ze względu na kluczowe znaczenie parametru dla szybkości i jakości obrazowania, Zamawiający zwiększy ilość przyznawanych punktów do 10?

Zamawiający rezygnuje z punktacji w pozycji nr 29 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 33-47

Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji kiedy Zamawiający wymaga zrealizowania opisanej dla danego punktu funkcjonalności przy użyciu pojedynczej cewki, a nie zestawu cewek, rozumie przez to cewkę w pojęciu użytkowo-funkcjonalnym. To znaczy, że do systemu rezonansu magnetycznego podłączany jest tylko jeden element i nie są wykorzystane w tym momencie inne elementy, które mogą być odłączone od systemu.

Jako przykład można podać cewkę do badania tułowia, która w nowoczesnych systemach MR, składa się z odłączalnej od systemu górnej części układanej na pacjencie, oraz elementu leżącego pod pacjentem, na stale wbudowanego w stół rezonansu. Niemniej takie rozwiązanie nie jest traktowane jako zestaw cewek, ale pojedyncza cewka do badania tułowia.

Pragniemy zauważyć, że dla systemów w pełni cyfrowych MR, gdzie każda z cewek posiada własny, indywidualny przetwornik analogowo-cyfrowy, dla cewek nie podawane są wartości ilości elementów aktywnych, ale ilości kanałów cewek.

Prosimy o potwierdzenie, czy w związku z powyższym dla systemu cyfrowego, Zamawiający będzie traktował równo cennie ilość kanałów odbiorczych cewek i ilość elementów aktywnych cewek.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 33

|  | Wielokanałowa cewka do badania głowy, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badania obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 16 elementów pomiarowych. Podać ilość elementów odbiorczych i odpowiadających im kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Cewka z możliwością regulacji przestrzeni wewnątrz cewki - 5 pkt.; Cewka bez możliwości regulacji wewnętrznej średnicy - 0 pkt. |

Przyznanie aż 5 punktów za możliwość regulacji przestrzeni wewnątrz cewki w naszej opinii nie odzwierciedla znaczenia tej funkcjonalności. Czy Zamawiający zmniejszy ilość przyznawanych punktów do 1?

Zamawiający zmniejsza ilość przyznawanych punktów do 1 w poz. 33 Załącznika nr 3 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 36

| 36 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥. 24 kanały odbiorcze. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dla badań odcinków ciała o długości powyżej pola obrazowania w osi Z, prosimy o zmianę wymogów na: „TAK, 	Liczba elementów/kanałów obrazujących ≥ 24 kanały odbiorcze. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego”

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60 i 61.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 37

| 37 | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowy i kręgosłupa) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 32 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dla badań odcinków ciała o długości powyżej pola obrazowania w osi Z, prosimy o zmianę wymogów na: „TAK, 	Liczba elementów/kanałów obrazujących ≥ 32 kanały odbiorcze. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego”

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60 i 62.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 40

| 40 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego ciała (whole body) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 40 elementów odbiorczych, wskazać nazwę oferowanego rozwiązania. Podać liczbę elementów cewki lub zestawu cewek. |  | Najmniejsza ilość elementów odbiorczych - 0 pkt.; Największa ilość elementów odbiorczych - 3 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dla badań odcinków ciała o długości powyżej pola obrazowania w osi Z, prosimy o zmianę wymogów na: „TAK, Liczba elementów/kanałów obrazujących ≥ 90 kanałów odbiorczych. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego”

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 41

| 41 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna nadawczo-odbiorcza do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dla systemów o polu 1.5T firma Philips nie oferuje cewki nadawczo-odbiorczej do badania kolana. W związku z tym, w celu umożliwienia nam złożenia oferty, prosimy o usunięcie wymogu oferowania cewki nadawczo- odbiorczej.

Zamawiający informuje, iż poz. 41 otrzymuje brzmienie:

| 41 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna nadawczo-odbiorcza do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK/NIE, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | TAK - 10 pkt.; NIE - 0 pkt.; Najmniejsza ilość elementów odbiorczych - 0 pkt.; Największa ilość elementów odbiorczych - 3 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 47

| 47 | Wielokanałowa cewka pediatryczna | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać liczbę kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimy o sprecyzowanie do jakich celów ma być używana cewka i stosowną zmianę zapisów np. na: Wielokanałowa, dedykowana, sztywna cewka pediatryczna do badania noworodków i małych dzieci, o wadze nieprzekraczającej 10kg, stosowana do badania głowy i kręgosłupa.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60, 69 i 70.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 51

| 51 | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 120 cm | TAK, podać [cm] |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający wymaga zaoferowania cewek do badania całego ciała, w związku z tym sugerujemy zwiększenie wymaganego zakresu badania do 200 cm

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 54 i 59

| 54 | Interkom zintegrowany z systemem AUDIO | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Oświetlenie w tunelu pacjenta | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt. |

Interkom i oświetlenie w tunelu są standardowym wyposażeniem każdego systemu MR, niezbędnym ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. Sugerujemy wykreślenie punktacji i wprowadzenie wymogu oferowania interkomu oraz oświetlenia

Zamawiający informuje iż rezygnuje z punktacji i wymaga zaoferowania funkcjonalności       w poz. 54 i 59.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 55

| 55 | Min. 1 kolorowy wyświetlacz/monitor zintegrowany z obudową gantry aparatu umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR i zawierający informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | TAK/NIE |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści oferowanie monitora niezintegrowanego z obudową? Jednocześnie sugerujemy obniżenie ilość przyznawanych punktów do 1.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 70

| 70 | Maksymalna wartość b: ≥ 7 000 s/mm2 | TAK, Podać wartość [s/mm2] |  | Wartość największa - 1 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obecnie oferowane systemy MR pozwalają na wykorzystywanie dużo wyższych wartości b niż kilka lat temu.

Czy w związku z tym Zamawiający zwiększy ilość przyznawanych punktów do 5?

Jednocześnie, czy Zamawiający wprowadzi wymóg podania i ocenę najniższej możliwej do zastosowania wartości b (większej od zera), np. wg wzoru.

| 70 | Minimalna wartość b: ≤ 30 s/mm2 | TAK, Podać wartość [s/mm2] |  | Wartość najmniejsza - 5 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 78

| 78 | Pomiary z różnymi kierunkami. Liczba różnych kierunków: wymagane ≥32 | TAK, Podać [liczba kierunków] |  | Wartość największa - 4 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy ze względu na fakt bardzo rzadkiego wykorzystywania liczby kierunków powyżej 16 Zamawiający obniży ilość przyznawanych maksymalnie punktów do 1?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 111

| 111 | Sekwencje do obrazowania tkanek miękkich w sąsiedztwie niemagnetycznych implantów metalowych oraz do redukcji artefaktów od implantów ortopedycznych | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający skoryguje oczywistą omyłkę pisarską i usunie punktację w punkcie 111. Wymóg oferowania sekwencji jest obligatoryjny.

Zamawiający koryguje omyłkę i usuwa punktację. Wymóg oferowania sekwencji jest obligatoryjny.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 112

| 112 | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR | TAK/ NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy ze względu na ogromne znaczenie tej opcji, tj. bezpośredni wpływ zarówno na bezpieczeństwo pacjentów jak i jakość obrazowania, Zamawiający zwiększy ilość przyznawanych punktów do 5?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 122

| 122 | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego: ≥ 9 | TAK, Podać |  | – |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Współczynnik dla obrazowania równoległego ma bezpośredni wpływ na szybkość badań. Czy w związku z powyższym Zamawiający wprowadzi jego ocenę wg zaproponowanego wzoru: wartość największa - 10 pkt., najmniejsza - 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 130

| 130 | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub równoważna (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający skoryguje oczywistą pomyłkę pisarską i usunie punkt 130 ze specyfikacji? Opisana tu funkcjonalność jest już wymagana w punkcie 111 jako wymóg obligatoryjny. Tym samym opisywanie jej po  raz kolejny, a w szczególności ocena punktowa nie powinny mieć miejsca.

Zamawiający usuwa poz. 130 z załącznika nr 3.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 136

| 136 | Maksymalna wartość FoV (w osiach x, y): wymagane ≥ 50 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Wartość największa - 3 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wielkość pola obrazowania jest jednym z najważniejszych parametrów MR, a posiadających szczególne znaczenie w badaniach dużych ciąż tym samym sugerujemy zwiększenie maksymalnie przyznawanej ilości punktów do 10.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 137

| 137 | Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania): wymagane ≥ 50 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Wartość największa - 5 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wielkość pola obrazowania jest jednym z najważniejszych parametrów MR, a posiadających szczególne znaczenie w badaniach dużych ciąż tym samym sugerujemy zwiększenie maksymalnie przyznawanej ilości punktów do 10.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 138

| 138 | Matryca akwizycyjna, wymagane ≥ 1024 x 1024 | TAK, Podać |  | Wartość największa - 2 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jest to parametr szczególnie istotny w badaniach pediatrycznych, przy obrazowaniu niewielkich struktur anatomicznych z wysoką rozdzielczością. W związku z tym sugerujemy zwiększenie ilości maksymalnie przyznawanych punktów do 5.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 83.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 153

| 153 | Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub równoważne (zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oferowane obecnie rozwiązania typu Dixon różnią się w znacznym stopniu. Czy w związku z tym zamawiający wprowadzi ocenę tej funkcjonalności wg wzoru:

Sekwencja pracująca z rozdzielczością submilimetrową w pełnym FOV (min. 50 cm), z supresją tłuszczu oparatą o pełny, min. 7 frakcyjny model tłuczczu – TAK 5 pkt. NIE 0 pkt.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 163

| 163 | Przekątna monitora: minimum 19". | TAK, Podać |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obsługa systemu MR z użyciem monitora 19” jest dużo mniej wygodna niż praca na monitorach o większej przekątnej. Czy Zamawiający wprowadzi ocenę punktową wg wzoru: Przekątna < 23” – 0 pkt, ≥ 23” 2 pkt.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Załącznik nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych sekcja „System RF”

Czy mając na uwadze jakość obrazowania, oraz ergonomię, tj. konstrukcję wtyków cewek niepodatną na uszkodzenia, Zamawiający wprowadzi zapis jak poniżej:

| Ilość cewek posiadających wbudowany przetwornik analogowo-cyfrowy i bezpośrednie wyjście cyfrowe (optyczne) | TAK/NIE, Podać liczbę cewek z wyjściem cyfrowym |  | TAK, 2 pkt za każdą oferowaną cewkę, NIE - 0 |
| --- | --- | --- | --- |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Załącznik nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych sekcja „Otoczenie pacjenta”

Czy mając na uwadze specyfikę badań dzieci, które źle znoszą badanie MR i często wymagany jest dodatkowy kontakt z pacjentem w czasie trwania badania, co związane jest z koniecznością zatrzymania sekwencji, Zamawiający wprowadzi zapis jak poniżej:

| Możliwość zatrzymania sekwencji i jej wznowienia bez utraty danych | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 230

Pragniemy zauważyć, że w opisie wymaganych sekwencji, Zamawiający pominął bezkontrastową perfuzję, pojawia się ona natomiast w opisach funkcji postprocessingowych. Czy Zamawiający wymaga tym samym zaoferowania sekwencji do wykonywania badań perfuzji bezkontrastowej ASL?

Zamawiający wymaga zaoferowania sekwencji do wykonywania badań perfuzji bezkontrastowej ASL zgodnie z wprowadzonym wymogiem w poz. 142 załącznika nr 3 do SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 216

Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację (TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt) za zaoferowanie rekonstrukcji typu Volume Intensity Projection (VIP).

Uzasadnienie: Rekonstrukcja VIP jest bardzo istotnym połączeniem technik MIP i VRT i pozwala na bardzo szybką, wygodną i efektywną ocenę naczyniową z uwzględnieniem odległości i sposobu działania ludzkiego wzroku, co w praktyce eliminuje dyskomfort związany z korzystaniem z rekonstrukcji typu MIP (m.in. nakładanie się struktur o podobnej wartości HU na siebie). Skoro Zamawiający przyznaje punkty dla kompletnie nieistotnej klinicznie techniki generowania wygładzonych obrazków opisanej w punkcie 218, tym bardziej wnosimy o przyznanie dodatkowej punktacji w punkcie 216 za zaoferowanie techniki VIP, która w istotny sposób przyczynia się wzrostu efektywności oceny badań. Więcej informacji na temat Volume Intensity Projection korzyści płynących z zastosowania tej techniki można znaleźć w wielu uznanych publikacjach, np. (https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.256055037)

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 223 elastyczna korekcja artefaktów ruchowych

Czy Zamawiający dopuści realizację tego punktu na konsoli operatorskiej aparatu RM? Realizacja tego punktu w systemie konsol lekarskich nie ma żadnego sensu, gdyż opisana funkcjonalność jest powiązana z procesem poprawnej akwizycji obrazów RM wykonywaną przez Technika, natomiast Lekarz Radiolog powinien otrzymać do postawienia diagnozy w systemie konsol lekarskich obrazy najlepszej dostępnej jakości z już wcześniej zminimalizowanymi ewentualnymi artefaktami. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 223, średnia arytmetyczna, dzielenie, iloczyn.

Wnosimy o rezygnację z powyższych wymagań jako nie mając żadnego istotnego klinicznie zastosowania dla opracowywania badań MR. Aktualne wymaganie wykonywania operacji średnia arytmetyczna, dzielenie, iloczyn powoduje tylko ograniczanie konkurencji. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Zamawiający rezygnuje.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 225

Zamawiający definiując wymogi i ograniczając ilości stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do minimum 3, znacznie redukuje funkcjonalność systemu. Dodatkowo aktualne wymagania Zamawiającego są nielogiczne i utrudniają nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty dającej Zamawiającemu elastyczność w dostępie do zaawansowanych aplikacji do postprocessingu. Pragniemy podkreślić, że Zamawiający z jednej strony Wymaga dostarczenia serwera i 5 stacji klienckich oraz podaje w punkcie 197 wymóg „Licencja obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym samym czasie”, a następnie z drugiej strony wymaga dostarczenia tylko minimum 2-3 licencji dla aplikacji zaawansowanych.

Chcemy nadmienić, iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji klinicznych dla większej ilości (nawet 10) jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: IntelliSpace Portal, Siemens: Syngo.via). Oferowany przez nas system posiada przejrzysty system licencjonowania oparty na tym, że każdy jednoczesny użytkownik posiada dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych zainstalowanych w systemie, przez co nie dojdzie do sytuacji zablokowania dostępu do danej aplikacji przez innego użytkownika systemu.

Uważamy opisany powyżej i wymagany przez Zamawiającego sposób punktacji jako nielogiczny i zwracamy uwagę, że punktowanie rozwiązań dających większą elastyczną i oferujących znacznie szerszy dostęp do aplikacji zaawansowanych, a co za tym idzie do podniesienie jakości i pewności stawianych diagnoz leży w interesie publicznym.

Zgodnie z powyższym wnosimy o wprowadzenie w niniejszym punkcie j punktacji w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i logikę związaną z wymaganiami serwera, licencji i ilości stacji, oraz będący w interesie publicznym poprzez zwiększenie dostępu Zamawiającego do zaawansowanych aplikacji klinicznych. Parametr wymagany – Jednoczesny dostęp na minimum 3 użytkowników, punktacja:

•  Jednoczesny dostęp na minimum 3 użytkowników – 0 pkt.

•  Jednoczesny dostęp na minimum 4 użytkowników – 1 pkt.

•  Jednoczesny dostęp na minimum 5 użytkowników – 3 pkt.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 226

Zamawiający definiując wymogi i ograniczając ilości stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do minimum 2 , znacznie redukuje funkcjonalność systemu. Dodatkowo aktualne wymagania Zamawiającego są nielogiczne i utrudniają nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty dającej Zamawiającemu elastyczność w dostępie do zaawanasowanych aplikacji do postprocessingu. Pragniemy podkreślić, że Zamawiający z jednej strony Wymaga dostarczenia serwera i 5 stacji klienckich oraz podaje w punkcie 197 wymóg „Licencja obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym samym czasie”, a następnie z drugiej strony wymaga dostarczenia tylko minimum 2-3 licencji dla aplikacji zaawansowanych.

Chcemy nadmienić, iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji klinicznych dla większej ilości (nawet 10) jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: IntelliSpace Portal, Siemens: Syngo.via). Oferowany przez nas system posiada przejrzysty system licencjonowania oparty na tym, że każdy jednoczesny użytkownik posiada dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych zainstalowanych w systemie, przez co nie dojdzie do sytuacji zablokowania dostępu do danej aplikacji przez innego użytkownika systemu.

Uważamy opisany powyżej i wymagany przez Zamawiającego sposób punktacji jako nielogiczny i zwracamy uwagę, że punktowanie rozwiązań dających większą elastyczną i oferujących znacznie szerszy dostęp do aplikacji zaawansowanych, a co za tym idzie do podniesienie jakości i pewności stawianych diagnoz leży w interesie publicznym.

Zgodnie z powyższym wnosimy o wprowadzenie w niniejszym punkcie j punktacji w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i logikę związaną z wymaganiami serwera, licencji i ilości stacji, oraz będący w interesie publicznym poprzez zwiększenie dostępu Zamawiającego do zaawansowanych aplikacji klinicznych. Parametr wymagany – Jednoczesny dostęp na minimum 2 użytkowników, punktacja:

•   Jednoczesny dostęp na minimum 2 użytkowników – 0 pkt.

•   Jednoczesny dostęp na minimum 3 użytkowników – 1 pkt.

•   Jednoczesny dostęp na minimum 4 użytkowników – 2 pkt.

•   Jednoczesny dostęp na minimum 5 użytkowników – 3 pkt.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 227

Zamawiający definiując wymogi i ograniczając ilości stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do minimum 3 , znacznie redukuje funkcjonalność systemu. Dodatkowo aktualne wymagania Zamawiającego są nielogiczne i utrudniają nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty dającej Zamawiającemu elastyczność w dostępie do zaawansowanych aplikacji do postprocessingu. Pragniemy podkreślić, że Zamawiający z jednej strony Wymaga dostarczenia serwera i 5 stacji klienckich oraz podaje w punkcie 197 wymóg „Licencja obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym samym czasie”, a następnie z drugiej strony wymaga dostarczenia tylko minimum 2-3 licencji dla aplikacji zaawansowanych.

Chcemy nadmienić, iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji klinicznych dla większej ilości (nawet 10) jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: IntelliSpace Portal, Siemens: Syngo.via). Oferowany przez nas system posiada przejrzysty system licencjonowania oparty na tym, że każdy jednoczesny użytkownik posiada dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych zainstalowanych w systemie, przez co nie dojdzie do sytuacji zablokowania dostępu do danej aplikacji przez innego użytkownika systemu.

Uważamy opisany powyżej i wymagany przez Zamawiającego sposób punktacji jako nielogiczny i zwracamy uwagę, że punktowanie rozwiązań dających większą elastyczną i oferujących znacznie szerszy dostęp do aplikacji zaawansowanych, a co za tym idzie do podniesienie jakości i pewności stawianych diagnoz leży w interesie publicznym.

Zgodnie z powyższym wnosimy o wprowadzenie w niniejszym punkcie j punktacji w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i logikę związaną z wymaganiami serwera, licencji i ilości stacji, oraz będący w interesie publicznym poprzez zwiększenie dostępu Zamawiającego do zaawansowanych aplikacji klinicznych. Parametr wymagany – Jednoczesny dostęp na minimum 3 użytkowników, punktacja:

•    Jednoczesny dostęp na minimum 3 użytkowników – 0 pkt.

•    Jednoczesny dostęp na minimum 4 użytkowników – 1 pkt.

•    Jednoczesny dostęp na minimum 5 użytkowników – 3 pkt.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 228

Zamawiający definiując wymogi i ograniczając ilości stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do minimum 3 , znacznie redukuje funkcjonalność systemu. Dodatkowo aktualne wymagania Zamawiającego są nielogiczne i utrudniają nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty dającej Zamawiającemu elastyczność w dostępie do zaawanasowanych aplikacji do postprocessingu. Pragniemy podkreślić, że Zamawiający z jednej strony Wymaga dostarczenia serwera i 5 stacji klienckich oraz podaje w punkcie 197 wymóg „Licencja obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym samym czasie”, a następnie z drugiej strony wymaga dostarczenia tylko minimum 2-3 licencji dla aplikacji zaawansowanych.

Chcemy nadmienić, iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji klinicznych dla większej ilości (nawet 10) jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: IntelliSpace Portal, Siemens: Syngo.via). Oferowany przez nas system posiada przejrzysty system licencjonowania oparty na tym, że każdy jednoczesny użytkownik posiada dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych zainstalowanych w systemie, przez co nie dojdzie do sytuacji zablokowania dostępu do danej aplikacji przez innego użytkownika systemu.

Uważamy opisany powyżej i wymagany przez Zamawiającego sposób punktacji jako nielogiczny i zwracamy uwagę, że punktowanie rozwiązań dających większą elastyczną i oferujących znacznie szerszy dostęp do aplikacji zaawansowanych, a co za tym idzie do podniesienie jakości i pewności stawianych diagnoz leży w interesie publicznym.

Zgodnie z powyższym wnosimy o wprowadzenie w niniejszym punkcie j punktacji w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i logikę związaną z wymaganiami serwera, licencji i ilości stacji, oraz będący w interesie publicznym poprzez zwiększenie dostępu Zamawiającego do zaawansowanych aplikacji klinicznych. Parametr wymagany – Jednoczesny dostęp na minimum 3 użytkowników, punktacja:

•   Jednoczesny dostęp na minimum 3 użytkowników – 0 pkt.

•   Jednoczesny dostęp na minimum 4 użytkowników – 1 pkt.

•   Jednoczesny dostęp na minimum 5 użytkowników – 3 pkt.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 229

Zamawiający definiując wymogi i ograniczając ilości stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do minimum 3 , znacznie redukuje funkcjonalność systemu. Dodatkowo aktualne wymagania Zamawiającego są nielogiczne i utrudniają nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty dającej Zamawiającemu elastyczność w dostępie do zaawanasowanych aplikacji do postprocessingu. Pragniemy podkreślić, że Zamawiający z jednej strony Wymaga dostarczenia serwera i 5 stacji klienckich oraz podaje w punkcie 197 wymóg „Licencja obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym samym czasie”, a następnie z drugiej strony wymaga dostarczenia tylko minimum 2-3 licencji dla aplikacji zaawansowanych.

Chcemy nadmienić, iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji klinicznych dla większej ilości (nawet 10) jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: IntelliSpace Portal, Siemens: Syngo.via). Oferowany przez nas system posiada przejrzysty system licencjonowania oparty na tym, że każdy jednoczesny użytkownik posiada dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych zainstalowanych w systemie, przez co nie dojdzie do sytuacji zablokowania dostępu do danej aplikacji przez innego użytkownika systemu.

Uważamy opisany powyżej i wymagany przez Zamawiającego sposób punktacji jako nielogiczny i zwracamy uwagę, że punktowanie rozwiązań dających większą elastyczną i oferujących znacznie szerszy dostęp do aplikacji zaawansowanych, a co za tym idzie do podniesienie jakości i pewności stawianych diagnoz leży w interesie publicznym.

Zgodnie z powyższym wnosimy o wprowadzenie w niniejszym punkcie j punktacji w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i logikę związaną z wymaganiami serwera, licencji i ilości stacji, oraz będący w interesie publicznym poprzez zwiększenie dostępu Zamawiającego do zaawansowanych aplikacji klinicznych. Parametr wymagany – Jednoczesny dostęp na minimum 3 użytkowników, punktacja:

•    Jednoczesny dostęp na minimum 3 użytkowników – 0 pkt.

•    Jednoczesny dostęp na minimum 4 użytkowników – 1 pkt.

•    Jednoczesny dostęp na minimum 5 użytkowników – 3 pkt.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 230

Zamawiający definiując wymogi i ograniczając ilości stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do minimum 3 , znacznie redukuje funkcjonalność systemu. Dodatkowo aktualne wymagania Zamawiającego są nielogiczne i utrudniają nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty dającej Zamawiającemu elastyczność w dostępie do zaawanasowanych aplikacji do postprocessingu. Pragniemy podkreślić, że Zamawiający z jednej strony Wymaga dostarczenia serwera i 5 stacji klienckich oraz podaje w punkcie 197 wymóg „Licencja obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym samym czasie”, a następnie z drugiej strony wymaga dostarczenia tylko minimum 2-3 licencji dla aplikacji zaawansowanych.

Chcemy nadmienić, iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji klinicznych dla większej ilości (nawet 10) jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: IntelliSpace Portal, Siemens: Syngo.via). Oferowany przez nas system posiada przejrzysty system licencjonowania oparty na tym, że każdy jednoczesny użytkownik posiada dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych zainstalowanych w systemie, przez co nie dojdzie do sytuacji zablokowania dostępu do danej aplikacji przez innego użytkownika systemu.

Uważamy opisany powyżej i wymagany przez Zamawiającego sposób punktacji jako nielogiczny i zwracamy uwagę, że punktowanie rozwiązań dających większą elastyczną i oferujących znacznie szerszy dostęp do aplikacji zaawansowanych, a co za tym idzie do podniesienie jakości i pewności stawianych diagnoz leży w interesie publicznym.

Zgodnie z powyższym wnosimy o wprowadzenie w niniejszym punkcie j punktacji w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i logikę związaną z wymaganiami serwera, licencji i ilości stacji, oraz będący w interesie publicznym poprzez zwiększenie dostępu Zamawiającego do zaawansowanych aplikacji klinicznych. Parametr wymagany – Jednoczesny dostęp na minimum 3 użytkowników, punktacja:

•   Jednoczesny dostęp na minimum 3 użytkowników – 0 pkt.

•   Jednoczesny dostęp na minimum 4 użytkowników – 1 pkt.

•   Jednoczesny dostęp na minimum 5 użytkowników – 3 pkt.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 231

Wnosimy o doprecyzowanie wymogów oprogramowania onkologicznego opisanego w punkcie 231. Aktualne wymogi są dość nieprecyzyjne i dopuszczają ich spełnienie za pomocą funkcjonalności standardowych przeglądarki obrazów. W zawiązku z tym proponujemy doprecyzowanie wymogu poprzez wprowadzenie zapisów „Ocena zmian onkologicznych w oparciu o zaimplementowane w aplikacji zautomatyzowane mechanizmy oceny zgodnie z kryteriami min. RECIST 1.0/ RECIST 1.1/WHO, z automatyczną segmentacją zmian i rejestracją obrazów z aparatów pochodzących od różnych producentów i skanów wykonanych z różnymi parametrami”

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 231

Zamawiający definiując wymogi i ograniczając ilości stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do minimum 2 , znacznie redukuje funkcjonalność systemu. Dodatkowo aktualne wymagania Zamawiającego są nielogiczne i utrudniają nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty dającej Zamawiającemu elastyczność w dostępie do zaawanasowanych aplikacji do postprocessingu. Pragniemy podkreślić, że Zamawiający z jednej strony Wymaga dostarczenia serwera i 5 stacji klienckich oraz podaje w punkcie 197 wymóg „Licencja obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym samym czasie”, a następnie z drugiej strony wymaga dostarczenia tylko minimum 2-3 licencji dla aplikacji zaawansowanych.

Chcemy nadmienić, iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji klinicznych dla większej ilości (nawet 10) jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: IntelliSpace Portal, Siemens: Syngo.via). Oferowany przez nas system posiada przejrzysty system licencjonowania oparty na tym, że każdy jednoczesny użytkownik posiada dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych zainstalowanych w systemie, przez co nie dojdzie do sytuacji zablokowania dostępu do danej aplikacji przez innego użytkownika systemu.

Uważamy opisany powyżej i wymagany przez Zamawiającego sposób punktacji jako nielogiczny i zwracamy uwagę, że punktowanie rozwiązań dających większą elastyczną i oferujących znacznie szerszy dostęp do aplikacji zaawansowanych, a co za tym idzie do podniesienie jakości i pewności stawianych diagnoz leży w interesie publicznym.

Zgodnie z powyższym wnosimy o wprowadzenie w niniejszym punkcie j punktacji w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i logikę związaną z wymaganiami serwera, licencji i ilości stacji, oraz będący w interesie publicznym poprzez zwiększenie dostępu Zamawiającego do zaawansowanych aplikacji klinicznych.

Parametr wymagany – Jednoczesny dostęp na minimum 3 użytkowników, punktacja:

•    Jednoczesny dostęp na minimum 2 użytkowników – 0 pkt.

•    Jednoczesny dostęp na minimum 3 użytkowników – 1 pkt.

•    Jednoczesny dostęp na minimum 4 użytkowników – 2 pkt.

•    Jednoczesny dostęp na minimum 5 użytkowników – 3 pkt.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 Zestawienie Parametrów Gwarantowanych pkt. 232

Zamawiający definiując wymogi i ograniczając ilości stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do minimum 3 , znacznie redukuje funkcjonalność systemu. Dodatkowo aktualne wymagania Zamawiającego są nielogiczne i utrudniają nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty dającej Zamawiającemu elastyczność w dostępie do zaawanasowanych aplikacji do postprocessingu. Pragniemy podkreślić, że Zamawiający z jednej strony Wymaga dostarczenia serwera i 5 stacji klienckich oraz podaje w punkcie 197 wymóg „Licencja obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym samym czasie”, a następnie z drugiej strony wymaga dostarczenia tylko minimum 2-3 licencji dla aplikacji zaawansowanych.

Chcemy nadmienić, iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji klinicznych dla większej ilości (nawet 10) jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: IntelliSpace Portal, Siemens: Syngo.via). Oferowany przez nas system posiada przejrzysty system licencjonowania oparty na tym, że każdy jednoczesny użytkownik posiada dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych zainstalowanych w systemie, przez co nie dojdzie do sytuacji zablokowania dostępu do danej aplikacji przez innego użytkownika systemu.

Uważamy opisany powyżej i wymagany przez Zamawiającego sposób punktacji jako nielogiczny i zwracamy uwagę, że punktowanie rozwiązań dających większą elastyczną i oferujących znacznie szerszy dostęp do aplikacji zaawansowanych, a co za tym idzie do podniesienie jakości i pewności stawianych diagnoz leży w interesie publicznym.

Zgodnie z powyższym wnosimy o wprowadzenie w niniejszym punkcie j punktacji w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i logikę związaną z wymaganiami serwera, licencji i ilości stacji, oraz będący w interesie publicznym poprzez zwiększenie dostępu Zamawiającego do zaawansowanych aplikacji klinicznych. Parametr wymagany – Jednoczesny dostęp na minimum 3 użytkowników, punktacja:

•   Jednoczesny dostęp na minimum 3 użytkowników – 0 pkt.

•   Jednoczesny dostęp na minimum 4 użytkowników – 1 pkt.

•   Jednoczesny dostęp na minimum 5 użytkowników – 3 pkt.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punkcie 21. Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymagania dotyczące Maksymalnej, rzeczywistej amplitudy we wszystkich osiach x, y, z (równocześnie) (…), oraz zamierza przyznać punkty dla wartości największej. Obecnie na rynku wśród systemów 1.5T o wartości amplitudy wymaganej przez Zamawiającego (tj. minimum 44 mT/m) oferowane są właściwie dwie wartości amplitudy: 44 albo 45 mT/m. Różnica 1 mT/m nie ma żadnego znaczenia klinicznego. Jednakże sposób premiowania jaki przyjął Zamawiający, naszym zdaniem, w sposób niewłaściwy przyznaje 0 punktów za zaoferowanie amplitudy 44 mT/m oraz aż 5 punktów za zaoferowanie amplitudy jedynie o 1 mT/m większej.

Czy, skoro Zamawiający wymaga zaoferowania największej możliwej wartości amplitudy jaką oferują systemy 1.5T (tj. co najmniej 44 mT/m), Zamawiający zrezygnuje z premiowania w punkcie 21. Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych?

Zamawiający rezygnuje z punktacji w pozycji nr 21 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych.

Zamawiający w punkcie 22. Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymagania dotyczące Maksymalnej szybkości narastania gradientów (Slew Rate) (…), oraz zamierza przyznać punkty dla wartości największej. Obecnie na rynku wśród systemów 1.5T o wartości Slew Rate wymaganej przez Zamawiającego (tj. minimum 200 T/m/s) oferowane są wartości od 200 do 203 T/m/s. Różnica 3 T/m/s nie ma żadnego znaczenia klinicznego. Jednakże sposób premiowania jaki przyjął Zamawiający, naszym zdaniem, w sposób niewłaściwy przyznaje 0 punktów za zaoferowanie wartości Slew Rate 200 mT/m oraz aż 5 punktów za zaoferowanie wartości Slew Rate jedynie o kilka T/m/s większej.

Czy, skoro Zamawiający wymaga zaoferowania największej możliwej wartości Slew Rate jaką oferują systemy 1.5T (tj. co najmniej 200 T/m/s), Zamawiający zrezygnuje z premiowania w punkcie 22. Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych?

Zamawiający rezygnuje z punktacji w pozycji nr 22 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych.

Zamawiający w punkcie 28 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymaganie dotyczące zaoferowania określonej liczby kanałów odbiorczych systemu MR (tj. minimum 40).

Obecnie, w klasie systemów MR, jaką określił Zamawiający poprzez warunki specyfikacji, nowoczesne systemy MR w posiadają nawet ponad 100 równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową. Mając na uwadze fakt, że zakupu systemu MR dokonuje się na kilka lat, już w obecnej chwili warto wymagać zaoferowania znacznie większej niż 40 równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową (przykładowo: co najmniej 60).

Zatem w celu uzyskania możliwie najlepszych rozwiązań, korzystnym byłoby zmienić minimalną wymaganą liczbę równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową z obecnych 40 do co najmniej 60.

Ponadto, Zamawiający nie do końca właściwie zrównuje (poprzez przyznanie tej samej liczby punktów : 15) system, który może zaoferować np. 64 równoległe cyfrowe kanały odbiorcze z pełną ścieżką cyfrową możliwa do wykorzystania w maksymalnym polu widzenia (max FOV) z tzw. systemem „w pełni cyfrowym”, mimo, że ten drugi może zaoferować obrazowanie z przykładowo jedynie 32 kanałów odbiorczych podczas obrazowania w maksymalnym polu widzenia. Warto byłoby zatem zróżnicować zaoferowanie tzw. systemu „w pełni cyfrowego”, od pozostałych typów systemów.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową możliwa do wykorzystania w maksymalnym polu widzenia (max FOV) min. 60 lub system w pełni cyfrowy (technologia cewek z wyjściem optycznym dStream lub równoważna) | TAK, Podać typ rozwiązania |  | Wartość kanałów największa - 15 pkt.; Wartość kanałów najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* albo system w pełni cyfrowy – 2 pkt |

Zamawiający informuje, iż pozycja 28 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych w kolumnie punktacja otrzymuje brzmienie:

Wartość kanałów największa - 15 pkt.;

Wartość kanałów najmniejsza - 0 pkt.;

pozostałe proporcjonalnie*

system w pełni cyfrowy - 2 pkt.

Zamawiający w punkcie 29. Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymagania dotyczące Dynamiki sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF min. 160 dB (…), oraz zamierza przyznać punkty dla wartości największej. W taki sposób postępując, Zamawiający dokonuje niewłaściwego premiowania jednej z wielu (i to nie najważniejszej) wartości toru odbiorczego. Na jakość toru odbiorczego wpływa nie tylko dynamika odbiornika, ale również, a może nawet przede wszystkim: liczba i jakość kanałów odbiorczych (tj. np. liczba elementów obrazujących cewek, konieczność (lub nie) zastosowania multipleksacji sygnału odebranego z pacjenta, liczba zastosowanych przetworników analogowo/cyfrowych), jakość i wierność przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy, częstotliwość próbkowania sygnału, szerokość pasma odbiornika, itp. Szczególnie szerokość pasma odbiornika ma znacznie większe znaczenie niż jego dynamika. Należałoby zatem skorygować zapisy w punkcie 29 poprzez likwidację punktacji a w zamian wprowadzić premiowanie parametru szerokość pasma odbiornika.

Czy w celu otrzymania możliwie najlepszych rozwiązań, Zamawiający skoryguje zapis w tym punkcie do następującego:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF min. 160 dB | TAK, podać [dB] |  | - |
| 29.1. | Szerokość pasma przenoszenia odbiornika | Podać wartość w [kHz] |  | Wartość największa - 2 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |

Zamawiający rezygnuje z punktacji w pozycji nr 29 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych.

Zamawiający w punkcie 30. Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, wymaga zaoferowania Cyfrowej transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) natomiast w punkcie 31. zamieścił podobne wymaganie: Cyfrowa technologia toru transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem).

Prawdopodobnie Zamawiający w jednym z tych dwóch punktów zamierzał wymagać cyfrowej transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) a w drugim – jej realizacji za pomocą technologii optycznej (tj. łączami światłowodowymi).

Czy, Zamawiający dokona korekty Opisu wymaganych parametrów technicznych w punkcie 31. do następującej postaci:

„Światłowodowa (optyczna) technologia toru transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem)” ?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punkcie 35. Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, wymaga zaoferowania Wielokanałowej cewki lub kombinacji cewek do badania głowy i szyi  (neuro-vascular) (…). Bardzo istotnym elementem badania pacjentów jest możliwość wykonania każdego badania (także i badań głowy) w każdej z dwóch pozycji „head first” lub „feet first”. W przypadku badań cewką do głowy lub głowy i szyi, przekłada się to na możliwość wykonywania badań głowy z cewką zamontowaną na każdym z dwóch końców stołu pacjenta. Takie podejście jest korzystniejsze dla pacjenta (potencjalnie może wpłynąć na zmniejszenie odczuwania efektu klaustrofobii, może być bardziej tolerowane przez dzieci), bardzo praktyczne i ułatwiające pracę osób obsługi, oraz zapewnia większe bezpieczeństwo pacjenta (np. pacjenci zaintubowani, do twarzy których dostęp dla osób obsługi jest wygodny i szybki) czy też osób obsługi (osoby te są w znacznie mniejszym stopniu narażone silne pole magnetyczne, które jest znacznie słabsze w końcu stołu bardziej oddalonym od magnesu).

Czy w celu otrzymania możliwie najlepszych rozwiązań, Zamawiający wprowadzi premiowanie przyznaniem dodatkowych punktów za przedstawioną powyżej właściwość, przykładowo w następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.1. | Możliwość podłączenia cewki do badania głowy i szyi z obu końców stołu i wykonywania badań głowy niezależnie od kierunku ułożenia pacjenta na stole („head first” lub „feet first”) | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt. |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punkcie 35. Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, wymaga zaoferowania Wielokanałowej cewki lub kombinacji cewek do badania głowy i szyi  (neuro-vascular) (…). W badaniach głowy, lub głowy i szyi możliwość regulacji kąta pochylenia cewki jest cechą bardzo docenianą przez pacjentów, którzy podczas badania głowy mają problemy z ułożeniem płasko na wznak. Wtedy nawet nieduże uniesienie głowy (ale bez zmiany położenia głowy względem cewki) może okazać się nieocenione. Warto takiej funkcjonalności wymagać.

Czy w celu otrzymania możliwie najlepszych rozwiązań, Zamawiający wprowadzi zapis w następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.2. | Funkcjonalność regulacji kąta pochylenia cewki (umożliwiająca komfortowe badanie osób chorych) | TAK |  | - |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punktach opisujących wymagania dotyczące cewek (tj. 33-47 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych), używa aż 4 różnych pojęć, tj.:

- elementy obrazujące jednocześnie

- elementy pomiarowe

- elementy odbiorcze

- kanały / kanały odbiorcze

czasami kilka z nich w jednym punkcie (zdaniu).

Tak wielka różnorodność wprowadza niepożądane niejasności i zamieszanie w terminologii. Aby wprowadzić porządek i usunąć niejasności, prosimy Zamawiającego (w stosunku do cewek), o ujednolicenie stosowanego nazewnictwa, zgodnie z poniższymi założeniami:

i.	W zakresie cewek stosować wymagania dotyczące ich elementów pomiarowych/odbiorczych. Można wymiennie stosować pojęcia „elementy pomiarowe” i „elementy odbiorcze”, jednakże dobrze byłoby zdecydować się na jeden z nich.

ii.	Starać się unikać stosowania pojęcia „kanały” / „kanały odbiorcze”, szczególnie w przypadku cewek długich, których zakres pokrycia przekracza wartość maksymalnego FOV. Pojęcia „kanały” / „kanały odbiorcze” odnosić się powinny nie do cewek a do właściwości systemów MR. O ile dla cewek krótkich, które w całości mieszczą się w maksymalnym FOV aparatu terminu „kanały odbiorcze” w ostateczności można używać i robi tak większość producentów systemów MR (choć właściwszym byłoby posługiwanie się pojęciem „elementy pomiarowe obrazujące jednocześnie” albo „elementy odbiorcze obrazujące jednocześnie”), o tyle dla obrazowania cewkami długimi, których rozmiar przekracza maksymalne FOV aparatu, powinno się używać pojęcia „elementy pomiarowe” ew. „elementy odbiorcze” (cewki). Wiadomo bowiem, że jedynie elementy odbiorcze cewki leżące w polu widzenia aparatu (FOV) są aktywne w momencie obrazowania, czyli stanowią element „kanału odbiorczego”. Cewka długa (bądź zestaw cewek), wykraczająca(y) pokryciem maksymalne FOV aparatu może mieć dużo elementów odbiorczych, ale jedynie tylko część z nich stanowią element kanału odbiorczego. Zatem wymagania dla cewek długich powinny zostać skorygowane. Jeżeli nie, to zarówno nasza firma, jak i prawdopodobnie pozostali producenci nie będą mogli złożyć oferty w niniejszym postępowaniu.

W związku z przytoczoną argumentacją, wnosimy o następujące korekty:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Wielokanałowa cewka do badania głowy, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badania obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie ≥ 16. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Cewka z możliwością regulacji przestrzeni wewnątrz cewki - 5 pkt.; Cewka bez możliwości regulacji wewnętrznej średnicy - 0 pkt. |
| 35 | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania głowy i szyi (neuro-vascular) umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta). (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie ≥ 16. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | - |
| 36 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów odbiorczych ≥ 24. Podać ilość elementów odbiorczych, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | - |
| 37 | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowy i kręgosłupa) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów odbiorczych ≥ 32. Podać ilość elementów odbiorczych, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | - |
| 38 | Wielokanałowa cewka powierzchniowa lub zestaw cewek do badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie ≥ 16 Podać liczbę elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki równoległej. |  | - |
| 39 | Realizacja badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm bez repozycjonowania pacjenta przy użyciu jednej cewki minimum 16 elementowej (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK/NIE, podać nazwę cewki ilość elementów odbiorczych |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| 40 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego ciała (whole body) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów odbiorczych ≥ 40, wskazać nazwę oferowanego rozwiązania. Podać liczbę elementów odbiorczych cewki lub zestawu cewek. |  | Najmniejsza ilość elementów odbiorczych - 0 pkt.; Największa ilość elementów odbiorczych - 3 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie* |
| 41 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna nadawczo-odbiorcza do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie ≥ 8. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | - |
| 42 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu barkowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie ≥ 8. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | - |
| 43 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stopy i stawu skokowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie ≥ 8. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | - |
| 44 | Cewka elastyczna lub częściowo elastyczna umożliwiająca obrazowanie kończyn, podudzia, kolana (obrzękniętego stawu), łokcia oraz nadgarstka pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie ≥ 8. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | - |
| 45 | Cewka elastyczna typu „mały lub średni flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) | TAK, Liczba elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie ≥ 4. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | - |
| 46 | Cewka elastyczna typu „duży flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania dużych stawów, stawów obrzękniętych, w opatrunku itp. | TAK, Liczba elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie ≥ 4. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | - |
| 47 | Wielokanałowa cewka pediatryczna | TAK, Liczba elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie ≥ 8. Podać liczbę elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | - |

Zamawiający wprowadza ww zmiany z uwzględnieniem odpowiedz nr 22.

Zamawiający w punkcie 36 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymaganie zaoferowania Wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) (…) o minimum 24 elementach odbiorczych.

W interesie Zamawiającego powinno być otrzymanie takiej cewki, która posiadałaby maksymalnie dużą liczbę elementów odbiorczych. W celu uzyskania możliwie najlepszych rozwiązań, korzystnym byłoby premiować większą niż wymagana liczbę elementów obrazujących takiej cewki lub zestawu cewek.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów odbiorczych ≥ 24. Podać ilość elementów odbiorczych, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Najmniejsza ilość elementów odbiorczych - 0 pkt.; Największa ilość elementów odbiorczych - 3 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie* |

Zamawiający wprowadza ww zmiany.

Zamawiający w punkcie 37 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymaganie zaoferowania Wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (…) o minimum 32 elementach odbiorczych.

W interesie Zamawiającego powinno być otrzymanie takiej cewki, która posiadałaby maksymalnie dużą liczbę elementów odbiorczych. W celu uzyskania możliwie najlepszych rozwiązań, korzystnym byłoby premiować większą niż wymagana liczbę elementów obrazujących takiej cewki lub zestawu cewek.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowy i kręgosłupa) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów odbiorczych ≥ 32. Podać ilość elementów odbiorczych, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Najmniejsza ilość elementów odbiorczych - 0 pkt.; Największa ilość elementów odbiorczych - 3 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie* |

Zamawiający wprowadza ww zmiany.

Zamawiający w punkcie 40 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymaganie zaoferowania Wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania całego ciała (…) o minimum 40 elementach odbiorczych i zamierza premiować największą liczbę elementów odbiorczych.

Zamawiający nie precyzuje w tym punkcie, jak duży zakres pokrycia powinien być zapewniony przez zaoferowaną cewkę lub zestaw cewek. Jeśli mają to być badania całego ciała (whole body), zakres pokrycia cewki lub zestawu cewek powinien być możliwie jak największy, aby nie było ograniczeń podczas badań nawet wysokich pacjentów.

W celu uzyskania możliwie najlepszych rozwiązań, korzystnym byłoby premiować największy możliwy zakres pokrycia zaoferowanej cewki lub zestawu cewek.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego ciała (whole body) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów odbiorczych ≥ 40, wskazać nazwę oferowanego rozwiązania. Podać liczbę elementów odbiorczych cewki lub zestawu cewek. Podać zakres pokrycia w osi z cewki lub zestawu cewek w [cm]. |  | Najmniejsza ilość elementów odbiorczych - 0 pkt.; Największa ilość elementów odbiorczych - 3 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie* oraz Najmniejszy zakres pokrycia [cm] - 0 pkt.; Największy zakres pokrycia [cm] - 3 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie* |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punkcie 41 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymaganie zaoferowania Wielokanałowej cewki sztywnej nadawczo-odbiorczej do badania stawu kolanowego (…) o minimum 8 elementach odbiorczych.

Zamawiający wymaga zaoferowania dedykowanej cewki sztywnej, jednocześnie dopuszcza, aby „Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach”. Według nas jest tu oczywista sprzeczność. Należałoby zrezygnować z jednego z tych dwóch stwierdzeń, alternatywnie umożliwić zaoferowanie albo cewki sztywnej albo innej (np. elastycznej) zaoferowanej w innych punktach.

Zamawiający nie zamierza jednak w tym punkcie premiować największej liczby elementów odbiorczych takiej cewki, chociaż na rynku dostępne są cewki sztywne do badania stawu kolanowego o dwukrotnie większej niż wymagana liczbie elementów odbiorczych.

W interesie Zamawiającego powinno być otrzymanie takiej cewki, która posiadałaby maksymalnie dużą liczbę elementów odbiorczych. W celu uzyskania możliwie najlepszych rozwiązań, korzystnym byłoby premiować ilość elementów odbiorczych wymaganej cewki.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Elastyczna cewka wielokanałowa ze specjalnym pozycjonerem do unieruchamiania badanego stawu (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) albo dedykowana wielokanałowa cewka sztywna nadawczo-odbiorcza, do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, Liczba elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie ≥ 8. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Najmniejsza ilość elementów odbiorczych - 0 pkt.; Największa ilość elementów odbiorczych - 3 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie* |

Zamawiający wprowadza ww zmiany.

Zamawiający w punkcie 42 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymaganie zaoferowania Wielokanałowej cewki sztywnej do badania stawu barkowego (…) o minimum 8 elementach odbiorczych.

Możliwość dopasowania cewki sztywnej do wielkości badanego stawu barkowego poprzez możliwość regulacji przestrzeni wewnątrz cewki ma wartość nieocenioną. Dzięki temu zyskuje się pewność, że zastosowana cewka jest idealnie dopasowana do badanego stawu, niezależnie od jego wielkości, co powoduje, że warunki obrazowania są najlepsze z możliwych.

Warto zatem premiować taką funkcjonalność (analogicznie, jak czyni to Zamawiający w przypadku punktu 33 Załącznika).

Ponadto, Zamawiający nie zamierza jednak w tym punkcie premiować największej liczby elementów odbiorczych takiej cewki, chociaż na rynku dostępne są cewki sztywne do badania stawu barkowego o dwukrotnie większej niż wymagana liczbie elementów odbiorczych.

W interesie Zamawiającego powinno być otrzymanie takiej cewki, która posiadałaby maksymalnie dużą liczbę elementów odbiorczych. W celu uzyskania możliwie najlepszych rozwiązań, korzystnym byłoby premiować ilość elementów odbiorczych wymaganej cewki.

Zamawiający wymaga zaoferowania dedykowanej cewki sztywnej, jednocześnie dopuszcza, aby „Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach”. Według nas jest tu oczywista sprzeczność. Należałoby zrezygnować z jednego z tych dwóch stwierdzeń.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu barkowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, Liczba elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie ≥ 8. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki, określić możliwość regulacji przestrzeni wewnątrz cewki i podać techniki obrazowania równoległego. |  | Cewka z możliwością regulacji przestrzeni wewnątrz cewki - 5 pkt.; Cewka bez możliwości regulacji wewnętrznej średnicy - 0 pkt. oraz Najmniejsza ilość elementów odbiorczych - 0 pkt.; Największa ilość elementów odbiorczych - 3 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie* |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punkcie 44 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymaganie zaoferowania Cewki elastycznej lub częściowo elastycznej umożliwiającej obrazowanie kończyn, podudzia, kolana (…) o minimum 8 elementach odbiorczych.

Zamawiający nie zamierza jednak w tym punkcie premiować największej liczby elementów odbiorczych takiej cewki, chociaż na rynku dostępne są tego typu cewki o dwukrotnie większej niż wymagana liczbie elementów odbiorczych.

W interesie Zamawiającego powinno być otrzymanie takiej cewki, która posiadałaby maksymalnie dużą liczbę elementów odbiorczych. W celu uzyskania możliwie najlepszych rozwiązań, korzystnym byłoby premiować ilość elementów odbiorczych wymaganej cewki.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Cewka elastyczna lub częściowo elastyczna umożliwiająca obrazowanie kończyn, podudzia, kolana (obrzękniętego stawu), łokcia oraz nadgarstka pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie ≥ 8. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Najmniejsza ilość elementów odbiorczych - 0 pkt.; Największa ilość elementów odbiorczych - 3 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie* |

Zamawiający wprowadza ww zmiany.

Zamawiający w punkcie 45 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymaganie zaoferowania Cewki elastycznej typu „mały lub średni flex” (…) o minimum 4 elementach odbiorczych.

Zamawiający nie zamierza jednak w tym punkcie premiować największej liczby elementów odbiorczych takiej cewki, chociaż na rynku dostępne są tego typu cewki o czterokrotnie większej niż wymagana liczbie elementów odbiorczych.

W interesie Zamawiającego powinno być otrzymanie takiej cewki, która posiadałaby maksymalnie dużą liczbę elementów odbiorczych. W celu uzyskania możliwie najlepszych rozwiązań, korzystnym byłoby premiować ilość elementów odbiorczych wymaganej cewki.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Cewka elastyczna typu „mały lub średni flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) | TAK, Liczba elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie ≥ 4. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Najmniejsza ilość elementów odbiorczych - 0 pkt.; Największa ilość elementów odbiorczych - 3 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie* |

Zamawiający wprowadza ww zmiany.

Zamawiający w punkcie 46 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymaganie zaoferowania Cewki elastycznej typu „duży flex” (…) o minimum 4 elementach odbiorczych.

Zamawiający nie zamierza jednak w tym punkcie premiować największej liczby elementów odbiorczych takiej cewki, chociaż na rynku dostępne są tego typu cewki o czterokrotnie większej niż wymagana liczbie elementów odbiorczych.

W interesie Zamawiającego powinno być otrzymanie takiej cewki, która posiadałaby maksymalnie dużą liczbę elementów odbiorczych. W celu uzyskania możliwie najlepszych rozwiązań, korzystnym byłoby premiować ilość elementów odbiorczych wymaganej cewki.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Cewka elastyczna typu „duży flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania dużych stawów, stawów obrzękniętych, w opatrunku itp. | TAK, Liczba elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie ≥ 4. Podać ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Najmniejsza ilość elementów odbiorczych - 0 pkt.; Największa ilość elementów odbiorczych - 3 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie* |

Zamawiający wprowadza ww zmiany.

Zamawiający w punkcie 47 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymaganie zaoferowania Wielokanałowej cewki pediatrycznej o minimum 8 elementach odbiorczych.

Zamawiający nie zamierza jednak w tym punkcie premiować największej liczby elementów odbiorczych takiej cewki, chociaż na rynku dostępne są tego typu cewki o kilkukrotnie większej niż wymagana liczbie elementów odbiorczych.

W interesie Zamawiającego powinno być otrzymanie takiej cewki, która posiadałaby maksymalnie dużą liczbę elementów odbiorczych. W celu uzyskania możliwie najlepszych rozwiązań, korzystnym byłoby premiować ilość elementów odbiorczych wymaganej cewki.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Wielokanałowa cewka pediatryczna | TAK, Liczba elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie ≥ 8. Podać liczbę elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Najmniejsza ilość elementów odbiorczych - 0 pkt.; Największa ilość elementów odbiorczych - 3 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie* |

Zamawiający wprowadza ww zmiany.

Zamawiający w punkcie 47 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymaganie zaoferowania Wielokanałowej cewki pediatrycznej o minimum 8 elementach odbiorczych.

Zamawiający nie określił jednak, do badań jakich anatomii miałaby służyć wymagana cewka.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.1 | Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) noworodków i małych dzieci, bez przekładania cewek lub repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 32 elementy pomiarowe, wykorzystywane jednocześnie w maksymalnym statycznym FoV zaoferowanego systemu MR, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK / NIE Jeśli Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów odbiorczych obrazujących jednocześnie |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |

Zamawiający wprowadza ww zmiany.

Zamawiający w punkcie 50 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, wymaga zaoferowania Odłączanego stołu pacjenta lub blatu z dedykowanym wózkiem (…).

Praktyka pokazuje, że w zakresie badań pediatrycznych lepszym, praktyczniejszym i najlepiej sprawdzającym się rozwiązaniem jest całkowicie odłączny i w pełni mobilny stół pacjenta. Jest to też rozwiązanie bardziej zaawansowane technologicznie, warto zatem premiować takie rozwiązanie poprzez przyznanie punktów.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Odłączany stół pacjenta lub blat z dedykowanym wózkiem o regulowanej wysokości spełniający następujące funkcje: - ułożenie / przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem rezonansu magnetycznego i wjazd z pacjentem do pomieszczenia badań - regulację wysokości położenia blatu w zakresie minimum 20 cm, podczas transportu pacjenta do, z i poza pomieszczeniem badań - awaryjną ewakuację pacjenta (procedura nie dłuższa niż 30 sek., możliwa do wykonania przy braku zasilania). | TAK, podać |  | odłączany stół pacjenta - 10 pkt odłączany blat stołu z dedykowanym wózkiem - 0 pkt |

Zamawiający wprowadza punktację do poz. 50 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych: odłączany stół pacjenta - 10 pkt.;  odłączany blat stołu z dedykowanym wózkiem - 0 pkt.

Zamawiający w punkcie 57 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, wymaga zaoferowania Markera laserowego lub świetlnego lub innego.

Bardzo istotną funkcjonalnością, przydatną przy przeprowadzaniu badań jest możliwość dokonania szybkiego i dokładnego zaprogramowania środka obszaru skanowania (landmarking) za pomocą rozwiązania innego niż pozycjonowanie przy użyciu lasera lub innego znacznika świetlnego. Takie rozwiązania są znacznym ułatwieniem w pracy technika i zapewniają znaczne przyspieszenie przeprowadzenia badania.

Szczególnie wartościowym, zaawansowanym i dobrze sprawdzającym się rozwiązaniem w tym zakresie jest aktywna listwa dotykowa, biegnąca wzdłuż blatu na którym leży pacjent, po naciśnięciu której ustalany jest środek obszaru skanowania.

Rozwiązanie takie ułatwia i znacząco przyspiesza rozpoczęcie badania. Warto zatem takie rozwiązanie premiować.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.1 | Możliwość dokonania szybkiego zaprogramowania środka obszaru skanowania (landmarking) za pomocą aktywnej listwy dotykowej umieszczonej wzdłuż blatu stołu. | TAK / NIE Jeśli Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania |  | TAK - 4 pkt. NIE - 0 pkt. |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punktach 48-61 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, przedstawia wymagania dotyczące Otoczenia pacjenta.

Podczas badań MR, które należą do długich badań, czasami zdarza się, że sekwencja zostaje przerwana, powrót do niej jest niemożliwy (trzeba powtarzać całą sekwencję) a dotychczas zebrane dane zostają utracone. Rozwiązanie, które umożliwiałoby wstrzymanie skanowania bez utraty danych, a następnie jego wznowienie i kontynuowanie zbierania danych, ma wartość nieocenioną, szczególnie podczas badań dzieci, chociażby w powodu znacznych oszczędności czasowych wynikających z jego zastosowania. Zatem warto takie rozwiązanie premiować.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.1 | Możliwość dokonania pauzy podczas sekwencji akwizycyjnych bez utraty danych zebranych w danej sekwencji | TAK / NIE |  | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt. |

Zgodnie z zapisami SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

Zamawiający w punktach 62-66 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, przedstawia wymagania dotyczące Badań neurologicznych.

Można zauważyć, że Zamawiający pominął szereg istotnych aplikacji klinicznych, które obecnie są bardzo często używane i stają się de facto standardem w obrazowaniu MR. Bez wyszczególnienia ich jako wymaganych czy chociażby premiowanych punktami, nie należy oczekiwać, że zostaną one zaoferowane przez potencjalnych oferentów. Zatem, jeżeli Zamawiającemu zależałoby na otrzymaniu takich aplikacji klinicznych, należałoby skorygować tabele i wprowadzić do niej nowe wymagania i zasady premiowania.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktów, przykładowo do następujących postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.1 | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO, CUBE lub odpowiednik zgodny z nomenklaturą producenta). | TAK, podać nazwę sekwencji oraz typ techniki (np. FSE/TSE, GRE) oraz uzyskiwane kontrasty |  | - |
| 66.2 | Wysokorozdzielcze badania neurologiczne głowy umożliwiające badania z cienką warstwą pozbawione przerw między kolejnymi warstwami (tzw. badania wolumetryczne, izotropowe 3D) oraz pozbawione artefaktów ruchowych, co najmniej w dwóch kontrastach | TAK / NIE Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji oraz typ techniki (np. FSE/TSE, GRE) oraz uzyskiwane kontrasty |  | TAK - 2 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 66.3 | Morfologiczne badania neurologiczne głowy – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 3 dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane (Silenz, lub odpowiednik, zgodnie z nomenklaturą producenta). Sekwencja możliwa do wykonania co najmniej na zaoferowanej w wielokanałowej cewce do badania głowy lub głowy i szyi. | TAK / NIE Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 66.4 | Specjalna sekwencja akwizycyjna, pozwalająca na rekonstruowanie obrazów T1, T2, FLAIR, STIR ze zmiennymi parametrami TE, TR i TI oraz otrzymywanie kolorowych map parametrycznych T1, T2, PD. Pakiet działający po zakończeniu akwizycji (MAGIC lub odpowiednik), zintegrowany z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika), bez czasowych ograniczeń licencyjnych | TAK / NIE Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punktach 67-75 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, przedstawia wymagania dotyczące Obrazowanie dyfuzji (DWI).

Nowe rozwiązania wprowadzone w obrazowaniu m.in. dyfuzyjnym pozwalają na akwizycje z tzw. efektem lupy – tj. zastosowanie specjalnego „powiększenia” umożliwiającego zastosowanie wysokiej matrycy akwizycyjnej na (małym) wycinku badanej anatomii. Obrazowanie z wykorzystaniem takiej akwizycji znakomicie przyczynia się do zwiększenia dokładności, jakości obrazowania i pewności diagnozy, wszędzie tam, gdzie wykonuje się badania dyfuzyjne (szczególnie w zakresie onkologii). Takie obrazowanie, z tzw. efektem lupy staje się standardem w wysokojakościowym obrazowaniu dyfuzyjnym. Zatem warto zaoferowanie takiego rozwiązania wymagać, lub choćby premiować.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73.1 | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | TAK / NIE Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 74.1 | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | TAK / NIE Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punkcie 70 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, wymaga aby Maksymalna wartość b: ≥ 7 000 s/mm2.

Bardzo często w badaniach dyfuzyjnych występuje konieczność wykonywania badań z jak najmniejszą, ale nie zerową wartością współczynnika b. Jednakże takiego wymagania Zamawiający nie zamieścił, prawdopodobnie omyłkowo. Naszym zdaniem, należałoby chociaż premiować zaoferowanie takiego rozwiązania.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.1 | Możliwość wykonywania badań z wartością b = 20 s/mm2. | TAK / NIE |  | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt. |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punkcie 73 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymagania dotyczące Badań dyfuzyjnych w obszarze głowy i kręgosłupa.

Badania dyfuzyjne głowy, z uwagi na specyfikę wykorzystanej sekwencji, należą do jednych z najgłośniejszych w obrazowaniu MR. Mając to na uwadze, w praktyce terapii MR noworodków i małych dzieci badania dyfuzyjne głowy wykonuje się jako ostatnią sekwencję, gdyż jej hałas może nawet spowodować obudzenie się małego pacjenta i konieczność zakończenia badania. Ciche badania dyfuzyjne byłyby w takich przypadkach bardzo znaczącym ułatwieniem. Naszym zdaniem, należałoby chociaż premiować zaoferowanie takiego rozwiązania.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73.2 | Dyfuzyjne badania w obszarze głowy (mózgu) – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 12 dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane (Silent, lub odpowiednik, zgodnie z nomenklaturą producenta). Sekwencja możliwa do wykonania co najmniej na zaoferowanej wielokanałowej cewce do badania głowy lub głowy i szyi. | TAK / NIE Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punktach 82-84 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, przedstawia wymagania dotyczące Obrazowania perfuzji (PWI).

Można zauważyć, że Zamawiający pominął wymaganie zaoferowania bezkontrastowej perfuzji mózgu. Zatem, jeżeli Zamawiającemu zależałoby na otrzymaniu takich aplikacji klinicznych, należałoby skorygować tabele i wprowadzić do niej nowe wymagania i zasady premiowania.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84.1 | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling) w oparciu o techniki bazujące na sekwencji typu FSE (Fast Spin Echo), TSE (Turbo Spin Echo) GRE, EPI itp. | TAK Podać nazwę sekwencji oraz jej typ (np. FSE/TSE, GRE, EPI) |  | EPI - 0 pkt. GRE - 1 pkt. FSE/TSE – 2 pkt. oraz sekwencja typu 2D - 0 pkt. sekwencja typu 3D - 2 pkt. |

Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedzią na pytanie nr 40.

Zamawiający w punktach 93-97 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, przedstawia wymagania dotyczące Badań kardiologicznych (CMR).

Można zauważyć, że Zamawiający pominął szereg istotnych aplikacji klinicznych, które obecnie są używane w badaniach CMR. Bez wyszczególnienia ich jako wymaganych czy chociażby premiowanych punktami, nie należy oczekiwać, że zostaną one zaoferowane przez potencjalnych oferentów. Zatem, jeżeli Zamawiającemu zależałoby na otrzymaniu takich aplikacji klinicznych, należałoby skorygować tabele i wprowadzić do niej nowe wymagania i zasady premiowania.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktów, przykładowo do następujących postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97.1 | First-Pass Perfusion (perfuzja pierwszego przejścia) | TAK |  | - |
| 97.2 | Delayed Enhancement 2D i 3D (ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 2D i 3D) | TAK |  | - |
| 97.3 | Sekwencje umożliwiające optymalizację czasu TI w badaniach opóźnionego wzmocnienia | TAK, podać nazwę sekwencji |  | - |
| 97.4 | Obrazowanie tętnic wieńcowych (SSFP Whole Heart Coronary, 3D Whole Heart, 3D Heart lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę sekwencji |  | - |
| 97.5 | Nawigator kardiologiczny (bramkowanie w oparciu o monitorowanie ruchu przepony) | TAK |  | - |
| 97.6 | Badania typu „tagging” (kodowanie sylwetki mięśnia sercowego w przekroju 2D wzorem geometrycznym) | TAK |  | - |
| 97.7 | Sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza w mięśniu sercowym wraz z oprogramowaniem postprocessingowym | TAK / NIE Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji |  | TAK - 2 pkt. NIE - 0 pkt. |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punkcie 121 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, wymaga zaoferowania Obrazowania równoległego w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (odpowiednio do nomenklatury producenta).

Obrazowanie na bazie rekonstrukcji przestrzeni k daje o wiele lepsze efekty w porównaniu do obrazowania równoległego opartego o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów. Warto zatem takie rozwiązanie wymagać lub/i premiować jego zaoferowanie, alternatywnie zaoferowanie obu typów obrazowania równoległego.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę i rodzaj oferowanego rozwiązania |  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów – 0 pkt Obrazowanie równoległe na bazie rekonstrukcji przestrzeni k – 5 pkt |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punkcie 121 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, wymaga zaoferowania Obrazowania równoległego w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (odpowiednio do nomenklatury producenta).

Jednym z głównych zadań obrazowania równoległego jest przyspieszenie akwizycji. Skoro tak, to również i aspekty związane z kalibracją cewek na potrzeby pracy w trybie obrazowania równoległego powinny zajmować jak najmniej czasu, aby nie wydłużać czasu akwizycji. Ideałem byłoby, gdyby kalibracja czułości cewek nie wymagała oddzielnego skanu a była wykonywana „w tle”. Takiego rozwiązania należałoby wymagać, lub chociażby premiować przyznawaniem dodatkowych punktów.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121.1 | Technika autokalibracji niewymagająca wykonywania oddzielnego pomiaru (skanu), w procesie kalibracji czułości cewek | TAK / NIE Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji |  | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt. |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punkcie 137 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, wymaga aby Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania): była ≥ 45 cm.

Im większe jest pole widzenia w osi z, tym większa jest jakość i pewność diagnostyki. Obecnie nowoczesne systemy rezonansu magnetycznego z klasy aparatów jaką określił Zamawiający osiągają FoV w osi z wynoszące 50 cm i więcej.

Warto wymagać co najmniej takich właśnie wartości.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona korekty punktu, przykładowo do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania): wymagane ≥ 50 cm | TAK, Podać [cm] |  | Wartość największa - 5 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punkcie 138 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, wymaga aby Matryca akwizycyjna, była ≥ 1024 x 1024 i zamierza premiować zaoferowanie matryc większych rozmiarów.

Z naszych informacji wynika, że wszystkie firmy oferujące systemy rezonansu magnetycznego oferują obrazowanie w matrycy 1024x1024. Jedynie jedna firma oferuje obrazowanie w matrycy większej, tj. 2048x2048. Jednakże należy zauważyć, że aby w pełni wykorzystać taką matrycę, zbieranie danych trwałoby czterokrotnie dłużej (zatem znacznie dłuższy czas akwizycji (!)), niż podczas obrazowania w matrycy 1024x1024. Ponadto, aby w rozsądnym czasie uzyskać obraz z tak zebranych danych, należałoby zastosować znacznie mocniejszy komputer obrazowy niż wymagane obecnie ok. 12 000 obrazów/sekundę. Jest to zatem typowy przykład parametru, który nie będzie wykorzystywany. Nie ma zatem sensu go premiować.

Wnosimy zatem o usunięcie premiowania w tym punkcie:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | Matryca akwizycyjna, wymagane ≥ 1024 x 1024 | TAK, Podać |  | - |

Zamawiający rezygnuje z punktacji w poz. 138 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych.

Zamawiający w punkcie 139 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, wymaga aby Minimalna grubość warstwy (skany 2D):  była ≤ 0,5 mm i zamierza premiować zaoferowanie cieńszych warstw.

Z uwagi na znaczną degradację sygnału odebranego z pacjenta, skanowanie 2D z grubością warstwy mniejszą niż 0.7mm dla aparatu 1.5T nie jest stosowane. Mniejsze wartości grubości warstwy  są parametrem „papierowym” nie mającym żadnego znaczenia klinicznego.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający skoryguje punkt do następującej postaci, poprzez usunięcie premiowania:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | Minimalna grubość warstwy (skany 2D): wymagane ≤ 0,5 mm | TAK, Podać [mm] |  | - |

Zamawiający rezygnuje z punktacji w poz. 139 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych.

Zamawiający w punkcie 140 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, wymaga aby Minimalna grubość warstwy (skany 3D):  była ≤ 0,1 mm i zamierza premiować zaoferowanie cieńszych warstw.

Z uwagi na znaczną degradację sygnału odebranego z pacjenta, skanowanie 3D z grubością warstwy mniejszą niż 0.3mm dla aparatu 1.5T nie jest stosowane. Mniejsze wartości grubości warstwy  są parametrem „papierowym” nie mającym żadnego znaczenia klinicznego.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający skoryguje punkt do następującej postaci, poprzez usunięcie premiowania:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | Minimalna grubość warstwy (skany 3D): wymagane ≤ 0,1 mm | TAK, Podać [mm] |  | - |

Zamawiający rezygnuje z punktacji w poz. 140 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych.

Zamawiający w punkcie 152 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymagania dotyczące minimalnych Czasów akwizycji.

Wnioskujemy zatem, że Zamawiającemu zależy na jak najbardziej korzystnych (najkrótszych) parametrach czasowych. Wiadomo bowiem, że najkrótsze parametry czasowe są możliwe do uzyskanie jedynie na najbardziej zaawansowanych technologicznie systemach MR. Bardzo nowoczesną i przyszłościową metodą obrazowania umożliwiającą wykonywanie akwizycji z zerowym czasem TE jest obrazowanie z tzw. ZTE, czyli Zerowym Czasem Echa. Akwizycja taka jest szczególnie zaawansowana technologicznie, wykorzystuje zarówno wysoką jakość gradientów, specjalną konstrukcję cewek odbierających sygnał z pacjenta, jak również specjalnie stworzone sekwencje pomiarowe. Wtedy to (tj. dla czasu echa rzędu kilkunastu µs, stąd też określenie TE=0ms) odebrany sygnał ma największą wartość, zatem może być wykorzystywany do obrazowania z możliwie najwyższym stosunkiem SNR (sygnał/szum). Taką funkcjonalność mają jedynie urządzenia MR zbudowane w najnowocześniejszej obecnie technologii, zatem warto i należy rozwiązania takie premiować.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający skoryguje punkt do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | Specjalna sekwencja 3D pracująca z parametrem TE ≤ 20 µs, widocznym w parametrach sekwencji, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych. | TAK / NIE Jeśli TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK - 10 pkt.; NIE - 0 pkt. |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punkcie 157 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymagania dotyczące minimalnych Pojemności dysku twardego konsoli operatorskiej.

Wymagane jest, aby pojemność konsoli była podana w GB lub w liczbach obrazów (czyli w jednostce, która w sposób właściwy określa pojemność konsoli). Poznanie pojemności dysku twardego wyrażonej w GB nie do końca definiuje ilość obrazów możliwych do zapisania. W celu lepszej przejrzystości oraz właściwego porównywania istotnych dla Zamawiającego cech funkcjonalnych i użytkowych powinno się wymagać i premiować pojemność dysku wyrażoną w ilości obrazów jakie mogą być na nim zgromadzone. A na pewno nie należy dopuszczać do sytuacji w której możliwe będzie podanie jednej z dwóch wielkości. Może się tak bowiem zdarzyć, że oferenci podadzą różne wielkości. Jak wtedy je porównywać?

Zadziwiające jest także, że Zamawiający nie zdecydował się jednak na premiowanie rozwiązań lepszych niż wymagane. Wiadomo przecież, jakie zalety posiada odpowiednio duża liczba obrazów jakie może pomieścić dysk konsoli operatorskiej. Z najważniejszych należy wymienić natychmiastowy dostęp do danych historycznych z poziomu konsoli operatorskiej. Zatem, jeżeli Zamawiającemu zależałoby na otrzymaniu najlepszych rozwiązań, należałoby wprowadzić w punkcie 157 zasady premiowania.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający skoryguje punkt do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | Ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 256 x 256 bez kompresji, minimum 200 000 obrazów | TAK, Podać [ilość obrazów] |  | Wartość największa - 5 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punkcie 160 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, wymaga, aby Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: była  ≥ 12 000 obrazów/s i zamierza premiować większe niż wymagana szybkości.

Wartość graniczna, jaką zdecydował się przyjąć Zamawiający (12 000 obrazów/s) wydaje się być dalece niewystarczająca jak na możliwości obecnych nowoczesnych systemów MR. Obecnie nowoczesne systemy rezonansu magnetycznego oferują szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV na poziomie znacznie przewyższającym 50 000 obrazów/sekundę. Taka prędkość zapewnia otrzymywanie obrazów w czasie rzeczywistym.

Ponadto, z uwagi na szczególną ważność tego parametru w szybkości powstawania obrazu wynikowego z zebranych danych, liczba przyznawanych punktów (5 pkt) wydaje się być zbyt mała. Współczesne, nowoczesne aplikacje generują olbrzymie ilości danych. Aby z nich otrzymywać obrazy w czasie rzeczywistym, koniecznym jest zastosowanie odpowiednio mocnego, wydajnego rekonstruktora, zapewniającego maksymalnie dużą szybkość rekonstrukcji. Warto zatem bardziej premiować te rozwiązania, które oferują maksymalnie dużą szybkość rekonstrukcji obrazów..

Czy w związku z powyższym, Zamawiający skoryguje punkt do następującej postaci:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: wymagane ≥ 25 000 obrazów/s. | TAK, Podać [obr/s] |  | Wartość największa - 10 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punktach 165-174 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, przedstawia wymagania dotyczące Oprogramowanie konsoli operatorskiej.

Wydaje się, że Zamawiający pominął w tych punktach wymagań dotyczących analizy perfuzji bezkontrastowej ASL.

Czy zatem, Zamawiający dokona korekty i wprowadzi następujący punkt:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 173.1 | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL na konsoli operatorskiej | TAK / NIE |  | TAK - 3 pkt. NIE - 0 pkt. |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punkcie 188 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, stawia wymagania dotyczące architektury serwera dystrybuującego aplikacje kliniczne.

Dwa z wymienionych w tym punkcie parametrów, wydają się być wyspecyfikowane zbyt nisko. Może to owocować niewydolnością serwera podczas pracy zaplanowanej pracy – nawet 5 jednoczesnych użytkowników. Te parametry to:

- wielkość pamięci RAM – wymagane min. 32 GB

- pojemność macierzy - wymagane min. 2.5 TB

Obecne rozwiązania w zakresie serwerów aplikacyjnych z łatwością pozwalają na uzyskanie znacznie większych parametrów: np. wielkość pamięci RAM: 256 GB, pojemność macierzy : 6,0 TB.

Naszym zdaniem, w interesie Zamawiającego byłoby wymaganie znacznie większych wartości, lub co najmniej premiowanie parametrów lepszych niż wymagane.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający skoryguje punkt do następującej postaci i wprowadzi premiowanie:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie rack o minimalnych parametrach: liczba procesorów: min. 2, pamięć RAM: min. 128 GB, wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej, pojemność macierzy: min. 5,0 TB, redundantne zasilanie typu Hot-plug, napęd optyczny: DVD RW, klawiatura, mysz | TAK, podać konfigurację serwera |  | Dla pamięci RAM: Wartość największa - 4 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* oraz Dla pojemność macierzy: Wartość największa - 4 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punkcie 189 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, wymaga, Możliwości przetwarzania przez serwer i oprogramowanie systemu konsol diagnostycznych min. 24 000 warstw jednocześnie.

Zważywszy znaczną ilość danych generowanych przez obecne, nowoczesne aplikacje akwizycyjne, wartość ta wydaje się być niewystarczające. Istnieje bowiem ryzyko, że przy jednoczesnym korzystaniu wszystkich 5 użytkowników jednocześnie, serwer o możliwości jednoczesnego „obsłużenia” tylko 24 000 warstw może spowolnić działanie. Dość powiedzieć, że dla pięciu możliwych do podłączenia użytkowników, oferowane są serwery zdolne do obsłużenia co najmniej trzykrotnie większej (tj nawet ponad 75 000) liczby warstw jednocześnie.

Naszym zdaniem, w interesie Zamawiającego byłoby wymaganie znacznie większych wartości, lub co najmniej premiowanie parametrów lepszych niż wymagane.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający skoryguje punkt do następującej postaci i wprowadzi premiowanie:

| L.p. | # Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział XIII, ust. 2, ad. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | Możliwość przetwarzania przez serwer i oprogramowanie systemu konsol diagnostycznych min. 40 000 warstw jednocześnie | TAK, podać liczbę warstw |  | Wartość największa - 5 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający w punkcie 213 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, wymaga, aby serwer dystrybuujący aplikacje kliniczne oferował Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym.

Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

Czy, aby umożliwić  naszej firmie złożenie oferty, Zamawiający usunie wymaganie z punktu 213 alternatywnie zmieni jego charakter z wymaganego na niewymagany?

Zamawiający nie wymaga spełnienia poz. 213 Załącznika nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych.

- - Dotyczy Załącznika nr 3 do siwz pkt. 243:

zwracamy się z prośbą o informację jaka firma jest producentem/dostawcą systemu PACS/RIS, znajdującym się w posiadaniu Zamawiajacego?

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.

- - Dotyczy Załącznika nr 3 do siwz pkt. 192 i 193:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pary monitorów diagnostycznych 2MP (1600 x 1200 pikseli) o przekątnej aktywnej części ekranu 21,3 cala, kalibrowanej luminancji DICOM 500 cd/m2, kontraście 1400:1 oraz monitora opisowego o przekątnej min.24”?

Pytanie motywujemy brakiem możliwości zaoferowania monitora 4MP o przekątnej ekranu 24” ze względu na brak tego typu rozwiązań na rynku, oraz tym, że następny model monitora 4MP posiada ekran o przekątnej 30,4”, co podnosi koszt rozwiązania, niewspółmiernie do uzyskanej jakości produktu.

Rozwiązanie oparte o parę monitorów diagnostycznych 2MP (1600 x 1200 pikseli) o przekątnej aktywnej części ekranu 21,3 cala, kalibrowanej luminancji DICOM 500 cd/m2, kontraście 1400:1 oraz monitora opisowego o przekątnej 24” jest rozwiązaniem dedykowanym do wyświetlania obrazów diagnostycznych z różnych modalności. Jest to najbardziej typowa i sprawdzona konfiguracja monitorów, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 16 oraz Załącznik nr 3 do siwz pkt. 265: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu siwz „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres całkowitego przestoju dostarczonego urządzenia”?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 21 oraz Załącznik nr 3 do siwz pkt. 273: W celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych na etapie realizacji umowy prosimy o potwierdzenie naszego rozumienia zapisów siwz, iż „wszechstronna pomoc użytkownikowi” oznacza pomoc w zakresie gwarancji i serwisu oferowanego urządzenia.

Zamawiający informuje, iż jest to pomoc w zakresie pracy urządzenia,, jego serwisu i gwarancji.

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 1: Czy Zamawiający wymaga wystawienia dwóch faktur: jedna na 80% wartości kontraktu i druga na 20% wartości kontraktu, czy też wystawienia jednej faktury na 100% wartości kontraktu z uwagami dotyczącymi płatności w opisie faktury (80% po dostawie sprzętu, 20% po protokolarnym przekazaniu urządzenia wraz instalacją, montażem, uruchomieniem..)?

Zamawiający wymaga wystawienia dwóch faktur: jedna na 80% wartości kontraktu i druga na 20% wartości kontraktu.

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 1: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ma świadomość, iż w przypadku wymaganej dwuetapowej płatności Wykonawca jest ustawowo zobligowany do wyszczególnienia na fakturze/fakturach różnych stawek VAT – odpowiednio 8% VAT na dostawę sprzętu i 23% VAT za usługi związane z montażem, instalacją, uruchomieniem?

Zamawiający ma świadomość różnych stawek VAT.

Dotyczy SIWZ rozdz. XIII: Czy Zamawiający zmieni rangę kryteriów oceny ofert na następujące:

1.	Cena oferty brutto – K1 60%,

2.	Parametry techniczne (zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ) – K2 40 %  ?

Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp Zamawiający może zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60 %, jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykaże w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

Zdaniem Wykonawcy, w niniejszym przypadku nie zachodzą przesłanki do zastosowania kryterium ceny o wadze 80 %, bowiem opis przedmiotu zamówienia nie wpisuje się w definicję „standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia”.  Jak wskazuje się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przez "ustalone standardy jakościowe" należy rozumieć powtarzalne cechy jakościowe i techniczne rzeczy i usługi, robót budowlanych, niewymagające skomplikowanego opisu (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 grudnia 2016 r. o sygn. KIO/KD 74/16). Co więcej, w uchwale z dnia 6 grudnia 2016 r. o sygn.  KIO/KD 71/16 uznano, że zamówienie ma ustalone standardy jakościowe tylko wówczas, gdy niezależnie od tego, kto będzie ich wykonawcą, jedyną różnicą będzie zaoferowana cena, a usługa lub dostawa będzie identyczna.

W niniejszej sprawie, specyfika przedmiotu zamówienia nie pozwala na odstąpienie od zasady stosowania kryterium ceny o maksymalnej wadze 60 %. Już sam stopień skomplikowania opisu przedmiotu zamówienia nie uprawnia do zastosowania kryterium ceny przekraczającego 60 %. Przemawia za tym sama konstrukcja Załącznika nr 3 do SIWZ, stanowiąca szczegółową Tabelę w zakresie żądanych przez Zamawiającego parametrów technicznych, na którą składa się aż 280 punktów. Wymagania techniczne wyspecyfikowane we wspominanym dokumencie pozwalają na zaoferowanie rezonansów magnetycznych różnych producentów, o zdywersyfikowanych parametrach (ale mieszczących się w minimalnych wymaganiach Zamawiającego), w których zastosowania mają zróżnicowane systemy kliniczne (sam Zamawiający w wielu punktach Tabeli wymaga podania nazwy oferowanego rozwiązania). W takim stanie rzeczy nie można mówić o dostawie identycznej dla każdego wykonawcy, a tym samym ustalonych standardach jakościowych.

Tym niemniej, podwyższenie kryterium parametry techniczne do 40 %, bez wątpienia wpłynie na konkurencyjność ofert oraz zwiększy szanse Zamawiającego na otrzymanie lepszego jakościowo przedmiotu dostawy w stosunku do ceny oferty.

W świetle powyższego, wnosimy o dokonanie zmiany SIWZ tak jak na wstępie, wraz ze zmianą sposobu przeliczania ofert w ww. kryteriach.

Zgodnie z zapisami SIWZ. Instytut Matki i Dziecka nie jest podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.

Dotyczy SIWZ rozdz. VI pkt. 3. 2) „Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, karta, formularz danych technicznych itp.), potwierdzający wymagania techniczno-eksploatacyjne zawarte w Zał. nr 3 do SIWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr pozycji oferowanego towaru): Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SIWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia  złożenie oferty nie z powodu  braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w folderach, prospektach, danych technicznych lub instrukcjach oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w folderach katalogowych.

Zamawiający dopuszcza złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w folderach katalogowych.

Dotyczy SIWZ rozdz. VI pkt. 3. 2) „Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, karta, formularz danych technicznych itp.), potwierdzający wymagania techniczno-eksploatacyjne zawarte w Zał. nr 3 do SIWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr pozycji oferowanego towaru): Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia i oznaczenia w dokumentach zawierających opis/folderach informacyjnych  jedynie parametrów technicznych wymaganych w Załączniku nr 3, a nie np. wymogów odnoszących się do prac projektowych i instalacyjnych, czy też świadczenia usług serwisowych.

Zamawiający potwierdza ww.

Dotyczy SIWZ rozdz. IV.1. Termin wykonania: Prosimy o informację czy termin 84 dni dotyczy jedynie dostawy urządzeń do Zamawiającego czy też jest to czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawę, instalację i kalibrację systemu MR

Zamawiający informuje, że termin 84 dni dotyczy jedynie dostawy urządzeń do Zamawiającego. Czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić instalację          i kalibrację systemu MRI to max. do 15.03.2019 r.

W przypadku jeśli termin realizacji 84 dni dotyczy jedynie dostawy sprzętu medycznego, prosimy o wskazanie dat granicznych późniejszej instalacji oraz kalibracji systemu MR

Zamawiający informuje, że termin 84 dni dotyczy jedynie dostawy urządzeń do Zamawiającego. Czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić instalację i kalibrację systemu MRI to max. do 15.03.2019 r.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje pomieszczenia przeznaczone pod instalację rezonansu magnetycznego zgodnie z wytycznymi, dostarczonymi przez wyłonionego w niniejszym postępowaniu dostawcę.

Zamawiający potwierdza, że przygotuje pomieszczenia przeznaczone pod instalację rezonansu magnetycznego zgodnie z wytycznymi, dostarczonymi przez wyłonionego            w niniejszym postępowaniu dostawcę.

Prosimy o potwierdzenie, że do czasu dostawy do Zamawiającego systemu MR, pomieszczenia będą przygotowane w 100% zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi przekazanymi przez Wykonawcę. Jednocześnie informujemy, że ze względu na konieczność natychmiastowego podłączenia systemu MR do instalacji docelowego zasilania oraz wody lodowej, instalacje te muszą być gotowe i w pełni sprawne w momencie dostawy sprzętu

Zamawiający informuje, że pomieszczenia będą przygotowane w stopniu umożliwiającym dostawę przedmiotu zamówienia.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy dostawa sprzętu będzie niemożliwa ze względu na stan zaawansowania robót budowlanych nowobudowanego obiektu, Zamawiający pokryje koszty oraz przejmie ryzyko magazynowania przedmiotu dostawy.

Zamawiający informuje, że w przypadku opóźnień robót budowalnych związanych                 z adaptacją pomieszczenia pod MRI, Zamawiający zastrzega sobie możliwość magazynowania przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy (w jego siedzibie) do 60 dni (po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu).

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone pod instalację rezonansu magnetycznego, na 2 tygodnie przed planowaną dostawą sprzętu medycznego w celu montażu klatki Faraday’a.

Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone pod instalację rezonansu magnetycznego, w celu montażu klatki Faraday’a.

Prosimy o potwierdzenie, że przeprowadzenie szkoleń z obsługi przedmiotu umowy nie warunkuje podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Zgodnie z poz. 255 załącznika należy wykonać szkolenia podstawowe, które są podstawą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Pozostałe szkolenia po odebraniu przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji.

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach prac budowlanych, podmiot wyłoniony w odrębnym postępowaniu przetargowym będzie zobowiązany do wykonania rury awaryjnego wyrzutu helu (quench) oraz prac związanych z przygotowaniem drogi transportowej – jej otworzeniem, zamknięciem, przygotowaniem wystarczająco nośnych stropów i posadzek oraz zachowaniem właściwego światła przejścia dla magnesu systemu RM.

Odpowiedź nr 109

Wykonanie rury awaryjnego wyrzutu helu magnetycznego oraz prac związanych                  z przygotowaniem drogi transportowej – jej otworzeniem, zamknięciem, przygotowaniem wystarczająco nośnych stropów i posadzek oraz zachowaniem właściwego światła przejścia dla magnesu systemu RM jest po stronie Wykonawcy robót budowlanych wyłonionego         w innym postępowaniu.

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt. 260 oraz załącznika nr 5 do SIWZ, par. 5, pkt. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby "czas reakcji serwisu” uwzględniał zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bądź zamówienie części zamiennych na podstawie zebranych informacji?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę,

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt. 265 oraz załącznika nr 5 do SIWZ, par. 5, pkt. 16:

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas niesprawności dostarczonego urządzenia, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w Załączniku nr 3 do SIWZ, pkt. 261 i 262. W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację zapisu: „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego urządzenia, pod warunkiem, że Wykonawca nie dokona naprawy w czasie określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ, pkt. 261 i 262.”

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, par. 7, pkt. 5:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości wymaganych dni szkolenia w trakcie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym.

Dodatkowo, czy Zamawiający dopuszcza odebranie przedmiotu Umowy, a wykonanie szkolenia w zakresie obsługi po podpisaniu Protokołu Zdawczo- Odbiorczego?

Uzasadnienie:

Specyfika szkoleń aplikacyjnych wymaga przeprowadzania ich podczas pracy z pacjentami celem dopasowania ustawień systemu do wymagań użytkownika, co nie jest możliwe przed przekazaniem systemu do eksploatacji.

Zgodnie z zapisami poz. 254 załącznika nr 3 do SIWZ. Zgodnie z poz. 255 załącznika należy wykonać szkolenia podstawowe, które są podstawą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Pozostałe szkolenia po odebraniu przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji.

- - Dotyczy: Termin realizacji

Zamawiający wymaga realizacji umowy w ciągu 12 tygodni od daty zawarcia umowy. Instalacja dostarczanego rezonansu magnetycznego nierozłącznie związana jest z postępowaniem prac projektowych i budowlanych prowadzonych w ramach postępowania przetargowego wskazanego w punkcie 249 OPZ,  A/ZP/SZP.251-31/18 Budowa budynku podziemnego działu obrazowania (MRI i TK), położonego na działce ewid. Nr 14, obr. 6-04-08 Wola, w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zgodnie z SIWZ do tego postępowania termin realizacji umowy wznosi 6 miesięcy od daty podpisania umowy co oznacza, że dostawa rezonansu magnetyczne nastąpi przynajmniej 12 tygodni przed terminem możliwości wykonania instalacji w budowanych pomieszczeniach. Dodatkowo należy zaznaczyć, że postępowanie A/ZP/SZP.251-31/18 Budowa budynku podziemnego działu obrazowania (MRI i TK), położonego na działce ewid. Nr 14, obr. 6-04-08 Wola, w trybie "zaprojektuj i wybuduj"  zostało unieważnione w dniu 13.08.2018r.

W związku z powyższym prosimy o wydłużenie realizacji dostawy i instalacji rezonansu magnetycznego stosownie do czasu realizacji prac projektowych i budowlanych w obiekcie, w którym ma być zainstalowany rezonans magnetyczny lub wskazanie miejsca przechowywania rezonansu magnetyczne do czasu instalacji w tym zobowiązanie się Zamawiającego do pokrycia kosztów magazynowania rezonansu magnetycznego do czasu udostępnienia przez zamawiającego pomieszczeń do instalacji rezonansu. Obecne zapisy SIWZ obarczone są wadą formalną uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający informuje, że termin 84 dni dotyczy jedynie dostawy urządzeń do Zamawiającego. Czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić instalację i kalibrację systemu MRI to max. do 15.03.2019 r. Zamawiający informuje, że w przypadku opóźnień robót budowalnych związanych z adaptacją pomieszczenia pod MRI, Zamawiający zastrzega sobie możliwość magazynowania przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy (w jego siedzibie) do 60 dni (po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu).

- - Dotyczy zał. Nr 3  pkt. 236

Zamawiający wymaga dostosowania posiadanego przez Zamawiającego inkubatora Nomag 1,5T z oferowanym rezonansem magnetycznym. Czy przez dostosowanie należy rozumieć zapewnienie kompatybilności inkubatora ze stołem pacjenta rezonansu magnetycznego oraz dostawę 16 elementowej cewki głowowej i 12 elementowej body wraz z zestawem kabli przyłączeniowych? Jednocześnie nadmieniamy, że obecnie posiadane przez Zamawiającego  8 kanałowe cewki Nomag są kompatybilne tylko z rezonansem magnetycznym firmy General Electric i nie mogą być używane z rezonansem magnetycznym innego producenta.

Tak, dostosowanie należy rozumieć jako zapewnienie kompatybilności inkubatora ze stołem pacjenta rezonansu magnetycznego oraz dostawę nowej cewki lub wykorzystanie istniejącej wraz z zestawem kabli przyłączeniowych.

- - Dotyczy zał. Nr 3  pkt. 243 i 244

Prosimy o podanie dostawcy posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS i PACS oraz informacji czy Zamawiający posiada wolne licencje przyłączeniowe do tych systemów (obecnie Zamawiający użytkuje rezonans magnetyczny i jest on skomunikowany z systemem RIS i PACS poprzez takie licencje) czy też mają być one zakupione od dostawcy RIS i PACS? Prosimy również o podanie parametrów wymaganej macierzy min4TB oraz wszystkich innych elementów zapewniających kompatybilność wymaganej macierzy z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS. Jeżeli licencje te mają być zakupione przez Wykonawcę to prosimy o uzgodnienie z dostawcą RIS i PACS ceny, która będzie wiążąca dla Wykonawców, za licencje, koszty ich wdrożenia oraz koszty gwarancji zgodnie z wymaganiami w OPZ oraz ceny za dodatkową macierz dyskową i opublikowanie tych informacji na stronie internetowej Zamawiającego. Pozwoli to na obniżenie kosztów inwestycji jak również na zachowanie zasady uczciwej konkurencji. Praktyki monopolistyczne firm dostarczających systemy RIS i PACS skutkują tym, że oferty dla Wykonawców mogą odbiegać od ceny rynkowych za jakie Zamawiający je może nabyć.

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. Zamawiający nie posiada wolnych licencji przyłączeniowych. Należy spełnić zapisy poz. 243 i 244 Załącznika nr 3.

- - Dotyczy zał. Nr 3  pkt 245

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści UPS podtrzymujący infrastrukturę IT rezonansu magnetycznego przez min 20 min a nie cały system rezonansu magnetycznego? Informujemy, że USP podtrzymujący cały system rezonansu magnetycznego to koszt powyżej 100 000 zł a zanik napięcia w pracy rezonansu magnetycznego skutkuje jedynie utratą konkretnej sekwencji badania a nie wszystkich wcześniejszych sekwencji wykonanych w trakcie badania danej anatomii. W przypadku przywrócenia napięcia,  należy wykonać tylko brakującą sekwencję do wcześniej wykonanych w celu skompletowania badania. Podtrzymanie infrastruktury IT (stacje akwizycyjna) to koszt kilku tysięcy złotych i nie wymaga specjalnych pomieszczeń do instalacji jak również nie podnosi kosztów utrzymania UPS w czasie (coroczne przeglądy, atesty, wymiana baterii). Informujemy również, że w sytuacji powtórzenia sekwencji badania należy ponownie przygotować pacjenta do badania.

Zamawiający dopuszcza.

- - Dotyczy zał. Nr 3  pkt. 14 – 18.

Prosimy o modyfikację treści tych punktów przez zmianę punktacji do postaci jak niżej:

| 14 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 10 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | Wartość najmniejsza - 1 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 20 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | Wartość najmniejsza - 1 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| 16 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 30 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | Wartość najmniejsza - 1 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| 17 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 40 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | Wartość najmniejsza - 1 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| 18 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square o średnicy 50 cm lub objętości cylindrycznej 50x50x45 cm, zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta | Podać wartość [ppm] |  | Wartość najmniejsza - 1 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |

Uzasadnienie

Zamawiający dokonuje w tych punktach pięciokrotnej oceny podobnego parametru związanego z homogeniczności pola, dopuszczając możliwość uzyskania maksymalnie aż 15 punktów. Tymczasem parametry te specyfikowane są przez producentów dla wartości uzyskiwanych w warunkach fabrycznych, bez zachowania warunków klinicznych, czyli bez obecności w aparacie pacjenta i cewek. W sytuacji umieszczenia w aparacie pacjenta i układu cewek odbiorczych te syntetyczne wartości ulegną zaburzeniom i zmianom, które są niemożliwe do obiektywnego porównania. Ponadto premiując te parametry Zamawiający pośrednio premiuje przestarzałą technologię, w której stosowano długie magnesy obniżające komfort badania dla pacjenta i personelu.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 3  pkt. 19.

Prosimy o uzupełnienie wymogów przez wprowadzenie dodatkowych zapisów jak niżej:

| 19 | Średnica otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z systemem SHIM, cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i obudowami) min. 70 cm | TAK, podać [cm] |  | – |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19A | Całkowita długość gantry (magnes z systemem SHIM, cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i obudowami) | Podać wartość [cm] |  | Wartość najmniejsza - 5 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |

Uzasadnienie

Zamawiający specyfikując wymogi dotyczące średnicy otworu pacjenta na poziomie min. 70 cm wyraźnie wskazuje, że zależy mu na nabyciu urządzenia oferującego dużą przestrzeń badania z łatwym dostępem do badanego pacjenta.

W wymaganiach OPZ pominięty został bardzo ważny parametr dotyczący wygody i komfortu badania jakim jest całkowita długość gantry, której wymiar przekłada się bezpośrednio na przestrzeń badania, czyli komfortowe warunki skanowania dla pacjenta oraz bezpieczny i szybki dostęp personelu do tegoż pacjenta w sytuacjach tego wymagających. Bez tego uzupełnienia Zamawiający zaniechałby premiowania nowoczesnej technologii, w której stosowano magnesy przyjazne pacjentowi i personelowi.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 3  pkt. 28.

Prosimy o modyfikację treści punktu oraz sposobu oceny do postaci jak niżej:

| 28 | Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową możliwa do wykorzystania w maksymalnym polu widzenia (max FOV) min. 40 | TAK, Podać liczbę kanałów |  | Wartość kanałów największa - 15 pkt.; Wartość kanałów najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uzasadnienie

W aktualnym zapisie dwa pojęcia rozdzielone słowem „lub” nie są żadnymi alternatywami!

Sygnał rezonansu magnetycznego pochodzący z badanych tkanek ciała pacjenta ma zawsze charakter analogowy. Rejestrują go anteny odbiorcze cewek, a następnie jest on przetwarzany na postać cyfrową. Miejsce ucyfrowienia tego sygnału (czy po stronie cewki, czy po stronie aparatu) w żaden sposób nie wpływa na możliwość określenia liczby kanałów odbiorczych. Liczbę tę zawsze definiuje suma anten odbiorczych cewek (podłączona dalej do równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową), która jest możliwa do wykorzystania w maksymalnym polu widzenia aparatu.

Aktualne brzmienie zapisu sprzyja tylko dla jednej technologii – dStream firmy Philips.

Zwracamy uwagę, że firma ta podpierając się argumentami o rzekomej „pełnej cyfrowości” (cokolwiek to nieprecyzyjne i niejednoznaczne określenie miałoby znaczyć), może złożyć ofertę na aparat z systemem RF dysponującym liczbą kanałów mniejszą niż 40 (np. 8, 16 lub 24), która jest wymagana dla wszystkich innych producentów. Co więcej, połączone to będzie z uzyskaniem maksymalnej wartości aż 15 punktów w tym kryterium oceny. Dokładnie tyle samo punktów otrzyma oferta na aparat z system RF dysponującym największą liczbą kanałów (np. 48, 64 lub 128).

Takie działanie jest niedopuszczalne z punktu widzenia konieczności zapewnienia przez Zamawiającego warunków uczciwej rywalizacji konkurencyjnej, ponieważ prowadzi do nieuprawnionego premiowania rozwiązań typowych dla jednego wytwórcy. Jest to szkodliwe zarówno dla Zamawiającego, jak i dla oferentów.

Zgodnie z odpowiedzią nr 55.

- - Dotyczy zał. Nr 3  pkt. 30 i 31.

Prosimy o uzupełnienie wymogów przez rozwinięcie do postaci jak niżej:

| 30 | Cyfrowa transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) | TAK |  | – |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30A | Cyfrowa transmisja nadawanego sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| 31 | Cyfrowa technologia toru transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) | TAK |  | – |
| 31A | Cyfrowa technologia toru transmisji nadawanego sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt. |

Uzasadnienie

W konstrukcji systemu RF istotne jest zapewnienie cyfrowej technologii toru transmisji w obu kierunkach – zarówno odbiorczym, jak i nadawczym. Ma to na celu zapewnienie pracy obu torów w pętli natychmiastowego sprzężenia zwrotnego, w której sygnał odbierany moduluje kształt i moc sygnału nadawanego w czasie rzeczywistym. Taki tryb pracy jest możliwy tylko w pełni cyfrowych torach RF, gdzie określenie „w pełni” dotyczy obu torów – odbiorczego i nadawczego. Przekłada się on na maksymalizację jakości obrazowania przy jednoczesnej optymalizacji ekspozycji SAR.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 3  pkt. 47.

Prosimy o uzupełnienie wymogów przez rozwinięcie do postaci jak niżej:

| 47 | Wielokanałowa cewka pediatryczna | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać liczbę kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego |  | – |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47A | Wielokanałowa cewka pediatryczna typu matrycowego do badań obszaru głowa-szyja u niemowląt i małych dzieci do 18 miesiąca życia, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta; cewka dedykowana do zastosowań pediatrycznych i odpowiednio dopasowana rozmiarowo, wyposażona w dedykowaną, zintegrowaną kuwetkę pozwalającą na przygotowanie do badania poza pracownią i bezpieczny transfer na aparat niemowląt do 5 miesiąca życia i wadze do 10 kg | Tak/Nie, Jeżeli tak – podać nazwę cewki, liczbę elementów obrazujących i nazwę techniki obrazowania równoległego |  | TAK – 10 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| 47B | Wielokanałowa cewka pediatryczna typu matrycowego (lub zestaw cewek) do badań całego ośrodkowego układu nerwowego u niemowląt i małych dzieci do 18 miesiąca życia, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta; cewka dedykowana do zastosowań pediatrycznych i odpowiednio dopasowana rozmiarowo | Tak/Nie, Jeżeli tak – podać nazwę cewki, liczbę elementów obrazujących i nazwę techniki obrazowania równoległego |  | TAK – 10 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| 47C | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek), do badań tułowia (np. klatka piersiowa lub jama brzuszna lub miednica) u niemowląt i małych dzieci do 18 miesiąca życia, posiadająca w badanym obszarze min. 4 elementy obrazujące jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta; cewka dedykowana do zastosowań pediatrycznych i odpowiednio dopasowana rozmiarowo | Tak/Nie, Jeżeli tak – podać nazwę cewki, liczbę elementów obrazujących i nazwę techniki obrazowania równoległego |  | TAK – 10 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| 47D | Wielokanałowa cewka pediatryczna typu matrycowego (lub zestaw cewek) do badań całego ciała u niemowląt i małych dzieci do 18 miesiąca życia, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta; cewka dedykowana do zastosowań pediatrycznych i odpowiednio dopasowana rozmiarowo | Tak/Nie, Jeżeli tak – podać nazwę cewki, liczbę elementów obrazujących i nazwę techniki obrazowania równoległego |  | TAK – 10 pkt.; NIE - 0 pkt. |

Uzasadnienie

Profil placówki Zamawiającego wymaga posiadania odpowiednich narzędzi do zastosowań pediatrycznych. Dotyczy to między innymi odpowiednich do takich zastosowań cewek, które różnią się od typowych cewek do badania osób dorosłych. Cewki do badań pediatrycznych są dopasowane gabarytowo i konstrukcyjnie do tego celu. Ilustrują to poniższe przykłady.

Przygotowanie do badanie tułowia (po lewej) i głowy (po prawej) u małego dziecka:

Przygotowanie do badanie tułowia (po lewej) i głowy (po prawej) u pacjenta dorosłego:

Co prawda w punkcie 47. Zamawiający stawia wymóg zaoferowania wielokanałowej cewki pediatrycznej, jednak jest on tak lakoniczny i niejednoznaczny, że w żaden sposób nie zabezpiecza jego interesów.

Zaproponowane rozwinięcie polega na precyzyjnym określeniu odpowiednich cewek i ich cech (takich jak obszar badania, liczba kanałów, techniki obrazowania równoległego itp.) i koryguje powstały brak. Zatem akceptacja postulatu leży w interesie Zamawiającego.

Zgodnie z odpowiedzią nr 60, 69 i 70.

- - Dotyczy zał. Nr 3  pkt. 50.

Prosimy o modyfikację treści punktu do postaci jak niżej:

| 50 | Odłączany stół pacjenta lub blat z dedykowanym wózkiem o regulowanej wysokości pozwalające na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR | TAK, podać |  | Odłączany stół – 5 pkt. Blat z wózkiem – 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uzasadnienie

Blat z wózkiem nie jest rozwiązaniem alternatywnym dla odłączanego całego stołu pacjenta.

Odłączany cały stół pacjenta to właściwe, profesjonalne rozwiązanie, konstrukcyjnie dostosowane do swojej roli. Umożliwia on szybką ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia, np. kiedy trzeba podjąć natychmiastową akcję reanimacyjną z wykorzystaniem sprzętu i aparatury niedostosowanej do silnego pola magnetycznego (np. defibrylatora). Jest to zaleta wpływająca bezpośrednio na życie i zdrowie pacjenta. Taki stół daje także możliwość przygotowania pacjenta do badania poza pomieszczeniem magnesu (np.: zastosowanie inkubatora Nomag), co znacznie ułatwia pracę.

Natomiast blat z wózkiem to namiastka, rozwiązanie zastępcze.

Z powyższych powodów Zamawiający powinien wprowadzić odpowiedni system punktacji, zatem akceptacja tego postulatu leży w absolutnym interesie Zamawiającego.

Zgodnie z odpowiedzią nr 71.

- - Dotyczy zał. Nr 3  pkt. 115.

Prosimy o uzupełnienie wymogów przez rozwinięcie do postaci jak niżej:

| 115 | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | – |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115A | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T1 obrazowanej tkanki | Tak/Nie, Jeżeli tak – podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK – 1 pkt.; NIE - 0 pkt. |
| 115B | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2* obrazowanej tkanki | Tak/Nie, Jeżeli tak – podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK – 1 pkt.; NIE - 0 pkt. |

Uzasadnienie

Zamawiający specyfikując wymogi dotyczące badań ortopedycznych wskazuje, że zależy mu na nabyciu urządzenia posiadającego możliwość mapowania T2.

Jednakże pominięte zostają ważne możliwości mapowania parametrycznego tkanki (np. chrząstki stawu), pozwalające na otrzymanie także map T1 i T2*. Wg. publikacji dopiero pełne możliwości mapowania (tj. T1, T2 i T2*) pozwalają na właściwą ocenę integralności strukturalnej matrycy kolagenowej, czy chrząstki stawu i umożliwiają określenie zakresu ubytku proteoglikanu wypełniającego przestrzeń międzykomórkową, czyli stopień degeneracji chrząstki.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 3  pkt. 135 – 140.

Prosimy o uzupełnienie wymogów przez rozwinięcie i normalizację punktacji, do postaci jak niżej:

| 135 | Minimalna wartość FoV: wymagane ≤1 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Wartość najmniejsza - 2 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | Maksymalna wartość FoV (w osiach x, y): wymagane ≥ 50 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Wartość największa - 2 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| 137 | Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania): wymagane ≥ 45 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Wartość największa - 2 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| 138 | Matryca akwizycyjna, wymagane ≥ 1024 x 1024 | TAK, Podać |  | Wartość największa - 2 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| 139 | Minimalna grubość warstwy (skany 2D): wymagane ≤ 0,5 mm. | TAK, Podać [mm] |  | Wartość najmniejsza - 2 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| 140 | Minimalna grubość warstwy (skany 3D): wymagane ≤ 0,1 mm. | TAK, Podać [mm] |  | Wartość najmniejsza - 2 pkt.; największa - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |

Uzasadnienie

Zaproponowane uzupełnienie punktacji w punkcie 135 i ujednolicenie jej skali do zakresu 0-2 pkt. dla wszystkich punktów tej sekcji jest w pełni uzasadnione z punktu widzenia istoty każdego z opisanych tu parametrów oraz wagi z jaką parametry te przekładają się na użyteczność kliniczną. Cóż z tego, że aparat miałby duże maksymalne FoV w osi z (p. 137, aktualnie premiowany w skali 0-5) jeżeli jego możliwości byłby ograniczone w zakresie obrazowania w małym polu widzenia (p. 135, aktualnie brak punktacji) lub w zakresie uzyskiwania cienkich przekrojów 2D i 3D (p. 139 i 140, aktualnie punktacja tylko w skali 0-1). Zatem akceptacja tego postulatu leży w interesie Zamawiającego.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami SIWZ i odpowiedziami na pytania nr 83, 84, 85.

- - Dotyczy zał. Nr 3 pkt. 160.

Prosimy o normalizację punktacji, do postaci jak niżej:

| 160 | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: wymagane ≥ 12 000 obrazów/s. | TAK, Podać [obr/s] |  | Wartość największa - 1 pkt.; najmniejsza - 0 pkt.; pozostałe proporcjonalnie* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Parametr określony w tym punkcie jest wtórnym efektem działania całego aparatu i w tym rozumieniu ma znaczenie marginalne, a jego różnicowanie nie przekłada się na żadne korzyści w rzeczywistym wykorzystaniu praktycznym.

Parametry rekonstruktora są dopasowane przez producenta w sposób optymalny do pewnej założonej konstrukcji urządzenia, dla której precyzyjnie zdefiniowano strumień danych źródłowych. Dlatego też, dla określonej konfiguracji całego aparatu, zwiększanie szybkości rekonstruktora nie przełoży się w żaden sposób na jakikolwiek efekt, poza większym kosztem takiego rozwiązania. Przykładowo wykorzystanie w aparacie 1,5T rekonstruktora z aparatu 3T (wg. danych technicznych teoretycznie „szybszego”) nie dałoby absolutnie nic, poza wzrostem ceny.

Tymczasem przyjęta przez Zamawiającego w tym punkcie skala oceny, nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do innych punktów specyfikacji, stwarza sztuczne różnicowanie, powodujące pokusę zaoferowania rozwiązań znacznie przewymiarowanych, wykraczających poza potrzeby Zamawiającego i narażających jego interes od strony budżetowej. Takie działanie w niezamierzony sposób prowadzi do regulowania i ograniczania uczciwej rywalizacji konkurencyjnej.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 3  pkt.255

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym będzie dostarczona 1 jednoczasowa licencja na oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji?

Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach (włączając wiodące szpitale pediatryczne w Polsce) dostęp do opisanych funkcjonalności, jako 1 pojedyncze jednoczasowe licencje są wystarczające.

Przychylenie się do naszej prośby pozwoli nam złożyć bardziej atrakcyjną ofertę, ponadto oferta będzie zawierać nielimitowany dostęp dla 5 użytkowników w punktach 226, 227,228,230,231.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 3  pkt. 232

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym będzie 1 jednoczasowa licencja na oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej typu SVS i CSI 2D i 3D??

Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach (włączając wiodące szpitale pediatryczne w Polsce) dostęp do opisanych funkcjonalności, jako 1 pojedyncze jednoczasowe licencje są wystarczające.

Przychylenie się do naszej prośby pozwoli nam złożyć bardziej atrakcyjną ofertę, ponadto oferta będzie zawierać nielimitowany dostęp dla 5 użytkowników w punktach 226, 227,228,230,231.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 3  pkt  218.

Czy Zamawiający zwiększy punktację za pkt 218 do 5pkt za fotorealistyczne rekonstrukcje typu 3D bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizująca realistyczny obraz tkanek z rozpraszaniem światła?

Oferowane rozwiązanie jest przełomem w zakresie technik obrazowania i umożliwia generowanie obrazów medycznych w technologii VR, z niespotykaną wcześniej, jakością i rozdzielczością przestrzenną, dzięki czemu otrzymujemy informacje istotne zarówno dla planowania przedoperacyjnego jak i opieki ambulatoryjnej. Technologia ta udoskonala proces planowaniu terapii, umożliwiając lekarzowi poznanie anatomii pacjenta i wytłumaczenie etapów leczenia tak, aby pacjent lub rodzic mógł świadomie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Obrazowanie i prezentacja obrazów 3D odzwierciedlającą rzeczywiste narządy zarówno do badan CT jak i MR

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 3  Aplikacje konsoli lekarskiej

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punktu (5pkt) za rozwiązanie, które umożliwia na 5 stacjach lekarskich (oprogramowanie bez ograniczeń softwarowych na zainstalowanie dowolnej ilości klientów) następujących funkcjonalności w zakresie badan:?

Ocena naczyń z widokami krzywoliniowymi (CT), połączony przepływa zadań onkologiczny i naczyniowy, zsynchronizowaną nawigację przez segmenty, ręczny pomiar RECIST/WHO, rejestrację fuzje obrazów, wyświetlanie w 2 punktach czasowych, wizualizacje, CT/MR/PET/SPECT, podstawową kwantyfikację SPECT/PET w tym SUV, automatyczne numerowanie kręgów w badaniach CT.

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji:

| Aplikacje w zakresie badań: Ocena naczyń z widokami krzywoliniowymi (CT), połączony przepływa zadań onkologiczny i naczyniowy, zsynchronizowaną nawigację przez segmenty, ręczny pomiar RECIST/WHO, rejestrację fuzje obrazów, wyświetlanie w 2 punktach czasowych, wizualizacje, CT/MR/PET/SPECT, podstawową kwantyfikację SPECT/PET w tym SUV, automatyczne numerowanie kręgów w badaniach CT. | TAK/NIE; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 5 użytkowników |  | TAK -5 pkt. NIE - 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 3   Aplikacje konsoli lekarskiej

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty (5pkt) za oprogramowanie, które umożliwia na 5 stacjach lekarskich (oprogramowanie bez ograniczeń softwarowych na zainstalowanie dowolnej ilości klientów):

Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja wielu odrębnych obszarów anatomicznych (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyodrębnianie rejonów anatomicznych (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta).

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji:

| Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja wielu odrębnych obszarów anatomicznych (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyodrębnianie rejonów anatomicznych (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | TAK/NIE; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 5 użytkowników |  | TAK -5 pkt. NIE - 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 3  Aplikacje konsoli lekarskiej

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty (5pkt) za oprogramowanie bazujące algorytmach sztucznej inteligencji umożliwiające automatyczne numerowanie kręgów w badaniach CT/MR, które umożliwia na 5 stacjach lekarskich (oprogramowanie bez ograniczeń softwarowych na zainstalowanie dowolnej ilości klientów)?

| Oprogramowanie bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji umożliwiające automatyczne numearowanie kręgów w badaniach CT/MR | TAK/NIE; na wszystkich stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 5 użytkowników |  | TAK -5 pkt. NIE - 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiający z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Wykonawcy, Producenta lub Autoryzowanego Przedstawiciela Producenta?

Zamawiający dopuszcza.

- - Dotyczy załącznika nr 3 pkt 256

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma tu na myśli aktualizacje przeprowadzane w ramach dostarczonej konfiguracji/platformy sprzętowej danego systemu, których instalację w urządzeniu Zamawiającego zleca producent zachowując dotychczasową konfigurację i funkcjonalność urządzenia.

Zamawiający potwierdza.

- - Dotyczy załącznika nr 3 pkt 260 i 261

Prosimy o doprecyzowanie, że oba wymagania dotyczą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

Zamawiający potwierdza, że oba wymagania dotyczą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dotyczy załącznika nr 3 pkt 269 oraz wzoru umowy par 5 ust.15

Prosimy o ujednolicenie zapisów z Pkt. 269 w Zał. 3 oraz Par.5 Ust.15 w Wzorze Umowy poprzez nadanie mu brzmienia „Wykonanie 1 przeglądu bezpłatnego w okresie pogwarancyjnym zakończonego wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia, w terminie zapewniającym zachowanie interwałów przeglądowych określonych przez producenta urządzenia” co zapewni Zamawiającemu zgodność harmonogramu przeglądów z wymogami określonymi przez producenta oraz lokalne przepisy prawa.”

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 5 wzór umowy § 5 ust 7 i 9

Prosimy o doprecyzowanie, że oba wymagania dotyczą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dopisanie do niniejszych ustępów:

„liczone w dni robocze od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

  - Zamawiający potwierdza, że oba wymagania dotyczą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czy Zamawiający potwierdza że szpital zapewni dojazd dla samochodu ciężarowego z naczepą oraz dla żurawia rozładunkowego na teren szpitala w celu montażu aparatu MR.

Zamawiający potwierdza.

Czy Zamawiający potwierdza że pomieszczenia zostaną przygotowane zgodnie z wytycznymi producenta rezonansu magnetycznego.

Zamawiający potwierdza.

Czy Zamawiający potwierdza że na czas dostawy zostaną przygotowane wszystkie instalacje zgodnie z wytycznymi producenta. Dotyczy to w szczególności zasilania oraz układu chłodzenia rezonansu magnetycznego.

Zamawiający informuje, że na czas dostawy zostaną przygotowane wszystkie instalacje zgodnie z wytycznymi producenta przekazanymi niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Proszę o informację czy wykonanie rury awaryjnego wyrzutu helu magnetycznego jest po stronie Zamawiającego.

Wykonanie rury awaryjnego wyrzutu helu magnetycznego jest po stronie Wykonawcy robót budowlanych wyłonionego w innym postępowaniu.

Na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia wg SIWZ.   Proszę o informację czy wykonanie projektów oraz wykonanie układów wentylacji, chłodzenia, systemu IT, klimatyzacja, zasilanie leżą po stronie wykonawcy.

Zamawiający informuje, że wykonanie projektów oraz wykonanie układów wentylacji, chłodzenia, systemu IT, klimatyzacja, zasilanie leżą po stronie Wykonawcy robót budowlanych wyłonionego w odrębnym  postępowaniu.

Proszę o informacje czy w promieniu <8m planowanego montażu rezonansu istnieją lub planowane są instalacje elektryczne, wodne, sanitarne.

Zamawiający informuje, że te informacje zawarte są w  projekcie  budowlanym.

- - Dotyczy zał. Nr 5 wzór umowy §5 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa z „gwarantuje” na „oświadcza”, oraz sformułowania „wysokim standardzie” na „należytym standardzie”?

Uzasadnienie: Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Prosimy o zmianę brzmienia – zgodnie z art. 355 KC Sprzedawca jest zobowiązany do świadczeń o należytej jakości.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 5 wzór umowy §5 ust.18, 19 oraz 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w niniejszych ustępach słowa „gwarantuje” na „zapewnia”?

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 5 wzór umowy §5 ust.25

Mając na uwadze, że usługi serwisowe świadczone przez wykonawców globalnych (globalnych grup kapitałowych) mają także globalną strukturę zakładającą udział w serwisie spółek z grupy kapitałowej, w szczególności spółki producenta oferowanego urządzenia, co pozwala na zaoferowanie modelu serwisu „follow the Sun” i najwyższych standardów jakości oraz krótkich czasów naprawy i reakcji, prosimy o doprecyzowanie par. 5  ust. 25 umowy, poprzez uznanie, że procedura dalszego powierzenia danych do przetwarzania odbędzie się zgodnie z proponowanymi poniżej postanowieniami, które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych:

(1)	Wykonawca zleca podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych w imieniu Zamawiającego. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Wykonawcy, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez wykonawcę , podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

(2)	Wykaz podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, jest dostępna pod adresem ……………….

Zamawiajacy niniejszym upoważnia Wykonawcę do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym. Zamawiający zobowiązuje się do subskrypcji wskazanej powyżej strony internetowej Wykonawcy w celu uzyskiwania informacji dotyczących podprzetwarzających oraz wszelkich zamierzanych zmian w korzystaniu z usług podprzetwarzających lub ich zastępowania innymi podmiotami.

(3)	Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do Wykonawcy w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

(4)	W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Wykonawca może według własnego uznania

a.	zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

b.	podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Zamawiającego , które wyeliminują jego zastrzeżenia .

c.	              W przypadku zlecenia przez Wykonawcę czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Wykonawca stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Wykonawca w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

(5)	W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający udziela Wykonawcy wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych. Oznacza to, że Wykonawca jest uprawniony do działania w imieniu Zamawiającego oraz podprzetwarzającego. Wykonawca jest również uprawniony do wykonywania praw i uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu standardowych klauzul ochrony danych wobec podprzetwarzającego.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 5 wzór umowy §5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części

lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących

w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte :

a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne.”?

Powyższe ma na celu doprecyzowanie warunków gwarancji.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- - Dotyczy zał. Nr 5 wzór umowy §5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

„Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.”?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- - Dotyczy zał. Nr 5 wzór umowy §6 ust.5 d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy punkt otrzymał poniższe brzmienie:

„d)dostarczenia urządzeń z widocznymi istotnymi wadami uniemożliwiającymi prawidłową eksploatację przedmiotu umowy,”?

Protokół odbioru winien potwierdzać wykonanie wszystkich czynności objętych przedmiotem umowy. Zamawiający może odmówić podpisania protokółów jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru będą istotne, tj. uniemożliwiające należyte korzystanie z przedmiotu umowy. W innym przypadku zamawiający podpisze protokóły, natomiast Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek wskazanych w tym protokóle.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 5 wzór umowy §8 ust2 pkt 1 i pkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„1)	w przypadku zwłoki:

a.	występującego w terminie oddania urządzenia do eksploatacji, określonym w § 4 ust. 4 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień zwłoki po 0,1 % ceny brutto, określonej w § 2 ust. 3 umowy, jednak łącznie nie więcej niż 10% ceny netto, określonej w § 2 ust. 1 umowy

b.	występującego w terminie określonym w § 5 ust. 7 umowy, Wykonawcy

zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień zwłoki po 0,1 % ceny brutto, określonej w § 2 ust. 3 umowy, jednak łącznie nie więcej niż 10% ceny netto, określonej w § 2 ust. 1 umowy

c.	występującego w terminie naprawy, określonym w § 5 ust. 9 umowy, oraz w § 5 ust. 10 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień zwłoki po 0,1 % ceny brutto, określonej w § 2 ust. 3 umowy, jednak łącznie nie więcej niż 10% ceny netto, określonej w § 2 ust. 1 umowy

d.	występującego w terminie dostawy, określonym w § 5 ust. 13 umowy,

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień zwłoki po 0,1 % ceny brutto, określonej w § 2 ust. 3 umowy, jednak łącznie nie więcej niż 10% ceny netto, określonej w § 2 ust. 1 umowy.

2)	w przypadku nie wykonania zaleconych przez producenta urządzeń przeglądów, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień zwłoki po 0,2 % ceny brutto, określonej w § 2 ust. 3 umowy, jednak łącznie nie więcej niż 10% ceny netto, określonej w § 2 ust. 1 umowy.”?

Uzasadnienia: Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 5 wzór umowy §8 ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„4.Niezależnie od wysokości kar umownych określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z poniższym zastrzeżeniem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do ceny netto, określonej w § 2 ust. 1 umowy. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. Nr 5 wzór umowy §9 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„2.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności:

a)	zwłoki w rozpoczęciu wykonywania niniejszej umowy, skutkującego niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 4 umowy,

b)	rażąco wadliwego lub rażąco sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy.

Odstąpienie, o którym mowa w niniejszym ust. 2 możliwe jest po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.”?

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż  5 dni robocze, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy pkt. 152  Załącznika nr 3 do SIWZ- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OCENIANYCH

141. SEKWENCJE

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | Czasy akwizycji możliwe do uzyskania podczas normalnej pracy klinicznej (widoczne w parametrach sekwencji): Min TR dla 3D GRE (256x256 matryca) ≤ 1,2 ms Min TE dla 3D GRE (256x256 matryca) ≤ 0,5 ms. Min TR dla EPI (256x256 matryca) ≤ 8,0 ms. Min TE dla EPI (256x256 matryca) ≤ 2,5 ms. Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 256x256) < 0,66 ms. | TAK, Podać |  |  |

Zamawiający w punkcie 152 przedstawia wymagania dotyczące czasów akwizycji TR i TE dla sekwencji GRE i EPI.

Parametry obrazowania, wymienione powyżej nie powinny być porównywane między różnymi systemami, a zwłaszcza systemami różnych producentów. Wynika to z faktu, iż są mierzone w różnorodnych warunkach otoczenia. Wartości TR i TE zależą od bardzo wielu czynników obrazowania, w tym od rozmiaru pola widzenia FoV, wartości SAR, rodzaju akwizycji równoległej, obszaru badania, rodzaju sekwencji, itp. Wobec tylu zmiennych nie ma możliwości dobrania ujednoliconej metody porównania tych wartości.

Ponadto, wymagane przez Zamawiającego i oferowane przez poszczególnych producentów wartości czasów TR i TE są bardzo trudne (wręcz niemożliwe) do uzyskania w warunkach klinicznych.

W dodatku opisane wielkości parametrów sekwencji mogą, ale nie muszą wpływać na czas akwizycji, tzn. zdarzają się sekwencje, które mają krótsze czasy TE i TR, a trwają znacznie dłużej niż podobne sekwencje z większymi wartościami TE i TR. Czas akwizycji zależy też od innych czynników, np. obrazowanie w technologii akwizycji równoległej SPEEDER umożliwia znaczące przyspieszenie akwizycji danych obrazowych w stosunku do klasycznych technik akwizycyjnych, dzięki czemu można zredukować czas skanowania oraz poprawić jakość diagnostyczną obrazów.

Należy wskazać, że podanie / zaoferowanie przez danego Wykonawcę nawet najniższych wartości czasów TE i TR, w związku z wymogami postawionymi w SIWZ przez Zamawiającego, w żaden sposób nie gwarantuje Zamawiającemu zakupu systemu wyższej klasy, o lepszych cechach i możliwościach diagnostycznych w porównaniu do systemów oferujących wyższe wartości.

•	Czy zamawiający wykreśli Parametry obrazowania, wymienione w pkt. 152?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy pkt. 232  Załącznika nr 3 do SIWZ

211. APLIKACJE KONSOLI LEKARSKIEJ

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej typu SVS i CSI 2D i 3D | TAK; na 3 stanowiskach lub jednoczesny nielimitowany dostęp dla min. 3 użytkowników |  |  |

W pkt. 232 Zamawiający wymaga zaoferowania oprogramowania do analizy wyników spektroskopii protonowej.

W systemie, który pragniemy zaoferować w niniejszym postepowaniu, oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS i CSI 2D i 3D, z automatyczną eliminacją wokseli o jakości progu zdefiniowanego przez użytkownika, dostępne jest na konsoli operatorskiej, umożliwiające wykonanie zaawansowanej, ilościowej analizy spektroskopii protonowej typu SVS i CSI 2D i 3D.

•	Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu system rezonansu magnetycznego, na którym analiza wyników spektroskopii wymagana zapisami pkt. 232, realizowana jest przez dwustanowiskową konsolę operatorską i jest możliwa dla obydwu stanowisk jednocześnie?

Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, pozwoli naszej firmie na złożenie ważniej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy pkt. 236 Załącznika nr 3 do SIWZ

233. NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU MR

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | Dostosowanie inkubatora posiadanego przez Zamawiającego System Nomag® IC 1.5T do zaoferowanego systemu MR | TAK |  |  |

•	Czy Zamawiający może sprecyzować, na czym ma polegać dostosowanie inkubatora  Nomag® IC 1.5T do zaoferowanego systemu MR?

Poprzez dostosowanie należy rozumieć zapewnienie kompatybilności inkubatora ze stołem pacjenta rezonansu magnetycznego oraz dostawę nowej cewki lub wykorzystanie istniejącej wraz z zestawem kabli przyłączeniowych.

- - Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na punktację poniższych, wymaganych zapisami SIWZ parametrów?:

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy, jeżeli jest więcej niż jeden nadajnik; wymagane min. 15 kW | TAK, podać |  | Wartość największa – 5 pkt. najmniejsza – 0 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie |
| 36 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥. 24 kanały odbiorcze. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Wartość największa – 5 pkt. najmniejsza – 0 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie |
| 37 | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowy i kręgosłupa) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 32 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Wartość największa – 5 pkt. najmniejsza – 0 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie |
| 45 | Cewka elastyczna typu „mały lub średni flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 4 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Wartość największa – 5 pkt. najmniejsza – 0 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie |
| 46 | Cewka elastyczna typu „duży flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania dużych stawów, stawów obrzękniętych, w opatrunku itp. | TAK, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 4 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Wartość największa – 5 pkt. najmniejsza – 0 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie |
| 49 | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta (przy uwzględnieniu również ruchu pionowego stołu) ≥ 220 kg | TAK, podać [kg] |  | Wartość największa – 5 pkt. najmniejsza – 0 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie |
| 51 | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 120 cm | TAK, podać [cm] |  | Wartość największa – 5 pkt. najmniejsza – 0 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie |
| 122 | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego: ≥ 9 | TAK, Podać |  | Wartość największa – 5 pkt. najmniejsza – 0 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie |
| 136 | Maksymalna wartość FoV (w osiach x, y): wymagane ≥ 50 cm. | TAK, Podać |  | Wartość największa – 5 pkt. najmniejsza – 0 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie |
| 157 | Pojemność HD min. 70 GB lub ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 256x256 bez kompresji, min. 200 000 obrazów | TAK, Podać[GB lub ilość obrazów] |  | Wartość największa – 5 pkt. najmniejsza – 0 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie |

Opisane powyżej parametry stanowią o klasie systemu, mają też zasadnicze znaczenie dla jakości wykonywanych badań i efektywnej pracy skanera. Punktowanie ważnych właściwości systemu umożliwi Zamawiającemu wybranie najlepszej jakości urządzenia, które pozwoli na jak najszerszą diagnostykę, z jednoczesnym zapewnieniem komfortu pacjenta i  sprawnej pracy operatora.

Warto  premiować zaoferowanie najlepszych rozwiązań.

Zgodnie z wyjaśnieniami i obecnie obowiązującymi zapisami SIWZ.

- - Dotyczy pkt 24 Załącznika nr 3 do SIWZ

W punkcie 24 Zamawiający wymaga:

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | System redukcji hałasu poprzez rozwiązania sprzętowe oraz software’owe | TAK, opisać |  | - |

Rozwiązania redukujące hałas pracy systemu MR podczas badania pozwalają na znaczne poprawienie komfortu pacjenta w trakcie diagnozowania, co ma wpływ na jakość obrazowania, a także na skrócenie czasu badania.

Pragniemy zauważyć, że wymagana przez Zamawiającego w punkcie 24 redukcja hałasu akustycznego realizowana poprzez rozwiązanie sprzętowe czy software’owe, oferowana przez poszczególnych producentów systemów MR, może nie działać dla wszystkich sekwencji i regionów anatomicznych i może być niedostępna dla niektórych badań, które zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający zamierza wykonywać. Tymczasem niektórzy producenci ograniczają jej działanie do kilku wybranych, w praktyce rzadko wykorzystywanych sekwencji. To z kolei może doprowadzić, do sytuacji w której Zamawiający zakupi rozwiązanie, którego nie będzie wykorzystywał w codziennej praktyce klinicznej.

Należy podkreślić, że rozwiązania redukujące hałas pracy systemu MR podczas badania wpływają na znaczne poprawienie komfortu pacjenta w trakcie diagnozowania, tym samym pozwalając uniknąć wystąpienia artefaktów ruchowych, prowadzących do obniżenia jakości diagnostycznej obrazu i konieczności powtórzenia badania.

Nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku umożliwiają praktycznie bezgłośne obrazowanie, jego głośność niewiele różni się od poziomu tła. Naszym zdaniem właśnie takie rozwiązanie warto byłoby premiować przyznawaniem dodatkowych punktów, gdyż stanowi znaczący skok technologiczny w porównaniu do stosowanych obecnie powszechnie innych rozwiązań.

•	Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie parametrów ocenianych o następującym brzmieniu:

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24a | System redukcji hałasu z pkt 24 możliwy do zastosowania dla wszystkich sekwencji i wszystkich obszarów anatomicznych | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt. |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ

•	Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie oraz punktację dodatkowych parametrów, które w nowatorski sposób podchodzą do „zadań” takich jak wysoka jakość obrazu, skrócenie czasu badania począwszy od jego zaplanowania przez technika, poprzez akwizycję, rekonstrukcję, kończąc na jego ocenie i opisie?

Mają one duże znaczenie dla jakości wykonywanych badań, komfortu pacjenta i efektywnej pracy systemu:

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unikalna technologia zwiększająca stosunek sygnału do szumu nawet o 20% pozwalając uzyskać wyraźniejsze obrazy wraz jednoczesnym skróceniem czasu skanowania |  |  | Tak – 5 pkt |
|  | Czterokanałowy tor pobudzania RF z automatyczną modulacją fazy i amplitudy |  |  | Nie – 0 pkt |
|  | Morfologiczne badania neurologiczne głowy – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 3 dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane (SilentScan, lub odpowiednik, zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak /Nie, jeśli tak - opisać |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość uzyskania podczas jednej akwizycji 4 typów obrazu – SWI, TOF, SWI/TOF i T1W | Tak /Nie, jeśli tak - opisać |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań 3D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta, oparta o mechanizm radialnej akwizycji przestrzeni k (STAR-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Automatyczna detekcja wątroby przy użyciu modelu elastycznego (ang. non-rigid) | Tak / Nie, jeśli tak - opisać |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Automatyczna detekcja serca przy użyciu modelu elastycznego (ang. non-rigid) | Tak / Nie, jeśli tak - opisać |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie min. 14 podstawowych przekrojów serca (np. oś długa pozioma, oś długa pionowa, oś krótka, projekcja czterojamowa, trójjamowa, dwujamowa) na podstawie jego cech anatomicznych | Tak / Nie, jeśli tak - opisać |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Technika umożliwiająca badania serca bez wstrzymywania oddechu, minimum 6 razy szybciej niż standardowe techniki, możliwa do zastosowania w trybie Cardiac Cine i obrazowaniu perfuzji | Tak / Nie, jeśli tak - opisać |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Technika ultra krótkiego czasu echa TE, z akwizycją radialnej przestrzeni k natychmiast po zastosowaniu impulsu wzbudzającego RF, umożliwiająca obrazowanie tkanek charakteryzujących się bardzo krótkim czasem T2*, ( np. płuca, ścięgna) | Tak / Nie Jeśli tak – podać nazwę |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań na bazie pobudzania oraz akwizycji danych kilku oddzielnych warstw jednocześnie | Tak / Nie, Jeśli tak - podać nazwę |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Specjalna aplikacja, która bazując na 2 sekwencjach akwizycyjnych umożliwia rekonstrukcję obrazów T1, T2, FLAIR, STIR ze zmiennymi parametrami TE, TR i TI oraz otrzymywanie kolorowych map parametrycznych T1, T2, PD. Pakiet działający po zakończeniu akwizycji, (odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie, Jeśli tak - podać nazwę |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Specjalna sekwencja redukująca hałas akustyczny do wartości 2 dB powyżej poziomu otoczenia. Sekwencja nie wymagają dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek. | Tak / Nie, Jeśli tak - podać nazwę |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wyznaczanie map perfuzyjnych z wykorzystaniem czterech algorytmów rozplotowych (sSVD, cSVD, oSVD i Bayesa) | Tak / Nie |  | Tak– 5 pkt Nie – 0 pkt. |

Odpowiedź nr 157

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, pkt 243, 244

Prosimy o informację jaki system PACS/RIS/HIS posiada Zamawiający ( wraz  z podaniem danych kontaktowych do dostawcy).

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.

ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, Poland

Tel  +48 81 444 20 15, Fax   +48 81 444 20 18

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, Warunki gwarancji i serwisu, pkt 261, oraz wzór umowy Załącznik Nr 5 do SIWZ

Zamawiający wymaga:

| 261 | Czas skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 2 dni robocze. | TAK, podać |  | – |
| --- | --- | --- | --- | --- |

•	W związku z wysokimi karami umownymi, oraz czasem niezbędnym na diagnozę, prosimy na wydłużenie terminu do 3 dni roboczych .

•	Wnosimy o zmianę parametru w następujący sposób:

| 261 | Czas skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 3 dni robocze. | TAK, podać |  | – |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, Warunki gwarancji i serwisu, pkt 263, oraz wzór umowy Załącznik Nr 5 do SIWZ

Zamawiający wymaga:

| 263 | W przypadku 3 - krotnie powtarzającej się istotnej usterki danego elementu/modułu urządzenia dany element/moduł zostanie wymieniony na nowy, elementy drobne wymieniane są każdorazowo. | TAK, podać |  | – |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obecny zapis punktu 263 może niepotrzebnie znacząco wpłynąć na cenę oferty, ponieważ nie ma praktyki wymieniania każdej części przy naprawie, należy  więc doliczyć ich oszacowany koszt.

•	Wnosimy o zmianę parametru w następujący sposób:

| 263 | W przypadku 3 - krotnie powtarzającej się istotnej usterki danego elementu/modułu urządzenia dany element/moduł zostanie wymieniony na nowy. | TAK, podać |  | – |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, Warunki gwarancji i serwisu, pkt 264, oraz wzór umowy Załącznik Nr 5 do SIWZ

Zamawiający wymaga:

| 264 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego. | TAK, podać |  | – |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W związku z faktem, że specyfika urządzenia ( gabaryty, złożoność instalacji itp.) nie daje możliwości wysyłki do naprawy, prosimy o modyfikacje powyższego parametru w następujący sposób.

| 264 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą elementów urządzenia na nowe, odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego. | TAK, podać |  | – |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający zgadza się na ww zapisy.

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, Warunki gwarancji i serwisu,

Zapis pod tabelką.”  W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wezwania.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.”

Prezentacja jest niemożliwa ze względów logistycznych, prosimy o dopuszczenie oświadczenia producenta, że sprzęt spełnia konkretne parametry.

Zamawiający dopuszcza.

- - Załącznik Nr 5 do SIWZ, wzór umowy . § 8KARY UMOWNE

Obecne zapisy dotyczących kar umownych są bardzo rygorystyczne, kary umowne mają za zadanie zdyscyplinować Wykonawcę i poniższa propozycja wystarczająco spełnia to zadanie.

•	Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych poprzez zmianę terminu ” późnienie”, na  „zwłoka”, oraz zmniejszenie kar umownych w następujący sposób.

2.	Ustala się następujący sposób naliczania kar umownych:

1) 	w przypadku zwłoki:

a.	występującej w terminie oddania urządzenia do eksploatacji, określonym w § 4 ust. 4  umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień zwłoki po 0,05 % ceny brutto, określonej w § 2 ust. 3 umowy,

b.	występującej w terminie określonym w § 5 ust. 7 umowy, Wykonawcy

zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień zwłoki po 0,01 % ceny brutto, określonej w § 2 ust. 3 umowy,

c.	występującej w terminie naprawy, określonym w § 5 ust. 9 umowy, oraz w § 5 ust.  10 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień zwłoki po 0,01 % ceny brutto, określonej w § 2 ust. 3 umowy,

d.	występującej w terminie dostawy, określonym w § 5 ust. 13 umowy,

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień zwłoki  po 0,1 % ceny brutto, określonej w § 2 ust. 3 umowy.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- - Dotyczy zał. 3 Aplikacje konsoli lekarskiej

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty (5pkt) za oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym, do dystrybucji badań na oddziały:?

| Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym, do dystrybucji badań na oddziały (serwer dystrybucyjny), umożliwiające na natychmiastowe otwieranie badań dostępnych w ramach serwera aplikacyjnego z poziomu przeglądarek internetowych (IE, Safari, Android) także na urządzeniach przenośnych np. IPAD. Oprogramowanie umożliwiające podstawowe funkcjonalności do analizy obrazów: - rekonstrukcje VRT, MIP, MPR - zmiana okna wyświetlania - biblioteka układów wyświetlania (layouty) - podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie Licencja bezterminowa dla 1 jednoczesnego użytkownika. | Tak/Nie |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian w Załączniku nr 3 do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych, warunków gwarancji i serwisu.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Monika Bekiesińska-Figatowska

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania załączonej informacji.

Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl     w dniu 04 września 2018 r.