Część nr 14                                        				                      Załącznik nr 3 do SIWZ

# Przedmiot postępowania:       Komora laminarna

Nazwa producenta/Kraj      _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wolnostojąca komora laminarna (własny stelaż) | Tak |  |  |
|  | przepływ powietrza: pionowy, laminarny, prędkość robocza 0,45m/s +/-10% | Tak, podać |  |  |
|  | możliwość regulowania prędkości przepływu | Tak |  |  |
|  | klasa czystości powietrza - klasa A wg EU GMP | Tak |  |  |
|  | ilość filtrów: minimum dwa, w tym filtr wstępny i filtr HEPA | Tak, podać |  |  |
|  | filtr HEPA minimum klasy H 14 (skuteczność odpylania dla cząstek 0,3 mikrona i większych min. 99,999%) z indywidualnym certyfikatem | Tak |  |  |
|  | efektywności filtrowania | Tak |  |  |
|  | oświetlenie przestrzeni roboczej min.800 lux | Tak, podać |  |  |
|  | poziom natężenia dźwięku max.58 dB(A) | Tak, podać |  |  |
|  | zasilanie 230 V | Tak |  |  |
|  | wymiary zewnętrzne 700 x 640 x 2180 mm +/- 5% (szer/gł/wys od podłogi) | Tak, podać |  |  |
|  | wymiary blatu roboczego 670 x 530 x 600 mm +/- 5% | Tak, podać |  |  |
|  | ściany boczne i tylna przeźroczyste (szkło lub poliwęglan) | Tak |  |  |
|  | blat roboczy ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
|  | przednia szyba ochronna – przeźroczysty poliwęglan | Tak |  |  |
|  | elektroniczny panel kontrolno-sterowniczy z możliwością regulacji prędkości przepływu przez użytkownika | Tak |  |  |
|  | gniazdo elektryczne do podłączenia narzędzi używanych w komorze | Tak |  |  |
|  | godzinowy licznik czasu pracy | Tak |  |  |
|  | deklaracja zgodności urządzenia | Tak |  |  |
|  | autoryzowany przez producenta serwis w Polsce | Tak |  |  |
|  | test instalacyjny obejmujący pomiary prędkości i laminarności przepływu, integralności i szczelności filtra; konieczne załączenie świadectw kalibracji | Tak |  |  |
|  | świadectwo ISO producenta, deklaracja zgodności dla urządzenia | Tak |  |  |
|  | Wykonawca przedstawi schemat połączeń i projekt wymaganej instalacji zgodny z DTR – w Projekcie Montażu | Tak |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące od momentu instalacji urządzenia | Tak |  | =24 m-ce – 0 pkt. >24-36 m-cy – 5pkt >36 m-cy – 10 pkt. |

UWAGA:

Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy