- Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

- Przedmiot postępowania:  dostawa „Urządzeń medycznych”

- POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA

Nazwa producenta/Kraj      _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Ilość: 			        16 szt.

Rok produkcji :	    sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. |  |
|  | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. |  |
|  | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą – maks. 12 cm |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie min. 0,1-1800 ml/h |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, - ng, μg, mg, - μEq, mEq, Eq, - mIU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, J, kJ - jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę. |  |
|  | Wymagane tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), - Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. |  |
|  | Dokładność infuzji 2% |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: - nazwy leku, - min. 5 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków. |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |  |
|  | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - nazwa oddziału wybranego w bibliotece, - prędkość infuzji, - podana dawka, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w drenie, - w formie graficznej. |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: - Podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), - Podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, - Prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, - Prezentacja przewidywanego czasu do o spodziewanej obsługi pompy. - Graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, - Archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, - Połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, - Wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. Brak takiego oprogramowania w ofercie wyklucza spełnienie wymagań. |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. |  |
|  | Czas pracy z akumulatora 30 h przy infuzji 5ml/h |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h |  |
|  | Waga do 2,2 kg. |  |

II.	MIESZALNIK O2 / POWIETRZE

Nazwa producenta/Kraj      _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Ilość: 			         4  szt.

Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE Zakres działania | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres ustawień stężenia tlenu | 21% to 100% Tlen – płynnie |  |
|  | Zintegrowany przepływomierz, zakres pracy | 0 do 15 L/min |  |
|  | System alarmowy dla ciśnienia gazów zasilających urządzenie(Air i O2) | tak |  |
|  | Zakres ciśnienia roboczego Air i Oxygen | 3,5 to 5 bar |  |
|  | Standard podłączenia 15mm do 22mm | tak |  |
|  | Mocowany na szynie | tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż | 160x175x100mm |  |
|  | Waga nie większa niż | 800g |  |
|  | Do urządzenia dołączone przewody do tlenu i powietrza | tak |  |

- SSAK PRÓŻNIOWY

Nazwa producenta/Kraj      _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Ilość: 			         4  szt.

Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1.1 | Ssak próżniowy do wysokiej próżni |  |
| 1.2 | Obudowa aluminiowa |  |
| 1.3 | Zakres podciśnienia od 0 do -1 bara |  |
| 1.4 | Urządzenie z butlą zabezp. (butla szklana o poj. 500 ml łączona poprzez gwint 3/8") i drenem |  |
| 1.5 | Wtyk do ściany typu AGA |  |
| 1.6 | Mocowany do szyny |  |
| 2. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE SSAKA |  |
| 2.1 | Pojemnik wielorazowy do systemu Yunkang, o poj. 2000 ml z zaworem odcinającym (metalowym ) i uchwytem do szyny . |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy