Część nr  5	                                    	                  			      	Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU

- KOMORA LAMINARNA – 1 szt.

Nazwa producenta/Kraj:……………………………………………

Typ/model: ……………………………………………………………

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE Minimalne wymagania | PARAMETRY OFEROWANE – Tak/Nie opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego (typu A2) |  |
| 2 | Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. |  |
| 3 | Komora z pionowym przepływem laminarnym do pracy z ochroną produktu, personelu i środowiska przeznaczona do pracy z czynnikami cytostatycznymi i cytotoksycznymi |  |
| 4 | Wolnostojąca komora laminarna (własny stelaż) |  |
| 5 | Szerokość zewnętrzna komory max. 1200 mm |  |
| 6 | Szerokość blatu roboczego min. 920 mm |  |
| 7 | Komora wyposażona w system filtrów – filtry HEPA klasy H14 min. 6 szt. |  |
| 8 | Prędkość przepływu (inflow) 0,47 m/s ( +/- 0,03 m/s) |  |
| 9 | Prędkość przepływu (downflow) 0,35 m/s ( +/- 0,01 m/s) |  |
| 10 | Komora wyposażona w min. 5 wentylatorów. |  |
| 11 | Blat roboczy wyjmowany ze stali nierdzewnej o grubości min. 1,5 mm |  |
| 12 | Szyba frontowa z zawiasami, laminowane szkło bezpieczne o grubości min. 6 mm, otwieranie za pomocą sprężyn gazowych |  |
| 13 | Ściany boczne ze szkła hartowanego o grubości – min. 5mm |  |
| 14 | Gniazda elektryczne wewnątrz komory – min. 2 szt. |  |
| 15 | Komora wyposażona w układ sterowania silnikiem wentylatora minimalizujący: zużycie energii, poziom hałasu akustycznego i elektromagnetycznego. |  |
| 16 | Mikroprocesorowy układ sterowania. |  |
| 17 | Energooszczędny, wodoodporny panel sterowania z ekranem dotykowym, typu TFT, ekran z podświetleniem LED, system indywidualnych haseł użytkownika. Rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 800x480 pikseli. Rozmiar nie mniejszy niż 160x90 mm, przekątna ekranu nie mniejsza niż 7 " |  |
| 18 | Poziom światła w strefie roboczej, nie mniej niż 2000 lx |  |
| 19 | Wyciągana jednostka UV używana do dezynfekcji komory roboczej (lampa umieszczana pod blatem stołu gdy nie jest użytkowana) |  |
| 20 | Moc lampy UV min. 30W |  |
| 21 | Licznik godzin pracy światła UV |  |
| 22 | Automatyczne wyłączanie światła UV w przypadku otwarcia frontowego okna. |  |
| 23 | Komora wyposażona w system regulacji statycznej zużycia powietrza – automatyczna regulująca bilansu powietrza w komorze roboczej, zmieniając liczbę obrotów wentylatora odpowiednio do poziomu zanieczyszczenia filtrów. W przypadku osiągnięcia wartości progowej zanieczyszczenia aktywowany zostaje system ostrzeżenia. |  |
| 24 | Alarm nieprawidłowej prędkości powietrza w obszarze roboczym i w barierze powietrznej |  |
| 25 | System alarmujący o otwartym frontowym skrzydle komory. |  |
| 26 | Automatyczny system sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej ostrzegający natychmiast operatora o pogorszeniu właściwości ochronnych komory i pojawiającym się niebezpieczeństwie. |  |
| 27 | Tryby dezynfekcji: tryb dezynfekcji dla oparów formaldehydu; tryb czyszczenia do dezynfekcji komory roboczej, gdy wentylatory są włączone |  |
| 28 | Podać rodzaj zasilania | Zasilanie: ………V, ………… Hz. |
| 29 | Podać wagę urządzenia | Waga: ………………. Kg. |
| 30 | Podać wymiary (szer. x gł. x wys.): urządzenia komory roboczej |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 31 | Okres gwarancji min. 24 miesiące, (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | 24 m-ce – 0 pkt. 36 m-cy – 5 pkt. > 36 m-cy – 10 pkt. |
| 32 | Dostawca gwarantuje sprawne działanie urządzenia przez okres gwarancji, a w przypadku uszkodzenia gwarantuje sprzęt zastępczy. |  |
| 33 | Transport, wnoszenie, instalacja i szkolenie w cenie oferty |  |
| 34 | Serwis gwarancyjny w cenie oferty |  |
| 35 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD), przekazana wraz z dostawą urządzenia. |  |
| 36 | Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 wydany przez niezależny ośrodek certyfikując |  |
| 37 | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności) |  |
| 38 | Okres gwarancji na części zamienne minimum 12 m-cy |  |
| 39 | Wykonanie min. 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w ciągu roku (min. 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem Producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia |  |
| 40 | Dla dostarczanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest założyć paszporty sprzętu i dostarczyć pełną dokumentację urządzeń. |  |
| 41 | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych minimum 8 lat od daty instalacji |  |
| 42 | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa po zgłoszeniu awarii wynosi maksimum 2 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. |  |
| 43 | Termin skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 4 dni robocze od momentu zgłoszenia. |  |
| 44 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 6 dni kalendarzowych wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć urządzenie zastępcze |  |
| 45 | W przypadku 3 – krotnie powtarzającej się istotnej usterki danego elementu/modułu urządzenia dany element/moduł zostanie wymieniony na nowy, elementy drobne wymieniane są każdorazowo. |  |
| 46 | W okresie gwarancji Wykonawca udzieli bezpłatnej, wszechstronnej pomocy użytkownikowi, jeżeli wystąpią jakiekolwiek trudności związane z eksploatacją urządzenia. |  |
| 47 | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie na terenie Instytutu przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego |  |
| 48 | W ramach zawartej umowy szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie: prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania. diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. |  |
| 49 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.