Część nr  1	                                    	                  			      	     Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU

- ŁÓŻKA PEDIATRYCZNE ŚREDNIE – 7 szt.

Nazwa producenta/Kraj:……………………………………………

Typ/model: ……………………………………………………………

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE Minimalne wymagania | PARAMETRY OFEROWANE – Tak/Nie opisać, wypełnić | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |  |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: długość całkowita: 2130 mm, (+/- 30 mm) szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 930 mm (wymiar leża 2000x800) |  |  |
| 3 | Łóżko z możliwością przedłużenia leża dwustopniowe 2 x po 10 cm, przedłużenie dokonywane od strony nóg |  |  |
| 4 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami, zamontowane w osi szczytu. |  |  |
| 5 | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. |  |  |
| 6 | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt w części nożnej z możliwością wykorzystania jako półka do odkładania pościeli. Szczyt w części nożnej wyposażony w akrylową tabliczkę montowaną do rury w szczycie. |  |  |
| 7 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome |  |  |
| 8 | Leże wypełnione stalową siatką o grubości pręta 5mm |  |  |
| 9 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. |  |  |
| 10 | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą siłowników elektrycznych : segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 720 (± 20), segment oparcia uda w zakresie: 0 – 35° (±2°). |  |  |
| 11 | Pneumatyczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dokonywana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia wyraźnie oznaczona kolorem umieszczona od strony nóg. Zakres: Trendelenburg min. 0-160 Anty- Trendelenburg min. 0-160 |  |  |
| 12 | Autoregresja oparcia pleców wynosząca min. 8 cm |  |  |
| 13 | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą pilota przewodowego z blokadą |  |  |
| 14 | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym |  |  |
| 15 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 400 - 850 mm (± 30 mm) – dokonywana za pomocą pilota przewodowego |  |  |
| 16 | Elektryczny CPR łóżka (jednoczesne opuszczanie segmentu oparcia pleców, uda oraz wysokości leża do pozycji minimalnej) umieszczony na pilocie uzyskiwany w trybie pilota „PERSONEL MEDYCZNY) CPR sekcji oparcia pleców dźwignia wyraźnie oznaczona kolorem |  |  |
| 17 | Przewodowy pilot posiadający dwa tryby pracy TRYB PACJENTA oraz TRYB PERSONELU MEDYCZNEGO umożliwiający w tym trybie elektroniczną blokadę poszczególnych funkcji łóżka oraz wykonanie funkcji CPR. Uzyskanie trybu PERSONELU MEDYCZNEGO uruchamiana za pomocą zabezpieczenia magnetycznego umieszczonego na ramie leża z obu stron w części nożnej. TRYB PERSONELU oznaczony wizualnie na pilocie. |  |  |
| 18 | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, w tym min. 2 z blokadą |  |  |
| 19 | Przestrzeń pomiędzy leżem a podstawą min. 140 mm umożliwiająca wjazd podnośników pacjenta |  |  |
| 20 | Bezpieczne obciążenie min. 220 kg |  |  |
| 21 | Elementy wyposażenia łóżka: Materac dopasowany do rozmiarów leża wysokość min. 10 cm (gąbka w pokrowcu z tkaniny. Osłona z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron (zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C) Materac przedłużenia leża o szerokości 10 cm – 2 szt. na 7 łóżek. Barierka boczna ¾ Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20 mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych tulejach wyposażona w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 – 1 kpl. Wysięgnik chromowany z uchwytem ręki – 2 szt. na 7 łóżek |  |  |
| 22 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary. |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA/ WARUKI GWARANCJI I SEWISU |
| 23 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta łóżka i materaca |  |  |
| 24 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca – stosowny dokument należy dostarczyć na etapie „wezwania do potwierdzenia parametrów” |  |  |
| 25 | Gwarancja min. 24 miesiące (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” po przeprowadzonym instruktażu. |  | 24 m-ce – 0 pkt. 36 m-cy – 5 pkt. > 36 m-cy – 10 pkt. |
| 26 | Okres gwarancji na części zamienne minimum 12 m-cy |  |  |
| 27 | Transport, wnoszenie, instalacja i szkolenie w cenie oferty |  |  |
| 28 | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. |  |  |
| 29 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD), przekazana wraz z dostawą urządzenia. |  |  |
| 30 | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa wynosi maksimum 48 godzin od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. |  |  |
| 31 | Czas skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 3 dni robocze |  |  |
| 32 | Maksymalny czas naprawy 14 dni kalendarzowych oraz urządzenie zastępcze w przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 10 dni od momentu przystąpienia do naprawy |  |  |
| 33 | W przypadku 3 - krotnie powtarzającej się istotnej usterki danego elementu/modułu urządzenia dany element/moduł zostanie wymieniony na nowy, elementy drobne wymieniane są każdorazowo. |  |  |
| 34 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego |  |  |
| 35 | Zapewnienie o dostępności części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych min. 10 lat od daty dostawy potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego przedstawiciela |  |  |
| 36 | Wykonanie minimum 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w ciągu roku (min. 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem Producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia |  |  |
| 37 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji (podać adres). |  |  |
| 38 | Dla dostarczanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest założyć paszporty sprzętu i dostarczyć pełną dokumentację urządzeń. |  |  |
| 39 | Po każdej interwencji Wykonawca dokona wpisu do paszportu urządzenia lub teczki dokumentacji oraz dostarczy kartę pracy z opisem wykonanych czynności, wymienionych części itp. |  |  |

- ŁÓŻKA NOWORODKOWE – 2 szt.

Nazwa producenta/Kraj:……………………………………………

Typ/model: ……………………………………………………………

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE Minimalne wymagania | PARAMETRY OFEROWANE – Tak/Nie opisać, wypełnić | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |  |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 950 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita: 600 mm, (+/- 30 mm) Zakres regulacji wysokości: 700 - 950 mm, (+/- 30 mm) Wymiary Wanienki: Szerokość : 500 mm (+/-30mm) Długość: 800 mm (+/-30mm) Wysokość 300 mm (+/-30mm) |  |  |
| 3 | Regulacja wysokości dokonywana bezstopniowo za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Regulacja dokonywana za pomocą dźwigni nożnej |  |  |
| 4 | Wyjmowana wanienka wykonana z wysokiej jakości przezroczystego tworzywa PETG, odporna na działanie UV, od strony nóg wyposażone tabliczkę imienną |  |  |
| 5 | Podstawa jezdna wyposażona w cztery kółka jezdne z blokadą z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem o minimalnej średnicy 50 mm. Obudowa kółek w kształcie „zwierzątka" |  |  |
| 6 | Konstrukcja umożliwiająca najazd nad łóżko matki |  |  |
| 7 | Możliwość zmiany kątowej położenia wanienki (pozycja anty – Trendelenburga): 170 (+/- 20) regulowana za pomocą sprężyn gazowych z blokadą (bezstopniowo) przy pomocy dźwigni umieszczonej w części nożnej wanienki |  |  |
| 8 | Łóżeczko wyposażone w materac w pokrowcu z tkaniny oddychającej, zmywalnej, paroprzepuszczalnej. Wymiary materaca: 650 x 350 mm (+/- 30 mm) |  |  |
| 9 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 15 kg |  |  |
| 10 | Za wanienką od strony głowy niemowlaka odejmowana tworzywowa kuweta np. na pampersy, środki do pielęgnacji. |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA/ WARUKI GWARANCJI I SEWISU |
| 11 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta łóżka i materaca |  |  |
| 12 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca – stosowny dokument należy dostarczyć na etapie „wezwania do potwierdzenia parametrów” |  |  |
| 13 | Gwarancja min. 24 miesiące (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” po przeprowadzonym instruktażu. |  | 24 m-ce – 0 pkt. 36 m-cy – 5 pkt. > 36 m-cy – 10 pkt. |
| 14 | Transport, wnoszenie, instalacja i szkolenie w cenie oferty |  |  |
| 15 | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. |  |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD), przekazana wraz z dostawą urządzenia. |  |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.